## 2020-10-03 08.23.09
客户 | 手机 | 电话 | 省 | 城市 | 区 | 产品品类 | 型号 | 器号 | 购买渠道 | 购买时间 | 保修范围 | 服务类型 | 二级类型 | 状态 | (旧)400描述 | 处理意见 (服务工单) | 处理结果 (服务工单) | 质量部反馈处理详情
[18 empty] | 即时处理办法 | 反馈类型 | 器号 | 处理意见 | 处理结束时间
张先生 | 17686389988 | 15589878801 | 山东省 | 青岛市 | 市北区 | 电子血压计 | YE8800C | # | 新零售 | # | 保内 | 投诉 | 产品投诉 | 已完成 | （重复投诉工单，工单编号：1300002850）手腕式血压计购买半年，反馈不准，怀疑产品质量问题，已经告知可以返厂校准，用户纠结如果经过校准还是不准怎么办，要求换成上臂式电子血压计使用。此用户之前已经返厂校准过一次，现在收到反馈测量还是偏差20多个数值。 | 建议先看视频核实操作是否正确确认，与用户核实具体对比方式及使用者情况，告知正确方式对比，如若偏差较大可以返厂校准，用户的情况已反馈给分厂技术（技术联系用户） | 分厂技术联系用户，用户同意重新对比，如果偏差较大把产品顺丰到付返厂维修。客户接受
先生 | 15945492676 | 19904536816 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 呼兰区 | 轮椅车 | H053C | # | 新零售 | # | 保内 | 投诉 | 产品投诉 | 已完成 | 用户反馈H053C轮椅车购买一个月出现问题，先后联系京东的商家调换2次，还是有问题，要求赔偿精神损失，否则投诉消协 | 首先退换货流程是商家那边处理的，我们无权操作，请客户先提供给我们需要的资料，好与电商部反馈并帮忙核实情况。第二，客户反映的产品问题，也需要客户提供相关的信息给分厂确认是否属于质量问题。 | 回电用户安抚并致歉，请用户提供商家信息、调换记录和故障图片、视频等帮其核实具体情况，便于分析原因。后因用户描述不清楚，且用户一直未正确提供相关信息，未能进一步帮其处理，工单超时默认完成
先生 | 18986178012 | # | 湖北省 | 武汉市 | 洪山区 | 制氧机 | 8F-2A | # | 未分配的 | # | 保内 | 投诉 | 服务投诉 | 已完成 | 购买1年多流量在2L，氧浓度低，之前报修给售后，售后与用户联系告知制氧机内部元件随着使用都会有损耗，制氧性能会降低，氧浓度降低是比较正常的现象，可以不用维修，如果对氧浓度要求比较高可以付费更换主要部件，因为制氧机已经过保，所以需要付费维修，用户对于工程师的回复不满意，认为产品存在质量问题并且认为工程师的回复不严谨另外也不接受付费维修 | 反馈赵经理核实处理：赵经理已和客户及售后工程师联系了解清楚情况，售后工程师的处理意见没有问题，可能在沟通中双方情绪发生摩擦 | 致歉并安抚客户，针对此问题对客户造成的不好售后体验深表歉意并表示后期会加强对工程师的管理，付费配件后续会继续延保，请客户放心使用并对机器保养事宜再次宣贯，客户表示理解并接受
女士 | # | 18964575503 | 上海市 | 上海市 | 青浦区 | 血糖仪 | 580 | # | 新零售 | # | 保内 | 投诉 | 产品投诉 | 已完成 | 580血糖仪检测值为9.1，生化值为9.2，认为误差太大，投诉产品质量问题，要求公司领导回复 | 用户反馈的数据在合理误差范围内，建议告知计算方法。 | 回复告知生化对比的正常误差范围在±20%以内（GB），目前仪器检测数值误差是在正常范围内并且误差非常小，请用户放心使用，也建议定期做对比，如果相差大可以再次联系我们用户接受解释，愿意继续使用
女士 | # | 18902007295 | 天津市 | 天津市 | 和平区 | 制氧机 | 8F-3AW | # | 新零售 | # | 保内 | 投诉 | 其他投诉 | 已完成 | 8F-3AW制氧机购买一年多，现在出现E-4故障，压缩机保修3年不愿意承担来回运费，要求免运费维修,否则就投诉 | 告知用户公司的售后服务及保修政策：保内需要承担单程运费，保内的配件更换是免费的，只需要承担单程的运费即可，请用户尽快寄回优先为其处理 | 用户最终接受承担单程运费返修处理，反馈售后帮其加急处理，也欢迎客户后期有问题随时与我们联系，客户接受。
先生 | 18905164199 | 18900666611 | 江苏省 | 南京市 | 六合区 | 轮椅车 | H032C | # | 未分配的 | # | 保内 | 投诉 | 产品投诉 | 已完成 | 来电反映质量太差，购买一年的轮椅车，螺母掉了，使用者150斤，用户想寄几个螺母给他，不肯提供视频。想让我们记住这个号码，让技术人员给他回个电话。 | 用户已经去过南京售后办事处，有个陈经理已经帮他申请螺母。还没有寄到用户手上 | 赠送的配件及螺母已经收到用上了，但是只给用户寄了3个螺母、3个垫片，用户觉得厂家的做法太小气，安抚用户，告知后续有问题可联系厂家反馈
先生 | # | 18831987517 | 河北省 | 邢台市 | 临城县 | 电子血压计 | YE680A | # | 新零售 | # | 保内 | 投诉 | 其他投诉 | 已完成 | 用户投诉1237工号客服没有详细说明臂带为什么属于消耗品 | 随机附赠的产品说明书上，臂带并无保修，应主动和客户解释说明清楚，对客服的服务态度严肃批评教育。并应向客户致歉 | 安抚并致歉用户，告知已对客服批评教育，用户接受。因臂带确实属于配件（无保修），提醒用户平时使用中的注意事项。用户接受
女士 | # | 18810321045 | 北京市 | 北京市 | 通州区 | 轮椅车 | 2000 | # | 未分配的 | # | 保内 | 投诉 | 其他投诉 | 已完成 | 投诉李宝善没有解决好之前反馈单的问题，要求他的上级领导回复 | 先向客户了解投诉原因，弄清楚客户投诉单意图具体是关于哪方面的问题：客户实际是要咨询关于产品上很多的具体参数等细节问题，业务员没有及时告知所有结果，客户不满意因此投诉 | 向用户致歉，并告知已安排轮椅分厂技术回复用户问题，用户接受技术的专业解释。对于业务员给客户造成的困扰再次致歉。客户接受。
女士 | # | 18810321045 | 北京市 | 北京市 | 通州区 | 轮椅车 | 2000 | # | 未分配的 | # | 保内 | 投诉 | 其他投诉 | 已完成 | （重复投诉工单，工单编号：1300027835）投诉李宝善没有解决好之前反馈单的问题，要求他的上级领导回复 | 先向客户了解投诉原因，弄清楚客户投诉单意图具体是关于哪方面的问题：客户实际是要咨询关于产品上很多的具体参数等细节问题，业务员没有及时告知所有结果，客户不满意因此投诉 | 向用户致歉，并告知已安排轮椅分厂技术回复用户问题，用户接受技术的专业解释。对于业务员给客户造成的困扰再次致歉。客户接受。
先生 | # | 18766241581 | 山东省 | 青岛市 | 李沧区 | 电子血压计 | 660CR | # | 未分配的 | # | 保内 | 投诉 | 服务投诉 | 已完成 | 店铺名称： 京东鱼跃自营店 ，订单编号：116630059780，用户4月4日购买YE660CR，测量不准，跟水银对比误差超20mmhg，6月份想要退换货，已与京东客服协商，同意退换货，6月5寄出，单号： SF1191115126087，目前还没有收到换货的电子血压计，用户认为存在欺骗，要投诉。已反馈电商售后 | 电商售后蒋晨已反馈给供应商 | 电商售后反馈，已给用户换新处理，用户接受并再次致歉
先生 | # | 18746532975 | 黑龙江省 | 绥化市 | 绥棱县 | 电子血压计 | YE660D | # | 新零售 | # | 保内 | 投诉 | 服务投诉 | 已完成 | 购买一周左右，测量高压180,195。鱼跃苏州专卖店，订单编号：1053854147994940212，已经和客户核实操作。并告知可以提供检测校准，客户不需要。只需帮他记录处理投诉:1.要投诉淘宝客服，对其不理睬，已经在淘宝反馈2-3天，都未回复。2.投诉产品出现这么大的误差，自己的血压绝对不会这么高。已反馈电商客服中心沟通互助群 | 电商反馈:此订单顾客申请的是仅退款，但实际已经正常签收。联系顾客修改，改成“退货退款”，但顾客一直不修改。目前客服已经主动让天猫小二介入2020/6/29再次与电商确认，用户还未修改售后申请。（电商售后与用户沟通反馈）：1、反馈血压计测量不准，客服多次指导操作不听，一直表示如果退货退款老人没有血压计用，如果老人有任何后果需要店铺承担，要求仅退款不退货；用户要用这个钱在门店买。 2、顾客称药店66元就能买一台血压计，她支付了118元，要求店铺退60元，她等着用钱。 3、顾客后台多次申请仅退款，留言、电联顾客表示拒绝修改。 以上要求无法给予满足。 | 再次与电商确认，顾客前后共申请3次服务单，全部由小二判定买家收到商品，退款关闭。现在顾客已经超出了申请服务单的时效，此顾客无法继续在平台上申请售后服务。
先生 | # | 18655122051 | 安徽省 | 合肥市 | 庐江县 | 制氧机 | 8F-3AW | # | 未分配的 | # | 保内 | 投诉 | 其他投诉 | 已完成 | 用户投诉在京东自营旗舰店购买的我们鱼跃制氧机配送的吸氧管气味很重，要求我们寄送一个新的吸氧管 | 经确认客户使用的是一次性鼻氧管包， 确实会有一定程度的味道，但对身体无害。 | 建议吸氧管使用前放置在通风处2-3小时等待气味散发后再使用，或者用温水浸泡半小时后晾干使用，用户接受建议
吴悦慧 | # | 18601698272 | 上海市 | 上海市 | 金山区 | 电子血压计 | YE680B | # | 未分配的 | # | 保内 | 投诉 | 产品投诉 | 已完成 | 去年10月买的，6月9日因不准已去上海当地校准过一次，当时校准的时候是准的，过了两天又不准了（高血压测下来都是正常的，用户说严重偏低），告知可和水银血压计同地点时间做下比较，用户觉得是质量问题还要自己去做对比，说公司政策过分，也不愿意再到上海售后去校准，要求给个说法，告知会登记反馈，72小时内回复，要了工号，用户强烈要求4小时内回复，不然要打质监局电话 | 6月15日上午客服组长回电用户，用户去年双十一买，觉得血压计不准偏低（在家经常测量高压140-150，用鱼跃测下来107），前期已到上海售后处校准，现建议用户返厂校准，但不愿承担返厂运费和检测维修费，帮用户申请免运费寄回，用户接受//用户地址：上海市杨浦区顺平路112弄农房万阳公寓5号楼1402 吴悦慧 18601698272 | 已与用户联系电子血压计已寄回，昨天已显示签收，顺丰单号：SF1191429998893，用户要求出具检测报告，包裹已放纸条备注
女士 | # | 18505251696 | 江苏省 | 镇江市 | 京口区 | 血糖仪 | 580 | # | 新零售 | # | 保内 | 投诉 | 产品投诉 | 已完成 | 580血糖仪，购买一个月，反馈与生话值对比相差太大，生化5.2，鱼跃7.9，无法提供产品的批次信息，投诉产品质量存在问题，要求退货 | 核实用户的操作方法是否正确、生化对比的条件是否满足，国标的正常范围是±20%。 | 向用户致歉，请用户再次按照正确方式对，生化对比要在同一时间进行对比，用户接受重新对比
先生 | # | 18162533110 | 湖北省 | 武汉市 | 江岸区 | 其他 | 未分配的 | # | 未分配的 | # | 保内 | 投诉 | 服务投诉 | 已完成 | 用户投诉我司江苏地区销售（陈伟）服务态度不好 | 反馈倪经理处理：由陈伟的业务直系领导 大区经理了解情况并给处理方案 | 回复客户并安抚，主动为其安排指定经销商与用户联系，提供购买途径，用户表示接受
女士 | # | 18002016283 | 天津市 | 天津市 | 宝坻区 | 制氧机 | 8F-3AW | # | 新零售 | # | 保内 | 投诉 | 其他投诉 | 已完成 | 投诉淘宝客服人员，昨天看到制氧机有个特价活动2040元，咨询客服一直没有回复，晚上6点才回复客户告诉活动已经结束。客户质疑活动结束为什么宣传页还有显示？导致自己一天没有看其他产品 | 建议提供店铺信息给我们 帮其反馈给对应部门核实处理。 | 客户一直未提供相关信息，主动联系用户告知我们天猫官旗也会不定期地搞活动，建议用户可关注。用户表示接受。
张先生 | 17686389988 | 15589878801 | 山东省 | 青岛市 | 市北区 | 电子血压计 | YE8800C | # | 新零售 | # | 保内 | 投诉 | 产品投诉 | 已完成 | （重复投诉工单，工单编号：1300002850）手腕式血压计购买半年，反馈不准，怀疑产品质量问题，已经告知可以返厂校准，用户纠结如果经过校准还是不准怎么办，要求换成上臂式电子血压计使用。此用户之前已经返厂校准过一次，现在收到反馈测量还是偏差20多个数值。 | 建议先看视频核实操作是否正确确认，与用户核实具体对比方式及使用者情况，告知正确方式对比，如若偏差较大可以返厂校准，用户的情况已反馈给分厂技术（技术联系用户） | 分厂技术联系用户，用户同意重新对比，如果偏差较大把产品顺丰到付返厂维修。客户接受
张先生 | 17686389988 | 15589878801 | 山东省 | 青岛市 | 市北区 | 电子血压计 | YE8800C | # | 新零售 | # | 保内 | 投诉 | 产品投诉 | 已完成 | 手腕式血压计购买半年，反馈不准，要求换成上臂式电子血压计使用，客户已把视频发给我们 用户QQ：421182504 | 建议先看视频核实操作是否正确确认，与用户核实具体对比方式及使用者情况，告知正确方式对比，如若偏差较大可以返厂校准，用户的情况已反馈给分厂技术（技术联系用户） | 分厂技术联系用户，用户同意重新对比，如果偏差较大把产品顺丰到付返厂维修。客户接受
先生 | # | 17640462996 | 辽宁省 | 丹东市 | 凤城市 | 水银血压计 | 台式血压计 | # | 未分配的 | # | 保内 | 投诉 | 产品投诉 | 已完成 | 用户来电投诉水银血压计才使用3次汞瓶断裂，认为是质量问题，要求换新，同时反馈药店人员告知他打电话给厂家就可以换新 | 正常使用情况下汞瓶是不会自己断裂的除非是受到了外力影响，汞瓶有保修，可以帮客户报修 | 向用户致歉，告知产品保修政策，我们会帮他安排工程师联系他，给他免费维修。并告知产品使用注意事项，确保后续使用中不会发生此类问题。用户同意。
先生 | # | 15942631169 | 辽宁省 | 大连市 | 西岗区 | 电子血压计 | YE680A | # | 未分配的 | # | 保内 | 投诉 | 服务投诉 | 已完成 | 电子血压计误差大，用户年纪大了，直接与工程师联系但未沟通清楚，认为没解决问题，觉得售后师傅没耐心，来电投诉售后服务态度差 | 反馈赵经理核实处理：赵经理已和客户及售后工程师联系了解清楚情况，售后工程师的当时给客户的处理意见没有问题，可能用户没有理解导致要投诉 | 回电安抚并致歉用户，告知用户可以寄给沈阳售后检修。发送售后维修地址给用户，用户表示接受。
先生 | # | 15926339859 | 湖北省 | 武汉市 | 汉南区 | 电动轮椅车 | D130H | # | 未分配的 | # | 保内 | 投诉 | 产品投诉 | 已完成 | 18年6月20 出厂的电动轮椅车，充不了电报修后，售后告知亏电电池损坏，需付款更换电池。投诉轮椅车质量差，家里老人正常使用，一年多时间电池就坏了。客户表示要投诉123158/20客服回电：用户要求免费维修8/24联系用户不愿维修，觉得质量不好，维修费需支付1300， | 8/20客服回电：用户要求免费维修8/24联系用户不愿维修，觉得质量不好，维修费1300元用户认为不值得维修，而且修完没过多久还得坏 | 再次与用户沟通，仪器不需要维修。安抚用户，并告知如后期需要维修或咨询可联系厂家
女士 | # | 15902243035 | 天津市 | 天津市 | 和平区 | 电子血压计 | YE690F | # | 新零售 | # | 保内 | 投诉 | 其他投诉 | 已完成 | 反映测量显示Err5，建议更换臂带。YE690F 360臂带65元，客户要求检修，告知上门收费，寄到售后点也需要承担运费，臂带不保修，机器保修3年，客户要投诉。 | 电子血压计不在公司规定的上门服务类别里，客户的要求是无理的，天津当地有售后点，尽量当地处理售后 | 致歉并安抚客户，告知客户公司的保修政策和处理流程。客户可以就近处理，帮客户报修给当地天津售后检测，客户表示接受。
先生 | # | 15275146559 | 山东省 | 济南市 | 市中区 | 制氧机 | YU300 | # | 未分配的 | # | 保内 | 投诉 | 产品投诉 | 已完成 | 苏宁易购买的YU300的制氧机，异味特别大，孕妇闻到头晕恶心，要退货，苏宁说无法退。苏宁要提供质量检查单。订单号：431606272121779734 5月3号购买的。张先生。 | 机器在山东济南，先请售后判断是机器异味还是管路异味。如果机器真有问题可以返厂检测。 | 致歉并安抚客户，告知客户公司的保修政策和处理流程。针对此类客户异议一般要返厂才能确定的， 节约客户时间先请当地售后帮忙辨认下是否存在质量问题，客户表示可以。经售后确认产品没有问题，考虑客户对气味敏感，赠送耳麦式鼻氧管一根给客户使用， 客户同意。
女士 | 15106650580 | 02163278877 | 上海市 | 上海市 | 宝山区 | 额温枪 | YHW-3 | # | 未分配的 | # | 保内 | 投诉 | 产品投诉 | 已完成 | 18年购买，返厂维修过一次，用户表示这次孩子不舒服每次测量结果不一样，已向用户解释人体温度不是恒温状态，发烧状态下的人体温度有拨动也是正常的，用户不理解，要求换货 | 安抚用户，并建议用户再次核实测量方法，或者发视频到公众号确认，确实有问题可以返厂检测帮其加急处理，公司会帮用户检测清楚仪器的问题并妥善处理 | 用户接受建议，并再次安抚用户。
林盛总 | # | 13958784505 | 浙江省 | 温州市 | 鹿城区 | 电动轮椅车 | D130H | # | 未分配的 | # | 保内 | 投诉 | 产品投诉 | 已完成 | 用户：林盛总 13958784505 ，清明节寄售后点，维修D130HL轮椅车，维修期1个多月，刚收到1个多月，付费950元换的电池，从收到在家门口溜达一圈就没电了，最多半个小时 ，就剩红灯，电量非常不耐用，怀疑没有更换新的。客户联系过售后杨师傅，一直没有结果。现在需要领导处理。8/20回电用户，现在轮椅每晚充好电，第二天在家门口转转只能工作1-2小时，之前售后建议查看电池的日期，用户不会操作，要求周六上午联系 | 8/10售后杨师傅回复给用户更换了新电瓶，并且让用户拆开电池外壳看电池上面的日期是不是新的8/24技术及售后回复：新电池充满电后可跑20公里，售后联系用户跑不到10公里就没电，爬小坡到显示电量不足。用户再次来电已经请当地维修工打开电池，发现电池壁已鼓胀。希望厂家可以邮寄电池过去8/25已联系用户电池返厂更换，返厂地址短信提供8/27客户来电反馈，客户是快递和物流都没法直接邮寄厂家，需要先寄到浙江售后再转寄返厂，就形成了两次的费用，之前直接返厂一次费用，麻烦领导协调处理，赵经理同意，告知两次中转维修时间较久，让客户寄出提供单号反馈售后签收后再返厂加急维修。9/2售后反馈电池已收到，快递不收无法寄回公司，我这里直接申请一组寄给用户。 | 9/2用户电池寄到驻外售后处已签收，已联系工程师从驻外售后直接申请一组寄给用户9/4打电话给售后核实电池售后申请从厂家直接邮寄给客户，核实时间最晚周一寄给客户。已致电告知客户。邮寄客户收件人电话：152241848689/7已发短信给客户772010246139015申通快递9/9电话联系客户电池已签收，用户满意 | 更换新电池 | 无法判定是否质量问题 |  | 这个是寄到浙江维修点的，型号是D130H的，公司已经安排更换新电池；但换下来的电池无法寄回公司，无法判定是否质量问题，后续将持续跟踪，查看是否存在批量性问题。 | 2020.9.29
张女士 | # | 13955257922 | 安徽省 | 蚌埠市 | 淮上区 | 制氧机 | 9F-3 | # | 未分配的 | # | 保内 | 投诉 | 产品投诉 | 已完成 | 购买半年，压缩机分子筛坏了，告知保修一年，可免费维修，客户不同意，要换新，客户反应之前已经维修过两次，店里电话05523028099 | 产品免费换新机的要求是不影响二次销售且购买不超过3天。客户已经超过此二要求，故属于无理投诉 | 致歉并安抚客户，告知客户公司的保修政策和处理流程。帮客户先安排合肥售后帮客户做个全面检修，避免短时间内再出现故障影响使用。客户表示可以。
杜 维东 | 13922723927 | # | 四川省 | 成都市 | 双流区 | 电动轮椅车 | D130HL | # | 未分配的 | # | 保内 | 投诉 | 产品投诉 | 已完成 | 2020.1月份锂电池坏了，用户说之前疫情没有报修，4月28日报修,报修时候跟客服说的是18.7.29购买，工程师告知更换配件费用1280元，用户1月份当时报修也就过保才1个月，说锂电池质保不可能只有一年，投诉产品质量有问题，告知用户长时间不使用也要进行充电，不能处于亏点状态，用户不接受，建议用户返厂检测判断是否为质量问题，如果是人为需要全额刚换，公司这边尽量帮他申请前置打85折，用户不接受，要求免费更换，已建群反馈领导 | 和客户联系：因为客户联系苏宁易购商家（自营），发现产品下架了，商家说这款车子有问题所以下架了。 客户说自己就是做这一方面的，经常和锂电池产品打交道，觉得我们产品就是有问题，车子不急着使用，可以返厂检测。//以上是客户表述，等客户提供与商家联系记录截屏 确认其真实性客户把产品拿到黄通那边去请售后帮忙邮寄回厂家,鉴定是否质量问题再给客户具体方案。客户同意 | 客户不愿把仪器拿到售后，要求上门取件，已与部门经理协商，锂电池可以拆下来。用户已寄给四川售后，由售后寄回厂家给轮椅技术孙健处理，收到产品检测后有结果再与用户联系，用户同意
先生 | # | 13916356410 | 上海市 | 上海市 | 宝山区 | 轮椅车 | 4000A | # | 未分配的 | # | 保内 | 投诉 | 产品投诉 | 已完成 | 买了2-3个月，轮椅上的轴承没有了，告知可在微信公众号上买配件，用户说等不了，已经找到上海售后处也没配件，家里有人出车祸急要用轮椅，一方面投诉售后流程（买不到配件给用户造成不便），一方面要客服登记，要客服主管回电。告知会登记反馈，在72小时内回电，用户说要加急处理，还会再来电//客服专员在7月24日12:15多次致电用户，无人接听，是想建议用户微信拍图看配件厂家是否有库存，有就给用户加急发出在7月27日8:46分给用户发了一条短信：给用户造成的不便表示歉意，短信告知如看到未接或信息，可再次来电或关注“鱼跃医疗”公众号转人工服务，拍图确认型号购买，如有库存给用户安排加急发出。 | 2020/7/30客服（工号1505）接到客户电话要投诉上一位接线客服没有在约定时间内回复，对我们客服工作提了意见，并没有提出要怎样处理 。要确认配件何时能有货？//咨询了分厂采购陈爱华和王蓉花，已在加急从供应商处协调，建议用户再耐心等待一下。已回电给用户致歉，用户没有深究。告知配件已在加急 | 配件由分厂寄给上海售后已收到，售后范师傅已帮用户更换好，用户满意
高先生 | 013903253119 | # | 河北省 | 唐山市 | 开平区 | 制氧机 | 8F-3W | # | 未分配的 | # | 保内 | 投诉 | 服务投诉 | 已完成 | 投诉唐山授权服务站，服务差，不上门，还要收取检查费50元 | 先收集客户的购买时间，维修的具体情况，再与赵高伟处核实下售后人员的操作是否符合公司的售后处理流程，售后工程师的处理没有问题，与客户的有效沟通较少，已与工程师说明应耐心与客户解说，若不能理解的，在能力范围内尽量满足客户的要求 | 致歉并安抚客户，告知客户授权站点的收费都有标准，保外产品检修有服务费。工程师收费合理，接待时的服务态度问题已给予严肃批评和教育，再有下次给予罚款处罚。客户表示接受。
先生 | # | 13898834259 | 辽宁省 | 沈阳市 | 苏家屯区 | 雾化器 | M102 | # | 未分配的 | # | 保内 | 投诉 | 服务投诉 | 已完成 | 投诉之前的客服，说态度不好。要求回复，告知72小时 | 核实上一通接线挂断是客服误操作原因，并对客服严肃批评，加强教育，提升服务意识，再有掉线情况应第一时间回拨客户，继续服务。 | 致歉并安抚客户，询问客户是不是来电咨询雾化器维修进度，告知后续有需要可以联系我们。客户表示接受。
梅颖 | # | 13871234138 | 湖北省 | 武汉市 | 江夏区 | 雾化器 | M102 | # | 未分配的 | # | 保内 | 投诉 | 服务投诉 | 已完成 | 18.7月买，不出雾，投诉天猫客服态度差 | 天猫客服客服中心暂无处理权限，登记客户信息，帮客户反馈给电商群给联络员处理。可以先帮客户排查产品故障，帮客户处理下产品问题 | 致歉并安抚客户，与客户核实正确使用和保养方法，用醋水溶液浸泡后产品恢复正常出雾，告知后续有需要可以联系我们。客户表示接受。
先生 | # | 13868863088 | 浙江省 | 温州市 | 乐清市 | 呼吸机 | YH-720ST | # | 新零售 | # | 保内 | 投诉 | 其他投诉 | 已完成 | 投诉于新蕾，呼吸机要上门调试，打了3天电话没有打通。建议提供店铺名称和订单号，可以帮忙反馈处理，客户不接受，不提供，咨询工号后挂断。 | 呼吸机业务员处理客服中心没有权限，客户反馈的信息同步给呼吸机事业部经理王诗谊知晓和处理 | 致歉并安抚客户，告知客户可以提供下购买的店铺名称和订单号，我们帮他安排处理，客户表示暂时不方便提供，告知后续有需要可以联系我们帮他。客户表示接受。
曹女士 | # | 13818039969 | 上海市 | 上海市 | 杨浦区 | 雾化器 | 402B | # | 未分配的 | # | 保内 | 投诉 | 其他投诉 | 已完成 | 1、用户要求把仪器寄回，不修了。2、愿意承担18.2月买的维修费用。3、18.9月买的仪器认为在保内，收费不合理，要去相关部门投诉做仪器鉴定 | 客户的402B都是机器进水导致风扇、电路板腐蚀生锈，应该是使用不当导致，上海售后认为收费合理，客户无理投诉 | 致歉并安抚客户，告知产品在使用中的注意事项和使用方法，避免后续再出现此类问题，客户表示不接受。
李女士 | # | 13761365280 | 上海市 | 上海市 | 嘉定区 | 血糖仪 | 580 | # | 未分配的 | # | 保内 | 投诉 | 服务投诉 | 已完成 | 3月12号买，使用一个多月采血笔坏的联系卖家客服一直没回复用户，发视频个客服也无回应，天猫鱼跃官方旗舰店：订单号：376138882954752776，要投诉网店并给与回复 | 采血笔不属于报修范围，与客户核实使用方法是否正确，如果确实坏了， 可以免费提供老款采血笔给客户使用 | 致歉并安抚客户，登记客户收件地址， 帮客户安排采血笔补发。关于投诉网店的事情，已反馈电商部联络员，她们会给客户回复。客户表示接受。
女士 | # | 13707499966 | 湖南省 | 长沙市 | 宁乡市 | 制氧机 | 8F-5AW | # | 新零售 | # | 保内 | 投诉 | 其他投诉 | 已完成 | 昨天购买，反映工作一段时间会自动停机，现在接上电源后，电源灯不亮，联系商家调换商家不回复。家属急需使用，客户很着急。京东 鱼跃自营旗舰店 订单号：86538198499 反馈电商群 | 昨天京东购买的，京东有7天无理由退换货的承诺，客户可以自己在APP上操作申请调换货，联系商家客服，客服无回复可能还没有及时看到客户的信息， 帮客户反馈电商群由联络员协调处理。 | 致歉并安抚客户，电商那边表示客户可以先提交申请，他们会尽快处理客户的需求。客户表示接受。
先生 | # | 13700868638 | 河南省 | 郑州市 | 金水区 | 电子血压计 | YE680A | # | 未分配的 | # | 保内 | 投诉 | 服务投诉 | 已完成 | 投诉售后工程师，不知道姓什么，说想去维修人总是不在，自己只好放在售后点，后来售后又说机器没问题，不愿意帮忙校准 | 与售后核实工程师操作是否符合售后处理流程。对于机器没问题，但客户又不放心，售后是否可以规范服务话术，让客户放心使用。经核实，工程师处理没问题，与客户的有效沟通较少，已与工程师说明应耐心解说，若不能理解的客户，在能力范围内尽量满足客户要求 | 致歉并安抚客户，并告知仪器检测确实没有问题，如果客户还不放心，可以把机器用快递返厂检测校准。客户只需要承担寄出运费， 校准免费。客户表示接受。回去先用用看看，有问题再联系我们。
刘保生 | # | 13643216106 | 河北省 | 石家庄市 | 灵寿县 | 吸痰器 | 7E-C | # | 未分配的 | # | 保内 | 投诉 | 其他投诉 | 已完成 | 用户咨询发货，告知因缺货暂时还没有发货，客户说耽误使用要投诉并赔偿损失 | 经核实，客户所需配件非常规物料，调货周期7-15天，前一个客服并未与客户说清楚调货时间，导致客户产生不满。与生产联系协调优先提供该客户的配件，先给客户解决问题。 | 致歉并安抚客户，告知分厂明日可先提供生产物料给他，并且会用顺丰快递给客户寄出物料，尽量不耽误客户正常使用。客户表示接受。
贾先生 | # | 13601107901 | 北京市 | 北京市 | 顺义区 | 电动轮椅车 | D130HL | # | 未分配的 | # | 保内 | 投诉 | 服务投诉 | 已完成 | 用户表示1月份报修联系的工程师因为疫情不能接触暂未处理，后来解禁后产品就过保了，用户花了170多更换传感器，用户不满意要求处理 | 已与电商反馈，并核实用户在20年1月21日在京东平台已报修，售后根据此报修时间帮用户进行处理。根据报修政策，免费给用户更换 | 京东已与售后达成共识，售后已帮用户免费更换控制器。仪器可以正常使用，用户接受并致歉用户
女士 | # | 13581798754 | 北京市 | 北京市 | 朝阳区 | 呼吸机 | YH-720ST | # | 未分配的 | # | 保内 | 投诉 | 服务投诉 | 已完成 | 京东买的，安排上门的工作人员有事需改日，用户要求厂家安排人员今天上门 | 京东安排上门的应该是免费上门的，公司协调人员上门客户需要自费调试费用，如果客户愿意支付该费用，反馈呼吸机群协调处理。 | 致歉并安抚客户，并告知京东安排上门的应该是免费上门的，公司协调人员上门客户需要自费500元调试服务费，客户不愿意支付该部分费用，建议客户可继续与京东商家协调上门时间是否可以提前一点。客户表示接受。
许女士 | # | 13538372965 | 广东省 | 东莞市 | 东坑镇 | 电子血压计 | YE680B | # | 未分配的 | # | 保内 | 投诉 | 服务投诉 | 已完成 | 投诉广州售后态度，用户说天猫客服答应只需要承担单程运费，不要维修费， 售后告知用户只赚了用户几块钱，用户觉得态度很有问题，要求领导回复，钉钉反馈赵高伟 | 因天猫客服不在公司管辖范围内，无法置评。应先与赵高伟处确认：广州售后的收费是否符合服务的规章制度。不符合应将所收费用退还客户，收费是正常的投诉就不成立，但应安抚客户情绪 | 致歉并安抚客户，并告知所更换的配件不在保内，驻外工程师收费合理，接待时的服务态度问题已给予严肃批评和教育，再有下次给予罚款处罚。客户表示接受。
先生 | 15948726708 | 13537808688 | 广东省 | 深圳市 | 大鹏新区 | 轮椅车 | H009 | # | 未分配的 | # | 保内 | 投诉 | 产品投诉 | 已完成 | 购买两年左右，轮椅后轮裂成一段一段的了，告知是正常损坏，客户认为使用10年也不应该这样，自己对工业产品有了解，实心胎不是这个标准，制作实心胎的材料不符合使用要求，客户暂时无法提供购买凭证，建议提供出厂时间及故障图片再判断 | 客户的轮椅车轮胎不在保内， 但客户的疑问和不满情绪已经产生， 根据客户的图片查看使用的实际情况，配件购买时，考虑给予一定的优惠 | 致歉并安抚客户，并告知因配件不在保内，建议客户重新购买，可给予折扣，优惠处理，客户表示接受。
先生 | # | 13516320512 | 山东省 | 枣庄市 | 峄城区 | 制氧机 | 8F-3AW | # | 新零售 | # | 保内 | 投诉 | 服务投诉 | 已完成 | 投诉上一个客服，觉得态度恶劣。客户咨询工号的时候挂电话了。告知会记录反馈，保证不会遇到此情况。客户接受。 | 致歉并安抚客户，并承诺今后不会再有此类事件。客户表示接受。 | 致歉并安抚客户，并承诺今后不会再有此类事件。客户表示接受。
女士 | # | 13504312329 | 吉林省 | 长春市 | 二道区 | 轮椅车 | 1100 | # | 未分配的 | # | 保内 | 投诉 | 服务投诉 | 已完成 | 用户在微信商城购买配件发错货，已有工作人员告知配件补发，用户来电催发货，要求25日一定要收到，回复已经有单号，等周一快递取件即可，用户不接受，因为不能肯定告知到货周期，投诉上一个客服 | 因为之前配件发错和客服态度向用户致歉，并和用户解释配件发运流程，告知此单补发配件已做加急处理，并告知用户单号，方便后期追踪快递，告知用户工作日第一时间给到发运公司进行发货 | 收到准确的配件，已正常使用
女士 | # | 13330910184 | 四川省 | 乐山市 | 峨眉山市 | 电动轮椅车 | D130HL | # | 未分配的 | # | 保内 | 投诉 | 服务投诉 | 已完成 | 投诉鱼跃官方旗舰店发货慢。网上购买到货发现右前轮有明显的生产缺陷，客服解释说是快递运输导致，告知可以退换，周期需要一周，用户觉得时间太久要投诉 | 向用户致歉，并告知用户和商家核实过是正常发货的，也和技术确认是运输导致的，需要换整个车架，客户无法自行操作，只能退换货 | 用户和店铺进行退换货，加急处理，运费由商家承担
先生 | # | 13302877947 | 广东省 | 珠海市 | 金湾区 | 电子血压计 | YE660C | # | 未分配的 | # | 保内 | 投诉 | 产品投诉 | 已完成 | 用户6.18网上购买的660C，使用20天，因为后盖盖不上，卖家给用户补发后盖，但因为型号发错无法使用，而且咨询客服长时间未回复，用户投诉电商客服 | 在线安抚客户情绪，建议用户提供店铺名称和购买订单号反馈电商群 | 由电商负责人协调卖家和用户对接，最终重新补发后盖，用户正常使用
曾先生 | # | 13297110111 | 湖北省 | 荆州市 | # | 雾化器 | M102 | # | 新零售 | # | 保内 | 投诉 | 产品投诉 | 已完成 | 购买2个多月，反映不出雾，之前已经返厂维修了。现在又出现了同样的故障，客户抱怨产品质量 | 向用户致歉并核实使用以及保养方法，对于此故障建议再次返厂，考虑客户体验，建议运费中通到付 | 用户接受，寄回公司给用户加急维修，已收到可以正常使用
先生 | # | 13252882471 | 辽宁省 | 沈阳市 | 法库县 | 水银血压计 | 台式血压计 | # | 未分配的 | # | 保外 | 投诉 | 产品投诉 | 已完成 | 购买1年多，臂带鼓包，到售后网点维修要求免费更换但售后工程师表示臂带是耗材不在保修范围内，需付费购买，用户觉得臂带还是蛮新的，投诉我们产品质量有问题。 | 已建群反馈，通过售后免费给用户赠送臂带一只，并由售后孙继成师傅把问题臂带寄给血压计分厂邹厂分析。 | 售后给用户更换新的臂带，用户接受，再次安抚用户，鼓包臂带已寄回邹厂出分析，未发现特别鼓包原因，属正常加压后起鼓
先生 | # | 13051423222 | 北京市 | 北京市 | 延庆区 | 雾化器 | 403T | # | 未分配的 | # | 保内 | 投诉 | 服务投诉 | 已完成 | 在拼多多平台购买，觉得出雾小，客户要退货，卖家因为用户拆开包装了，告知不能退，并且还骂客户了，用户要投诉拼多多商家 | 建议用户通过拼多多的申诉渠道进行投诉反馈 | 用户接受厂家客服的建议，自己通过拼多多的申诉渠道进行投诉反馈
先生 | # | 13022637776 | 浙江省 | 绍兴市 | 越城区 | 血糖仪 | 750 | # | 未分配的 | # | 保内 | 投诉 | 服务投诉 | 已完成 | 京东购买血糖仪试纸半年，反应试纸部分有问题，已于京东客服联系，客服建议寄厂检测，客户不愿意，客户要投诉京东客服给与解决。购买店铺：鱼跃京东自营旗舰店，订单编号；83213937377， | 在线安抚用户情绪，和用户核实试纸的保存环境和使用方法，根据用户反馈的试纸情况和用户说明售后流程，排除人为因素还是需要返厂检测的，并且告知如果质量问题会做出试纸补偿，同时投诉京东客服的需要会帮用户进行反馈 | 用户把试纸返厂检测，给用户补寄试纸，用户接受
王先生 | 15563307238 | 06338797002 | 山东省 | 日照市 | # | 轮椅车 | H008B | # | 未分配的 | # | 保内 | 投诉 | 产品投诉 | 已完成 | 用户购买H008B轮椅车，器号;1980161221,在使用过程中因为轴承坏了，导致老人摔倒骨折，用户觉得是产品质量问题，要求经济赔偿 | 在线安抚用户情绪并致歉，立即进行400微信群信息反馈，并把用户的产品和家人伤势照片提供给分厂进行分析 | 分厂安排工作人员去用户家进行慰问，并和用户更换了新的轮椅车，用户感受到厂家的诚意，没有其他经济赔偿
任加 | 13908010811 | 02885180353 | 四川省 | 成都市 | # | 轮椅车 | H030C | # | 未分配的 | # | 保内 | 投诉 | 产品投诉 | 已完成 | 买了2年，后轮的胎皮出现一块块的掉，告知正常磨损，用户坚称质量问题，用户说起码质保5年，客户非要索赔，不愿自费购买配件 | 和用户解释说明书售后保修政策，明确后轮建议12个月需要更换，告知易损件没有保修，经协调给用户配件7折优惠并免邮 | 对于7折优惠并免邮用户接受，在客服中心下订单并且加急，用户已经装上后轮正常使用
白少斌 | # | 019929359888 | 陕西省 | 榆林市 | 米脂县 | 制氧机 | 8F-3W | 190301072 | 未分配的 | 2019-07-04 | 保内 | 投诉 | 产品投诉 | 已完成 | 19年7/4日京东官方旗舰店购买，在保修期内维修过2次，第一次用了70多个小时主板烧了，第二次压缩机气管爆了，使用一周，昨天使用开机后很大的砰的一声，现在又不能开机。和售后沟通后告知可能气管又爆了。客户不愿意再维修。要投诉产品质量问题，客户现在诉求要换货。否则投诉12315 | 7/15倪经理群里回复：建议用户返厂检测维修，如需要我们提供备用机已于客户沟通，客户使用情况：客户家人冬天呼吸困难偶尔使用，一天使用几小时，客户愿意寄回厂家检测维修，也愿意承担寄回费用，客户希望这次一定要维修好，客户表示还是很信任鱼跃这个品牌的，也告知客户寄回厂家提供寄回单号便于追踪。 | 7/20分厂技术已对用户的仪器进行维修，并安排寄出，中通：75371966328854。用户收件地址：陕西省榆林市米脂县银州东路送宋硷26号 白少斌 13992256376 | 仪器返厂加急维修 | 一般质量投诉 | // | 压缩机故障，对客户进行更换压缩机处理，已对压缩机供方开具CAPA，具体见附件，供方进行了原因分析及改善，待后续跟踪改善效果后结案。
先生 | # | 019884188393 | 浙江省 | 杭州市 | 余杭区 | 血糖仪 | 590 | # | 未分配的 | # | 保内 | 投诉 | 产品投诉 | 已完成 | 购买3个月，更换电池以后还是显示电池压低。联系商家客服以后，让其返厂维修。已发送返厂短信。现在客户投诉：1产品质量差2维修期客户不能测量血糖，造成不能测量损失需要补偿 | 致电客户未接：建议用户提供故障视频至微信号反馈技术处理，如客户不接受，可以提供购买凭证，申请运费顺丰到付加急处理。8/24多次联系用户无法接通//用户来电，愿意拍视频，建议发视频 | 多次联系用户无人接听，已短信建议用户仪器问题未解决，可致电400或公众号帮其处理。（工单关闭)
女士 | # | 01088255171 | 北京市 | 北京市 | 西城区 | 制氧机 | 8F-5AW | # | 未分配的 | # | 保内 | 投诉 | 服务投诉 | 已完成 | 投诉北京售后，家人着急使用，不能第二天再送修，用户执意要上门，售后告知可以提供备用机，用户表示不要周转机，也不接受上门等待周期3天，要求立马处理不然就投诉 | 立即建群反馈相应责任人，明确用户的现状和目的，和用户说明因为区域和工作限制无法立即上门，但已经协调各方资源在尽快帮用户解决问题 | 工程师第二天优先安排车给用户提供周转机，并且把用户的故障机带回维修
周玉敏 | (01065480590) 13621382526 | 13701159551 | 北京市 | 北京市 | 西城区 | 呼吸机 | YH-450 | # | 新零售 | # | 保内 | 投诉 | 服务投诉 | 已完成 | 用户购买湿化罐部件，已报价86元+运费12元=98元，客户要求货到付款，觉得支付宝先转账让用户没有保障，并且觉得是产品质量问题，因为无法满足用户的个人需求，投诉服务态度和流程 | 根据售后保修政策和用户解释超保配件是需要自费购买的，并和用户解释公司配件购买流程，加强用户购买信心，告知可帮用户加急处理，并对客服的服务态度向用户致歉 | 用户提供付款凭证后，当天优先开单，提供快递单号给用户，5日后用户收到配件已正常安装使用
颜骏 | 13801863926 | # | 湖南省 | 长沙市 | 岳麓区 | 轮椅车 | H030C | # | 未分配的 | # | 保内 | 投诉 | 产品投诉 | 已完成 | 微信公众投诉与建议回电:（用户描述）5月13日在淘宝(店铺名：宝贝爱医疗）买了一辆H030C轮椅车。使用后感觉完全没有之前推行同款车的轻便平稳，而是颠簸生硬的。观察后，发现我新买的这辆车与之前朋友借给我的同款车相比，有七个主要部件明显不同（详见附件照片，如需补充细节可加我微信，与手机同号）。我想知道：1、是我买了一辆假冒车？还是贵公司为了降低成本而牺牲了品牌质量声誉？2、怎么解决？ 作为一个信任鱼跃品牌的消费者，希望及时得到贵公司令人满意的答复，谢谢！添加用户微信，先建议用户发成品图和朋友的轮椅车以及器号，需要和分厂核实回复2020年5月23日9:50（工号1219）与用户沟通：用户之前通过公众号投诉，与轮椅分厂华新核实，并与用户解释新老款的区别，用户认可正品。但是轮椅推起来不灵活，要求上门看一下，或者是否可以电话指导。愿意承担上门费，用户地点在浦东新区丁香路910弄，已通过公众号确认10-20公里上门费80元。如联系用户未接到，麻烦师傅发个短信告知用户，用户看到会联系您。加急！！ | 已与电商确认用户购买的店铺为非授权店铺，先与上海销售经理沟通，安排上门排除故障无果，协调售后工程师齐师傅安排上门帮用户检测 | 齐师傅已为用户上门解决，用户表示售后师傅很有经验，感谢公司提供的售后服务，用户满意
杜浩铭 | 18841586221 | 18841586221 | 辽宁省 | 丹东市 | 元宝区 | 额温枪 | YT-1 | # | 未分配的 | # | 保内 | 投诉 | 产品投诉 | 已完成 | 2020/8/4微信公众号投诉与建议：回电客户，用户已返厂过一次，寄回测量觉得依然不准，与用户核对使用过程，用户不配合，坚持自己的想法，不要返厂，要求退货或者退钱京东订单号：106476204959 鱼跃京东自营旗舰店 | 帮用户与京东售后核实，因为下单时间太久，京东售后无法直接帮用户换新或者退货的，可以让京东来协调，用户先申请售后，由京东介入处理 | 在8月7日京东平台已帮用户办理退款，已退到用户京东账户余额中
方丹 | 13850125919 | 13850125919 | 福建省 | 福州市 | 马尾区 | 电子血压计 | YE680B | # | 未分配的 | # | 保内 | 投诉 | 产品投诉 | 已完成 | 微信公众号投诉与建议回电：用户表示购买8个月电源就坏了，联系商家，商家客服表示易损件不在保修范围内，用户不理解，表示购买时并未说明易损件，其他品牌有质保，为什么鱼跃品牌没有，用户表示不能接受电源线不在质保的事实 | 已明确告知用户电源线不在保修内，说明书明确标注了保修部件和易损件，电源线为商家赠送附加，安抚用户作为客户关怀给用户申请一个电源适配器，但也不能列为保修部件 | 前置赠送一个电源适配器，用户看下大孔小孔后回电，用户接受处理结果。收件地址：福建省福州市闽清县文化馆方丹13850125919
钟小欣 | # | 15219976292 | 广东省 | 阳江市 | 江城区 | 血糖仪 | 580 | # | 新零售 | # | 保内 | 投诉 | 产品投诉 | 已完成 | 用户是孕妇，之前因血糖仪检测不准返厂检测，当时就有投诉倾向，返厂后用户一直催维修，考虑到用户感受，售后给用户寄了一台新的血糖仪，用户拿着更换的新血糖仪与医院生化值再次做对比，餐前鱼跃血糖仪6.2，医院生化值为4.98 餐后鱼跃血糖仪7.3，医院生化值5.59，用户情绪比较激动，认为是机器原因，导致她在该进补的时间却需要忌口，要求公司补偿精神上的以及身体上的损失，已建群反馈6月22日在公众号-投诉与建议再次投诉：用户不接受技术检测的结果与解决方案。要求提供检测报告，告知会继续投诉 | 技术与用户沟通后回复如下：1.客户无法提供过去的记忆数据，客户之前的仪器返修，收到新仪器就进行了比对。2.客户现在在外地无法提供过往的病例报告，只能提供6.9号和6.16号两天的。3.客户已同意将试纸到付寄回进行检测，我们将根据检测结果给予回复。另外：用户之前寄回厂家还未维修的血糖仪由售后拿给血糖仪项目组分析（1）技术对用户第一次寄回的试纸同批次检测，试纸合格（见附件1），血糖仪检测报告（见附件）（2）客户寄回的试纸已收到，用户的试纸批号：500428，校准码：104，在实验室用留样试纸进行检测，检测合格（见附件2）。进度跟进中 | 分厂技术回复:分别对留样试纸，客户仪器，客户退回试纸进行了实验测试，三次测试结果均符合要求未出现明显偏差情况，判断为此次客诉问题中产品无质量问题。 已和客户电话沟通说明情况，本着客户至上原则，公司可以送客户一些其他产品。告知客户索赔需提供相应证据，证明真实损害情况，需提供血糖仪造成对应身体损害的医嘱证明或第三方机构的检测报告。若客户无法提供证据，无法进行赔偿。
刘 同德 | 15762880936 | 13589420886 | 山东省 | 淄博市 | 高青县 | 电子血压计 | YE8900A | # | 未分配的 | # | 保内 | 投诉 | 服务投诉 | 已完成 | 微信公众号投诉与建议回电：8900A电子血压计3月27日寄修办事处，一直没有后续的维修结果，十天前联系工程师被告知帮用户核实，后续没有再联系过用户，现在用户要求尽快给用户答复以及产品寄回 | 工程师核实用户微信端报修的信息和寄修人信息不符，因为联系不上用户，导致未寄出 | 已和用户解释，并承诺当天寄出，用户接受，并反馈售后部，针对报修人和寄修人不一或者用户电话联系不上的情况，工程师在操作时后期有怎样对应的处理流程
梁 应雄 | 18510978187 | # | 四川省 | 成都市 | 金牛区 | 电动轮椅车 | D130HL | # | 未分配的 | # | 保内 | 投诉 | 其他投诉 | 已完成 | 微信公众号投诉与建议：客户描述6/14日在贵商城购买D130HL后轮外胎，当时与客服沟通要求加急发货，客服说周末不发货，正常上班发，6/18日上午收到货，结果把外胎发成内胎，给病人造成了极大不便，请你们严肃认真处理这事，你们的客服素质差，我要求今天必须把我要的货寄到。 | 已回电:与用户沟通并解释不是客服恶意操作，告知仓库配件发错 了，已向用户道歉并安抚。并已与重庆售后程师傅协调优先从办事处帮用户顺丰加急发出配件12寸后轮外胎，运费400前置申请。 | 用户要求今天就要收到配件，已让重庆售后办事处安排寄出（顺丰单号：SF1191538908415），6/19日已显示签收
赵刚 | 13933586684 | # | 河北省 | 秦皇岛市 | 海港区 | 电动轮椅车 | D130HL | # | 未分配的 | # | 保内 | 投诉 | 产品投诉 | 已完成 | 微信公众号投诉与建议：（用户描述）买了不到2年的电动轮椅130dhl，控制器坏了，和售后客服沟通维修更换720元，这个控制器质量有问题，它不是操作问题损坏，属于质量问题，厂家应该免费维修。 | 回电用户告知控制器不在保，需要自费购买，用户表示使用率不高，配件金额高不合理，坚持产品问题，考虑用户感受，告知可以给予8折优惠 | 用户接受，自己去微信公众号下单购买
陈 建文 | 13879445266 | # | 江西省 | 抚州市 | 临川区 | 电子血压计 | YE680A | # | 未分配的 | # | 保内 | 投诉 | 服务投诉 | 已完成 | 微信公众号投诉与建议回访：用户3.4.5月份分别因为故障进行报修，生产日期2017年2月份，工程师告知因为过保需要收费，用户表示因为疫情原因没有邮寄，不愿意支付维修费用，希望免费 | 回电用户：因为还没有邮寄无法确认故障以及维修费，建议先邮寄，考虑用户感受，告知会根据售后处的维修金额核实是给予免费还是打折维修，用户明天邮寄提供单号，届时建群告知工程师 | 用户已经把血压计寄给售后维修，圆通：YT12057899560788，检修下来电源适配器插座组件问题，给用户免费维修已寄出，用户接受
微博投诉用户 | # | 13883588530 | 重庆市 | 重庆市 | 江北区 | 呼吸机 | 未分配的 | # | 未分配的 | # | 保内 | 投诉 | 其他投诉 | 已完成 | 2020/8/15微博：（投诉内容）我在天猫鱼跃旗舰店购买呼吸机，在直播间跟主播咨询，主插承诺付款就赠送帆布包，我付款后，主播让我跟客服说，客服回复没有这个赠品，我又去问主播，说客服说没有这个赠品，让她跟客服沟通，从此主播就开始漠视我的问题，我在直播间多次询问客服不知道赠品的事情，主插一律不回答，我反复的问，她就是不回答这个问题，别人的问题都回答，单单越过我的问题，主播直插代表的是商家，她所做的承诺一样有效，在客户反复追问的情况下，她一直采取不理睬，不正面回答的态度，实在是太过分了! | 8/17投诉处理组汤莉莎与市场推广组的刘萍确认，可给用户寄送帆布包，建议等用户收到货后再联系用户沟通删帖8/18回电用户，告知寄送帆布包是其次的，要求公司对于直播进行回看，确认当时主播是不是提到帆布包，当时问问题的用户不多，用户咨询多次问什么主播都没有回复用户，用户要求有个合理的解释8/18帆布包寄出单号圆通：YT11138523587198/21再次与用户沟通，不愿删帖。已反馈直播负责人刘萍，建议过几天再联系用户沟通下 | 经公司与用户多次沟通，用户因为近期忙一直没删帖。对公司的服务和做法没有任何疑虑，已在9/3日删帖
先生 | # | 13603794339 | 河南省 | 洛阳市 | 汝阳县 | 电子血压计 | YE660B | # | 未分配的 | # | 保内 | 投诉 | 服务投诉 | 已完成 | 来电投诉工程师维修效率慢，之前承诺用户23号下午可以修好寄回，但25日一直没有收到，重新联系被告知29号才能邮寄，用户希望尽快修好寄回 | 联系售后让加急维修，修好前通知下用户 | 工程师加急维修，在30日已收到产品正常使用
女士 | # | 13772455465 | 陕西省 | 西安市 | 未央区 | 制氧机 | 8F-5AW | # | 未分配的 | # | 保内 | 投诉 | 产品投诉 | 处理中 | 2020/9/27苏宁投诉：（用户描述）制氧机在苏宁购买，刚使用就出现不出氧，亮黄灯故障，客户联系苏宁客服没有及时处理，两天后才给客户回复退货处理。在这期间影响客户使用，导致客户住院。现在产品已快递退给卖家。客户诉求：1.要求公司上门慰问.2.客户住院产生的费用，要求公司承担5000元9/29日客户把产品到付退回苏宁商家，用户要求赔偿抢救费用。商家要这台机器的检测报告，已返厂寄张丽琴检测，德邦快递：DPK210216814901 | # | #
李 斌 | 15600596828 | # | 北京市 | 北京市 | 门头沟区 | 电子血压计 | YE670B | # | 未分配的 | # | 保内 | 投诉 | 产品投诉 | 已完成 | 2020/6/27投诉单（镇江市场监管投诉举报平台）：用户18/9/25于京东鱼跃自营旗舰店购买，20/6/27发现加压时臂带会弹开，用户咨询过客服告知需购买臂带，此配件不保修，用户每月使用2-3次，总共就使用几十次，说明书中也未明确写到臂带为易损易耗件，不愿自费购买，要求厂家给予臂带免费维修或更换。 | 2020/6/30与用户沟通，告知说明书中所列气囊、气接头、气管包含在臂带这个配件中有提示属于易损易耗件，建议用户可在公众号配件商城下单，帮其免运费，用户不认可，要求免费维修。经与电子血压计技术确认，2018年8月份左右的臂带弹开现在已改良，建议给用户免费换新。 | 投诉管理小组对此投诉时事件，已作相关情况说明（见附件1）并反馈。回电用户给予免费赠送360臂带（含橘色气接头）一只，在3个工作日寄出。用户认可 | 前置赠送360臂带（含橘色气接头）一只 | 一般质量投诉 | 180508637 | 臂带已于2020年2月进行了变更，经充分验证已彻底解决了臂带弹开情况。投诉产品为改善前产品。具体见改善报告（20200323-360袖带优化）。 | 2020.8
刘建华 | # | 15523351834 | 重庆市 | 重庆市 | 江北区 | 血糖仪 | 580 | # | 未分配的 | # | 保内 | 投诉 | 服务投诉 | 已完成 | 2020/7/10镇江市市场监管举报平台（投诉内容）：客服直接喊我退款，我的下的单不发货、拖延，因为我下单价格低，不发货，客服说这是危险订单，推给平台。 我想问那危险订单平台不会拦截吗？就不让下单的。我下了你给我找这么多借口。不发货就赔钱或者就发货，订单号：1063150880097879409 | 2020/7/13用户6月16日在天猫鱼跃官方旗舰店购买580、590试纸一盒（付款金额51.82元），联系了客服告知是危险订单，联系了一半用户让告知联系。已反馈电商此用户订单为黄牛订单。不予发货，已安排电商出一份情况说明 | 情况说明已反馈“药监、市监投诉沟通交流群”并明确：我司认为投诉不成立，用户直接联系卖家客服退款。
彭丽娟 | # | 15355467223 | 浙江省 | 杭州市 | 余杭区 | 电子血压计 | 未分配的 | # | 未分配的 | # | 保内 | 投诉 | 其他投诉 | 已完成 | 2020/7/11苏州市市场监管投诉举报平台（投诉内容）订单号：1033551296987095816 因为是天猫大型活动，用户于6月1日0点参与血压计半价抢购，涉及诊所需采购一批血压计，当天半价活动并未设置限购原则，故不同类型半价血压计用户都购买了一些。至今未发货。理由是用户拍下的订单与其他订单出现收货人、地址雷同。要求卖家再次发货。若不发货，请按照天猫规则，按照订单金额30%进行赔偿 | 2020/7/14经与电商核实，该订单为黄牛单，不发货。情况说明已反馈至“药监、市监投诉沟通交流群” | 2020/7/14该投诉处理的情况说明已反馈至“药监、市监投诉沟通交流群”
宋志民/宋志平/孟祥云 | # | 15041485825 | 辽宁省 | 本溪市 | 本溪满族自治县 | 轮椅车 | H051 | # | 未分配的 | # | 保内 | 投诉 | 产品投诉 | 已完成 | 2020/7/29镇江市市场监管投诉举报平台（投诉内容）：我买了一个鱼跃牌的轮椅，使用三个月就出现问题，那个滑片坏了，我自费20家给我部了个配件，我三个人花了两个多小时才给安装上。我觉得厂家有问题，这个轮椅般一 百多斤的人坐，怎么能用塑料滑片呢?还有出现问题怎么能让消费者花钱呢? 厂家就不能安持售后安装维修? | 2020/7/31回电用户：通过单位购买3个多月，家人不经常使用，滑块断裂，7通过厂家公众号配件商城购买4个（2短2长）20元。客服和售后李师傅都提供操作视频，安装了很长时间，用户认为是质量问题，建议公司改良成铁滑块，并且认为公司应该站在消费者的角度考虑。要求退20元，并且对于以后的售后服务公司应该给予让用户满意的承诺 | 已与用户沟通：配件费用 20 元已退给用户（支付宝账户13130103925）。考虑用户的使用感受，给用户赠送 4 个滑块，与用户达成共识，3 个工作日内安排配件寄出。情况说明已反馈给药监、市监投诉沟通交流群 | 配件费用退款，并前置申请4个滑块赠送 | 一般质量投诉 | // | 因车子未退回厂内，初步分析为运输过程中碰撞导致交叉杆变形，滑块滑动时不在正确位置，导致座管滑块断裂。要求储运部加强对运输方进行管控。 | 2020.8.28
唐甬侃 | 13918944446 | # | 上海市 | 上海市 | 嘉定区 | 制氧机 | YU300尊享版 | # | 未分配的 | # | 保内 | 投诉 | 产品投诉 | 已完成 | 2020/7/29市12345便民（投诉单）：苏州市虎丘区锦峰路-道路服务对象来电称2019/11/11在鱼悦医疗科技有限公司(苏州市高新区锦丰路9号)的京东店铺购买了一台家用保健制氧机(执行标准号:Q/3205YY04， 共1000元左右)，今年使用后吸氧机的管子断裂了，联系商家称要付35元重新够购买管子，但服务对象认为这是商家质量问题，要求商家免费寄送管子，望部门处理2020/8/4回电用户，2020年6月开始使用，用到7.27号，加液瓶连接头断了，用户7.28号用02131223748联系过厂家告知不保修需承担35元配件费用，用户座机信号不好中断 | 已与用户沟通，接受厂家前置赠送耳麦式吸氧管一根，并告知产品使用注意事项等 | 前置赠送的耳麦式吸氧管会在3个工作日给用户寄出，用户认同，对公司的售后服务表示满意，已提供情况说明至市监、药监投诉沟通群8/6申请的配件已签收，申通：772009386557170 | 前置赠送耳麦式吸氧管一根 | 无法判定是否质量问题 |  | 因机器未退回厂内，也图片信息，无法判定是否质量问题。 | 2020.9.29
韩清海 | 13663076140 | # | 河南省 | 安阳市 | 林州市 | 轮椅车 | H059B | # | 未分配的 | # | 保内 | 投诉 | 产品投诉 | 已完成 | 2020/7/29镇江市市场监管投诉平台（投诉内容）：我是河南省安阳市的韩清海2020年3月23日我通过京东商城平台花779元网购辆鱼跃H059B轮椅。买到货物后因为老人身体不适，一直没有使用，就在近期7月28日29日使用了两次共计一个小时左右，但是车转辘出现严重变形。在我们当地维修人员观看实物后，说轱辕严重变形没有了修理价值。没有办法与京东商城平台和鱼跃轮椅经销商联系售后服务处理，但是遭到拒绝。在没有办法的情况下想通过12315平台投诉解决为盼。 | 2020/8/2用户与在线客服沟通反馈轮椅后轮轱辘变形，已反馈给轮椅分厂殷建华，告知会给用户寄一个实心后轮总成给用户2020/8/4接到举报平台反馈信息，用户不清楚家人已经通过公众号在线客服咨询，并与用户核实后轮是实心胎，因寄回运费较贵，用户不愿寄回变形后轮 | 2020/8/4已与用户联系，公司给用户赠送两个实心后轮总成，用户认同。之后会在3个工作日内寄出（寄出单号SF1073407607795，SF1073407607786）分两个快递。已把情况说明反馈至药监、市监投诉交流群 | 公司给用户赠送两个实心后轮总成 | 非质量投诉 |  | 运输撞击导致后轮产生微变形，用户使用时未能及时发现，已变形的后轮经过推行转弯后变形量增大，出现严重变形情况。 | 2020.9.24
郑水霖 | # | 13004969555 | 福建省 | 南平市 | 浦城县 | 吸痰器 | 7E-A | 1801011179 | 新零售 | 2019-12-29 | 保内 | 投诉 | 产品投诉 | 已完成 | 2020/6/29（投诉单）镇江市监管局举报平台：用户2019/12/29在拼多多购买，仪器无法工作，6.10日联系厂家帮其报修给当时售后工程师，因无法直接判断仪器故障用户直接返厂维修。6.12日寄给厂家检修告知仪器进水需换活塞泵部件（含电机），需承担450元配件费。用户认为不合理。要求免费更换 | 2020/6/30厂家售后收到故障仪器，对仪器进行检测并拍图反馈说明仪器进水进液情况，详细情况说明(见附件）。并且与用户电话沟通再次核实操作，用户不认可仪器进水，平时都是放在箱子里，用塑料泡沫保护着。明确自己操作无问题。2020/7/1用户再次通过举报平台反馈不接受维修费优惠5折225元的处理结果。用户仪器在拼多多“众思康医疗器械专营店”购买，技术拆机后刮痕严重，考虑是否在用户使用前有认为拆过，并与对接第三方平台负责人刘楠确认，该店在天猫也有经营，不存在销售翻新机或售后机 | 2020/7/1与部门经理沟通，考虑用户使用感受，并且仪器在保内，给予用户免费维修，已与用户达成一致，并反馈药监客诉沟通群 | 给予用户免费维修 | 非质量投诉 | 1801011179 | 客户未将防溢流装置安装到位，吸入液体超过储液瓶最高警示液面，导致液体吸入机器内部 | 2020.7.29
张梅海 | 18655713968 | 18905218335 | 安徽省 | 宿州市 | 萧县 | 电子血压计 | YE655A | # | 未分配的 | # | 保内 | 投诉 | 产品投诉 | 已完成 | 2020/8/26镇江市市场监督局投诉：（用户描述）2020年2月份，其在在网上购买了鱼跃的电子血压计，测量时存在的误差较大，与鱼跃公司反映表示可以帮助维修，让其将产品寄回去，维修后重新邮寄给其，但是测量时还是存在误差，故又重新购买了价格较高的电子血压计，但是新购买的电子血压计还是存在较大的误差，与鱼跃公司协商退款或更换(2个都退款或者更换)，但是协商无果。诉求目的：服务对象希望帮助协调处理(退款或者更换) | 8/26已与客户沟通，客户于2020年2月份在拼多多平台购买电子血压计YE655A，因测量有偏差在2020年6月12日返厂维修，6月18日收到还是测量有偏差。之后客户在2020年6月19日再次在拼多多平台购买YE610B电子血压计使用，反馈测量仍然有偏差。客户认为此问题给家人带来使用不便，要求换货或退货处理。我司已与客户主动联系了解情况，对此次的售后服务体验向客户致歉并安抚。我司已与客户主动联系了解情况，对此次的售后服务体验向客户致歉并安抚。考虑客户的使用感受，我司给予的处理方案为：建议客户把两台电子血压计返厂检修，运费顺丰到付并帮其加急处理。已与客户达成共识。 | 我司给予的处理方案为：建议客户把两台电子血压计返厂检修，运费顺丰到付并帮其加急处理。已与客户达成共识。客户已提供顺丰单号：SF1193579326944，希望加急处理。客户需求如两台仪器检测有问题的话，客户希望两台仪器可以协调更换一台好的新机给客户使用。8/31我司返厂检测的两台血压计无问题，出具检测报告，客户不接受，申请给客户2台血压计换新，客户接受，申通快递：772010177573225。9/1用户返厂附带的非原装适配器要求寄回。售后严经理已联系客户随货寄过来的黑色适配器不是鱼跃牌的,如果用在鱼跃的电子血压计上会影响测量读数, 补寄了1只鱼跃4.0的适配器 +黑色适配器(还客户)中通：73137287582420，用户接受表示满意 | 换新 | 非质量投诉 |  | 顾客退回维修产品经厂内检测正常，无故障。 | 2020.9.29
先生 | # | 18811262290 | 北京市 | 北京市 | 西城区 | 电子血压计 | YE670A | 180702528 | 新零售 | 2019-03-07 | 保内 | 投诉 | 产品投诉 | 处理中 | 2020/9/28镇江市监局反馈：（用户描述）服务对象张先生来电反映：2019年3月份其在京东鱼跃京东自营旗舰店购买了一台血压计(149元)，现出现血压计绑带漏气情况，向鱼跃厂家反映此情况，厂家让其自行出钱维修，其表示血压计目前再保修期内，不应该让其自行出钱维修，其表示不合理，来电求助。诉求目的：希望相关部门核实处理。9/29投诉组回电：客户说京东自营旗舰店又给客户邮寄一台YE670A电子血压计，客户嫌弃厂家处理慢。 | 9/28投诉处理组加用户微信，提供器号、故障视频、购买凭证。与分厂技术核实视频，无法判定臂带漏气，建议用户根据技术提供的自查方法先排除 9/30投诉处理组和用户沟通，不愿撤诉，也不愿寄回或臂带赠送臂带，在28号接到镇江市监局反馈的投诉的过程中，有个17705293558 号码在28号16:08联系用户告知不是厂家的问题不退不换就直接拒绝了用户，跟京东核实说此号码非京东客服联系客户的电话。与177号码持有者联系为镇江市监局老师，沟通此事，告知他们会与用户进行沟通了解具体情况 | 9/29投诉处理组联系用户，被告知京东平台已有人联系其并赠送了一台新的YE670A给用户且已收到 9/30镇江市监局老师反馈，与该用户沟通，告知可能与厂家沟通中存在些误会，觉得厂家态度有待改善，不需要提供情况说明
先生 | # | 18652411525 | 江苏省 | 连云港市 | 赣榆区 | 电动轮椅车 | D210BL | D2BL19110103 | 未分配的 | 2020-08-18 | 保内 | 投诉 | 其他投诉 | 已完成 | 2020/9/3镇江市市监管部门反馈投诉：投诉人来电反映：在京东鱼跃旗舰店买了电动轮椅，宜传20公里续航。实际只有5公里，过了7天无理由退货了，商家要投诉人寄到丹阳鱼跃厂家维修，寄出的运费由投诉人付。寄回的运费如果确实问题，则由商家负责。投诉人觉得不合理，运费应该由商家付，或者直接退货。 | 9/4电商反馈购买快一个月了，时间比较长，一般建议维修。与客户沟通，建议客户返厂检修，客户要与家人协商。9/7已与客户沟通过，家人刚动过手术每天在医院使用2次左右，隔天就没电了，再次充满电使用也是一样。客户不接受返厂/驻外售后维修，坚持要退货。 | 9/7已反馈电商蔡经理与康柏沟通，供应商同意退货处理，联系用户需先提交售后申请，用户接受。情况说明已反馈给政府监管部门移交沟通群
刘先生 | # | 18620007549 | 广东省 | 广州市 | 花都区 | 血糖仪 | 590 | # | 未分配的 | # | 保内 | 投诉 | 服务投诉 | 已完成 | 2020/8/3镇江市市场监管局（投诉内容）：刘先生来电反映: 7月6日左右在天猫鱼跃医疗旗舰店购买了血糖仪，使用时发现测量的血糖不准确，故与厂家联系，厂家让其将血糖仪寄回给厂家，7月20日左右寄出，厂家在7月24日收到血糖仪，但是一直没有处理、也没有寄回给其，多次联系厂家也没有结果，来电求助。诉求目的:服务对象希望帮助协调督促厂家尽快维修、尽快将修复后的血糖仪寄给其 | 2020/8/4已与售后维修组核实，用户返修的血糖仪已寄出 | 2020/8/4回电用户并告知返修的血糖仪今日已寄出，中通：73135568664158，之后会把用户反馈的售后维修周期意见反馈给相应部门进行优化，再次致歉用户。并提供情况说明给药监、市监投诉群
丁定 | # | 15574999215 | 湖南省 | 湘潭市 | 湘乡市 | 拐杖 | YU821A | # | 未分配的 | # | 保内 | 投诉 | 产品投诉 | 已完成 | 2020/8/29镇江市市场监管投诉平台：去年9-10月买YU821A手杖，京东订单号：104487058618。医用的老人拐杖不到一年就断开，非人为外力掰断是掉地上直接脆开，一个金属材料的医药拐杖这个质量对老人年来说是非常严重的质量问题，幸好老人没有摔倒不然就不是投诉的问题了，希望厂家能有良心的去生产医药产品要求退换货如果再出现质量问题我会找媒体曝光质量问题 | 8/31回电与客户沟通，要求退货/换货。鱼跃官方服务助手添加用户微信提供购买凭证和产品断裂图片。与质量部邓总确认，产品寄到商于达处。9/1由康复分厂周总处给用户提供手杖寄出，中通：731373181755039/4客户把断裂拐杖寄回顺丰快递：SF1193834976292，已通知质量部商于达。 | 微信与客户沟通确认，寄出的新的拐杖已收到。顺丰到付到厂家的手杖已由质量部商于达签收 | 由厂家寄一根新手杖给客户，坏的手杖返厂 | 非质量投诉 |  | 将断裂的手杖做铝合金光谱测试分析，符合材质要求，判断是客户不合理使用造成了产品断裂，实验报告见图片。 | 2020.9.29
郭 卫卫 | 13610689212 | 15201566305 | 山西省 | 临汾市 | 洪洞县 | 制氧机 | 8F-5AW | # | 未分配的 | # | 保内 | 投诉 | 服务投诉 | 已完成 | 2020/8/8工商局反馈：用户4月26号在京东商城 订单号：118811736257。仪器黄灯要求换货，但京东客服帮用户直接公众号报修，同时也用手机联系用户提供山西售后师傅电话，并告知是售后师傅电话。已与工程师联系确认，告知需寄修，用户诉求还是换新，反馈电商群 | 此单已与用户沟通，仪器使用800小时，仪器黄灯报警声音大，不愿维修坚持要求换货，与京东售后核实此单已升级京东处理，无法换新。再次与用户沟通，建议寄修，涉及的寄送运费帮用户申请京东或者厂家承担，用户坚持要求换新。 | 经用户服务中心领导同意，可以帮用户特殊申请换新处理，由京东帮用户办理换新 | 换货 | 无法判定是否质量问题 |  | 因机器未退回厂内，也无器号信息，无法判定是否质量问题。 | 2020.9.29
傅平 | # | 13953102676 | 山东省 | 济南市 | 槐荫区 | 制氧机 | 8F-5W | # | 未分配的 | # | 保内 | 投诉 | 服务投诉 | 已完成 | 2020/8/20镇江市市场监管投诉平台（投诉内容）：用户山东省济南市人，2020年4月上旬，在网上购买了鱼跃公司的制氧机(型号：8F-5W)，8月17日出现故障，无法出氧。故向拨打客服热线4008287768和0511869000833反映，但是一直没有帮助处理。诉求目的：服务对象希望帮助协调尽快帮助维修 | 8/20已与客户沟通，客户反馈现在制氧机机流量调节调到5，还是出氧小，建议客户清洗过滤棉，潮化瓶盖子盖紧（抹水），吸氧管口检查都没问题，“鱼跃官方服务助手”加客户微信拍视频先核实，客户诉求：师傅上门帮其排除 | 8/20已拉群反馈，考虑用户感知给予客户免费上门检测服务，售后与客户约定8/24上门检测。与客户达成共识。情况说明已反馈至政府监管沟通群。8/24售后工程师已上门为用户检测，机器本身没有问题，操作原因，已告知检测方法。用户对售后服务表示很满意。
女士 | 13811811261 | # | 北京市 | 北京市 | 西城区 | 电动轮椅车 | D210B | # | 未分配的 | # | 保内 | 投诉 | 服务投诉 | 已完成 | 微博投诉：（用户描述）一直购买鱼跃产品也算老客户了，结果这次真是够了，刚买的电动轮椅车才2个月，电池出现问题，充不上电，秒掉电，联系客服，让我自己打售后，打了售后又让我自己联系北京售后，联系了一圈，还得让自己开车拉过去，售后就是这么做的真了不起，还不给退，鱼跃这样不怕把自己作死。北京售后到现在也没来拉轮椅维修，售后打电话来跟我欠他200万似的，售后是大爷吗，怎么不上天。 | 8/20我司已与客户联系，安排北京售后上门取件送售后点维修。 | 8/21已与北京售后核实已维修好送还客户。已致电客户未接，客户来电，询问下客户的电动轮椅车是否北京售后已维修，是否请求客户删除下微博的投诉。9/3回电客户，询问客户使用情况，后期有任何问题咨询400.客户同意删帖，已撤销投诉。
王强 | 13666166674 | # | 四川省 | 成都市 | 邛崃市 | 雾化器 | 未分配的 | # | 新零售 | 2020-08-15 | 保内 | 投诉 | 产品投诉 | 已完成 | 200/8/15镇江市市场监督管理局（投诉内容）：2020.8.15 号网购鱼跃雾化机。生产日期2020.12.02!咨询了商家，回复是贴错了!意思是生产日期可以随意粘贴？难道可以把过期了的产品重新贴上日期再销售？雾化器的吸管是直接使用让空气进入肺部，我已经给娃娃使用了!对身体有么有害我都不知道!太欺骗消费者了!这还是生产医疗器械的! | 8/17相关领导反馈：此产品为京东自营产品，是销售环节在分装时贴错日期，这方面我们会在后续工作中提请销售商改善。已经调查清楚，是京东仓库贴错。京东已经停发并且更换，同时已安排京东出具一份说明给到我们。 | 8/18考虑用户感知，给用户办理退货，建议先在京东平台申请售后提供服务单，京东上门取件后退回京东仓库帮用户办理退款，联系用户一直无法接通。已提供情况说明给政府监管沟通群
汤女士/阚亮亮 | 13661348543 | # | 北京市 | 北京市 | 西城区 | 轮椅车 | H056C | # | 未分配的 | # | 保内 | 投诉 | 产品投诉 | 已完成 | 2020/8/19镇江市市场监管投诉举报平台（投诉内容）：该厂家生产的该型号轮椅，在使用5个月左右，轮子就出现异响、轮子的防尘罩脱落、车把螺丝不断掉落，致使无法正常推动。北京售后厂家曾上门修理，换了轴承，但至今的大半年里，我们自费买了轴承换了六个，每换一次至多两个月，至少不到一个月就异响难推。和商家联系，给了鱼跃的售后电话，对方态度冷漠，与己无关的样子，轴承的卖价超过网店售价80%。我家老人94岁，70公斤，离不开轮椅，且体重一般，完全在轮椅核定的范围内。如此粗制滥造的产品，又打着名牌的头衔，对老人简直可以说是罪恶!我要求厂家和京东商城尽快解决!8/20已联系用户并安抚，用户坚持要求退货，不愿维修或更换配件，建议加微信，提供购买凭证及订单号，反馈电商候晓辉 | 8/22卖家已与用户联系同意退货处理，用户需先提交售后申请。 | 8/24用户已在京东平台申请售后，用户需自行寄回相应地址，运费可通过京东平台申请，用户接受8/31用户反馈京东平台已经办理退款至用户京东余额账户 | 退货 | 非质量投诉 |  | 在刚收到轮椅车时，后轮未出现异响说明出厂无问题。使用5个月左右后轮出现异响，考虑是否平时日常使用过程中，后轮螺母松动未及时拧紧，使用过程中轴承处于不正常转动，从而出现后轮异响。且这种情况易造成后轮轴皮磨损严重，所以即使更换新的轴承，使用一段时间后后轮会再次出现异响。 折背螺丝掉落初步判断是因为折背经常收合螺丝松动没有及时拧紧，长时间使用导致折背里面的螺纹乱牙，所以才会出现折背螺丝松动掉落现在。 | 2020.9.24
祝燕飞 | # | 13542952786 | 广东省 | 肇庆市 | 鼎湖区 | 血氧仪 | YX301 | # | 未分配的 | 2020-06-10 | 保内 | 投诉 | 产品投诉 | 已完成 | 2020/7/1（投诉单）12315举报平台【京东售后提供】：用户6.10在鱼跃京东自营旗舰店购买（商品金额179元），6.11签收因仪器不显示，6.12提交售后。京东安排上门换新，换新订单6.15签收。用户6.21投诉表示还未收到换新产品，父亲已过世，认为产品质量问题导致家人无法及时监控，要求公司补偿 | 2020/7/1根据该事件描述情况，我司已出具相关情况说明及检测报告（见附件）反馈给12315。血氧仪产品说明书中明确：不适合作为病人的持续监护使用。家属也有义务对家人的病情进行实时监控，如果发现有异常症状应及时就医。 | 2020/7/1对于客户痛失亲人的心情，公司深表遗憾。经检测血氧仪是合格的，检验报告（见《血氧仪检验报 告》）。我司认为客户的投诉不成立，无法给予相应补偿
贾祥艳 | 13521031491 | 13521031491 | 北京市 | 北京市 | 朝阳区 | 水银血压计 | 台式血压计 | # | 新零售 | 2020-09-10 | 保内 | 投诉 | 服务投诉 | 已完成 | 2020/9/22镇江市场监督局投诉（投诉内容）：本人于20年9月10日在淘宝天猫鱼跃官方旗舰店下单一台水银血压计，到货后打开血压计准各测量血压结果水银洒的我满屋子我的被褥跟衣物上都沾上了水银、我找客服要求退款客服告知我要把坏了的水银血压计寄回才给退款(水银有毒的卖家太不把客人的安全当回事了)；于是我找到顺丰快递寄水银血压计顺丰快递不接受这么危险的东西我跟客服说明情况后客服要我在找找别的快递公司看看能不能寄；我找到了阿里巴巴的客服介入此事找了俩回他们的回复都是退货退款还要我承担运费；我真的没有办法把水银血压计给卖家寄回因为没有快递揽收所以我要投诉卖家还有阿里巴巴的客服(客服没有公平的去解决此事) | 9/21投诉处理组已与客户联系，告知客户水银泄露的注意事项及处理方法，客户要求泄露的水银血压计办理退款，因客户之前已多次与店铺沟通，要求退货后才能退款，客户找了好几家快递公司都不接受邮寄，一直搁置未解决，坚持退款。已反馈电商蔡经理协调 | 9/21电商反馈，同意并已办理退款。水银血压计用户无法寄出可以不同退回，用户接受。已提交情况说明至政府监管部门移交投诉群
杨镇 | # | 13172451395 | 浙江省 | 宁波市 | 慈溪市 | 轮椅车 | H051 | # | 未分配的 | 2020-06-01 | 保内 | 投诉 | 产品投诉 | 已完成 | 2020/8/17镇江市市场监督管理局（投诉内容）：2020年6月1日购买，6月24日零件断裂，申请售后给邮寄了一个零件，厂商要求客户自行更换。8月15日第二次申请售后，同样的零件断裂，这次厂商不给售后，理由是已替换过一次零件。而且厂商在电商页面的售后保修范围，和与厂商客服沟通过程，客服给出的售后保修范围不同，厂商扩大的不保范围，对于其产品的质量问题视而不见，反而说是客户动作过大，但该轮椅的承载能力在100kg，使用人只有80kg，腿脚不便，怎么才能动作过大，恶意的推卸责任，希望平台对厂家予以处罚，并要求退货处理。8/18回电用户，滑块断裂第一次通过京东申请赠送了一个，第二次断裂卖家不愿赠送，通过公众号购买5长5短含运费共33元，还未收到，先加用户微信提供轮椅器号及购买凭证 | 8/19已建群反馈，并加用户微信提供购买凭证及滑块断裂详细图片，用户不愿返厂换新处理 | 已与京东协调帮用户办理退货，先提交售后申请，京东上门取件产品退回京东仓库后，帮用户办理退款。在厂家购买的配件费用33元在三个工作日内退还至用户支付宝账户（支付宝：18737617963），已与用户达成共识，并提交情况说明给政府移交投诉沟通群 | 产品办理退货，配件退款 | 非质量投诉 |  | 运输导致交叉杆变形，滑块滑动时不在正确位置，滑块受力位置不正确导致座管滑块断裂。只更换滑块根本原因没有解决，故再次安装新的滑块会存在二次断裂的情况。 | 2020.9.24
张会平 | 18629519690 | # | 陕西省 | 西安市 | 新城区 | 电子血压计 | YE670CR | # | 未分配的 | # | 保内 | 投诉 | 服务投诉 | 已完成 | 公众号-投诉与建议（用户描述）：6月19日投诉客户描述机器充不进去电，联系客服告知客户有充电保护功能，过了一天还是充不进去电，用户自主联系售后，师傅告知原因是亏电，客户说师傅乱说话，只是提示电量低，根本没有亏电，觉得师傅态度差，客户选择返厂处理，厂家13号签收，厂家14号才说收到，客户已备注加急，厂家目前为止没有跟其联系，告知会帮忙加急寄出。6月28日再次投诉：客户之前返厂维修的电子血压计，现在已收到，客户投诉维修电子血压计维修的明细，故障原因，要检测报告。 | 6/19回电：反馈售后核实维修进度。6/28回电：客户非常不满，告知会反馈售后，再给予回复。 | 6月19日投诉当天已回复客户并短信告知中通快递单号：73132684660800便于查收！6月28日投诉：致歉客户，电商承诺客户，从用户维修好那天算起质保3年。并解释产品故障是电池质量问题。已和客户达成一致，客户接受。
刘先生 | # | 13884766633 | 山东省 | 泰安市 | 东平县 | 电动轮椅车 | D130H | # | 未分配的 | # | 保内 | 投诉 | 产品投诉 | 已完成 | 公众号-投诉与建议：8/6（用户描述）电动轮椅倒车不刹车。8/9（用户描述）买了不长时间，出质量问题，让自己出运费。8/10（用户描述）鱼跃电动轮椅买的不到三个月，倒车不刹车很危险，维修让自己承担运费。 | 已回电，8/6日客户致电400报修，当地售后联系客户要维修，运费问题客户不愿出，当时反馈驻外群。当天再次联系客户，客户反馈通过在线客服提供当地售后地址已邮寄，快递单号：YT4702675496829，当时反馈售后加急维修。8/21当地售后联系轮椅车已维修好，售后与客户轮椅已修好，通知用户，建议加微信拍视频或微信视频，由用户确认轮椅情况是否符合标准，用户不配合，告知要么换新机，要么返回去，但再出现问题，要找公司追责。8/21再次与客户沟通客户要求退货或退货。告知会反馈。8/26再次沟通，客户愿意寄回。已联系当地售后包装好寄还客户。 | 8/26已与客户沟通，当地售后轮椅车已维修好，征求客户同意寄还客户。快递已打包好，会在今日寄出9/56已联系用户确认仪器已收到，可以正常使用
星星/王先生 | 13661169509 | 13501166979 | 北京市 | 北京市 | 丰台区 | 雾化器 | 405B | # | 未分配的 | # | 保内 | 投诉 | 服务投诉 | 已完成 | 2020/8/4公众号-投诉与建议（用户描述）：购买405B电源适配器，仓库发给一个第三方不带鱼跃品牌的适配器。已回电：用户通过配件商城购买的适配器非原装，而且在网上十几块钱就能买到，要求厂家提供原装的电源适配器，之前已咨询过在线客服告知此适配器是通用的，用户不认可 | 8/5与仓库张一峰确认，配件库的物料来自分厂，只有一种405A型号的适配器，并没有原装的。并且已与分厂魏震核实，原配置适配器供方已停产，但对于销售出去的产品来说都是原配适配器。可以让客户把适配器侧面的椭圆标贴看一下是否有JKY三个字母开头的，如有就是鱼跃的原配品，这是鱼跃特有的批号跟踪标贴。用户要求提供原装适配器如果没有就退款，配件来回运费公司承担 | 8/6联系用户告知公司无原装适配器提供，帮用户申请退款，建议在购买订单中申请仅退款，买的配件不用寄回，用户同意8/7已帮用户办理退款
胡女士 | # | 18056219221 | 安徽省 | 铜陵市 | # | 制氧机 | 7F-3 | # | 未分配的 | # | 保内 | 投诉 | 产品投诉 | 处理中 | 公众号-投诉与建议：（用户描述）坏了3台鱼跃制氧机一年坏一个，强烈要求申请上门回馈维修。400客服反馈驻外群， 电话已多次告知，客户不接受，一定要求反馈领导，电话里也和客户说的很清楚，尝试申请，如可以安排再联系，不能安排也在公司政策内。9/17打电话给客户，客户有三台制氧机，都是使用一年就坏，三台都有分子筛漏粉要更换配件，客户诉求要免费上门检修，三台分子筛更换打折优惠。9/23用户反馈近期家中有喜事，等10月2号之后再联系 | # | #
郭冠男 | 15110214722 | 18031390026 | 河北省 | 张家口市 | 桥东区 | 电动轮椅车 | D130HL | # | 未分配的 | # | 保内 | 投诉 | 产品投诉 | 已完成 | 用户来电反馈，电动轮椅车D130HL购买了2年，期间轮胎一直坏（开裂），特别是前小轮，这期间在修理车的地方补过很多次轮胎，自己也购买的，反映质量特别差，来电希望公司能赠送2个实心胎的前小轮，已拉群反馈，待处理 | 8/25电动轮椅技术孙工已联系用户，分厂已安排实心胎，让用户把损坏的寄回来，看看是正常磨损还是品质问题！ | 已联系用户核实，由分厂技术提供实心胎给用户寄出，轮椅已经可以正常使用 | 分厂赠送 | 非质量投诉 |  | 前轮充气胎易在缺气的情况下使用易造成轮胎开裂或磨损，为彻底避免该类投诉，19年7月后前轮已全部改为实心胎。 | 2020.9.29
芦椰宁 | 13505299647 | # | 江苏省 | 镇江市 | 句容市 | 额温枪 | YT-1 | # | 新零售 | # | 保内 | 投诉 | 服务投诉 | 已完成 | 顾客投诉产品面板有裂纹，已经返厂两次，未能解决问题，原样返回，用户对这样的售后服务非常不满意，目前投诉要求相关部门给答复 | 安抚用户，并反馈体温计售后群 | 反馈维修进度群和微信体温计群里，严经理帮忙协调处理，核实返厂两次没有处理好的原因，严经理告知是下面经销商想维修好二次销售用，检查中发现机器手柄处很脏不像新机，跟顾客协商予以换新处理，顾客接受
王女士 | # | 02884381238 | 四川省 | 成都市 | 大邑县 | 血糖仪 | 悦准I型（710） | # | 未分配的 | # | 保内 | 投诉 | 产品投诉 | 已完成 | 卖家来电说客户买的试纸赠送血糖仪活动，测量值1.2，用安稳血糖仪是9.2，说要投诉我厂家。去店里退货了，需要公司给个说法，客户手机13350085272，先联系用户了解下具体什么情况 | 已与用户联系并安抚情绪，因首次使用与用户核实操作方法，并告知注意事项，建议和生化值对比告知血糖仪之间不具备科学对比性。先让用户根据正确方法测量，观察几天，如果确实有问题，可以联系厂家进行反馈 | 用户接受建议，再次安抚用户情绪，强调使用注意事项。
女士 | # | 18932758155 | 河北省 | 沧州市 | 孟村回族自治县 | 制氧机 | 8F-5W | # | 未分配的 | # | 保内 | 投诉 | 其他投诉 | 处理中 | 18932758155河北女士。在京东官方旗舰店自营，订单号：132424040034，，购买2天8F-5W静音款，机器运行20个小时自动停机2次，没有提示报警，导致家里老人腿缺氧发紫，使用时用户没有定时，客服报修售后，师傅判断机器没有问题，这边客服根据用户描述情况反馈厂家技术，技术需要视频判断，但是联系用户无法提供，现在用户跟京东已申请换货，用户要求：第一换货的机器一定要经过检测好的，不能再拿家里的人的生命安全做检测，第二售后师傅回电道歉，用户认为师傅在昨晚沟通中言语上有侮辱她的人格，需要反馈结果 | # | #
张先生 | 018912687288 | # | 江苏省 | 苏州市 | 工业园区 | 制氧机 | 8F-5W | # | 新零售 | # | 保内 | 投诉 | 产品投诉 | 已完成 | 静音款，京东购买一个多月，仪器可以正常使用，觉得噪音与宣传的不符，用户说京东客服建议手机下载的软件检测分贝的，告知不建议这样操作。 | 建议用户如果有疑问可以发视频给技术或让当地售后检测，不建议手机下载APP检测 | 用户表示接受此处理方法并安抚用户
女士 | # | 18911212176 | 北京市 | 北京市 | 通州区 | 雾化器 | 402AI | # | 未分配的 | # | 保内 | 投诉 | 其他投诉 | 已完成 | 购买2.3个月，投诉北京售后牛师傅态度不好，说是人为损害，无法保修，需要收维修费用（电源线路板80元，维修费40元），还让客户去投诉，已和顾客致歉工程师态度问题，但是工程师机器检测下来是人为损害，无法保修，客户表示要到工商局投诉，反馈售后核实 | 已与售后工程师和售后经理核实，售后处提供拆机图片（见附件）并回复用户拆机后有明显的进液，说明书上也标注此故障不属于保修范围，用户不认可，认为公司产品质量有问题，要求免费维修并且维修后可以保证正常使用一年，如果无法满足用户要求退货，退款。用户不接受公司处理意见，已在京东投诉反馈。用户不接受人为因素导致的问题，告知可以申请帮其打折维修，用户不愿意，坚决要求公司免费维修 | 已回复用户：人为因素导致的仪器故障，不保修。说明书中有明确说明。并且告知用户修好仪器如不按照正确方法使用仪器还是会出现类似故障
杨子田 | 18900736160 | # | 湖南省 | 长沙市 | 开福区 | 水银血压计 | 台式血压计 | # | 未分配的 | # | 保内 | 投诉 | 产品投诉 | 已完成 | 微信公众号投诉与建议：（投诉内容）我买了一个水银血压计，里面的气囊橡胶件溶解坏了，与血压计连接的一段橡胶管却完好无损，我认为你们的气囊件用的不符合质量的橡胶，希望你们妥善处理。 | 建议用户添加“阳阳”微信号，建议用户发图片核实 | 用户是老款血压计，已解释并非产品质量问题，以及非质保部件，但考虑用户感受，申请前置赠送臂带+气阀连球部件，用户接受湖南省长沙市雨花区莲湖路2号丰升德润小区5栋1104 杨子田 电话18900736160
先生 | # | 18874296439 | 湖南省 | 长沙市 | 芙蓉区 | 制氧机 | 7F-3 | # | 未分配的 | # | 保内 | 投诉 | 服务投诉 | 已完成 | 投诉售后师傅，换了压缩机收费810，分子筛收费749，用户怀疑没有坏，把坏的分子筛和压缩机装上，又可以使用，过几天，售后告知压缩机没有坏，是分子筛坏了。用户已转款749元，修好的仪器和分子筛一起寄给用户，用户收到后把旧分子筛装到仪器上，仪器可以出气，售后师傅告知出得不是氧气，继续使用达不到吸氧效果，用户要求售后退款，师傅建议用户签免责协议，用户想知道免责怎么开，要求反馈领导处理，告知72小时售后处理 | 已反馈售后赵经理，并与用户联系告知机器有问题公司还是负责维修，但现在用旧配件仪器出来的不是氧气，还是建议用户更换不然使用制氧机无任何意义。用户把配件拆下寄回售后，工程师检修无问题会把钱退给用户。 | 已安抚用户并再次告知使用旧配件出来的不是氧气对家人吸氧没有帮助，建议还是更换配件用户暂时接受建议，告知之前可能是与工程师在沟通中理解有误。用户已把配件寄出售后，确认没问题把费用退给他
杜浩铭 | 18841586221 | 18841586221 | 辽宁省 | 丹东市 | 元宝区 | 额温枪 | YT-1 | # | 未分配的 | # | 保内 | 投诉 | 产品投诉 | 已完成 | 买了一年不到，机器测量37.2，水银测量38.4，用户觉得耽误孩子的病情，用户要求退货，想核实操作，情绪激动。且不清楚相关情况，要求投诉，找上级领导，告知72小时进行处理，用户觉得时间太久，要求今天回复 | 回复告知无法退货，建议用户到付返厂检修，用户同意7/17寄回单号SF：1192444910112 寄件人：李静 | 2020/7/27已联系用户产品已修好并寄出，申通：772009209092543
鲁亚楠 | # | 18830427146 | 河北省 | 承德市 | 平泉市 | 血糖仪 | 580 | # | 新零售 | # | 保内 | 投诉 | 产品投诉 | 已完成 | 7/9上午400客服工号1505接待，下午客户在公众号微信投诉：（用户描述）：5月31日在京东鱼跃官方旗舰店买的580血糖仪，两次测量结果悬殊很大，第一次结果8.1，第二次结果21.1，用户本身在医院工作，自己每天要测7次血糖，所以对机器的准确性很怀疑，已核实正确操作，建议用户把机器和试纸返厂检测。用户要求提供备用的，和分厂沟通处理 | 7/9拉群反馈，倪经理让技术史佳俊已于客户先沟通，建议寄一个新的仪器和部分试纸给用户先用起来，然后把用户所使用的仪器和试纸寄回分析。7/13用户在7月11日把血糖仪返厂SF:1026691861797已寄回签收。仪器及试纸验证完毕，测试结果正常，重复性好。未出现在同一样本，正确操作情况下，出现大幅度差异的现象。连续测试时，指尖血容易迅速凝固，血液成分变化。一台仪器测试前后时间差，形成结果不一致。此外暴露在空气中氧气也有一定影响。如果在不同时间下，身体代谢原因，血糖变化大。 | 7/9技术史佳俊回复：已和客户联系，邮寄新的试纸仪器给客户，客户收到后，再将原先仪器试纸寄回。售后尹慧杰收到后先给到分厂分析。7/13仪器检测无异常，用户要求把检测报告附快递中一起寄回，可以满足 | 邮寄新的试纸仪器给客户，客户收到后，再将原仪器试纸寄回 | 非质量投诉 | // | 仪器及试纸验证退回后测试结果正常，重复性好。未出现再同一样本，正确操作情况下，出现大幅度差异的现象，判定为顾客测试方式问题。附检测报告寄回客户，客户未提出异议。 | 2020.8.11
先生 | # | 18771131027 | 湖北省 | 武汉市 | 洪山区 | 制氧机 | 8F-3CW | # | 未分配的 | # | 保内 | 投诉 | 服务投诉 | 已完成 | 投诉商家客服服务态度不好，回答不上售后维修点地点，怀疑我们的售后不能公开，需要反馈给领导 | 回电告知用户所在的省会城市有厂家的驻外售后点，厂家在官网以及微信公众号都有公示，不存在不公开的现象，建议之后有售后问题直接联系厂家而不是卖家 | 已反馈电商群，卖家客服已向用户致歉，并且根据用户产品故障，报修在当地驻外进行维修，已修好寄回
女士 | # | 18767431387 | 浙江省 | 台州市 | 椒江区 | 电子血压计 | YE655A | # | 未分配的 | # | 保内 | 投诉 | 服务投诉 | 已完成 | 血压计故障，报修浙江售后，售后联系客户判定是臂带的问题，血压计已经使用一年，臂带不在保修范围需让客户自行购买，沟通过程中客户觉得售后工程师态度不好 | 已帮用户记录并反馈，建议用户可在公众号配件商城购买，用户不愿意。 | 回电用户无人接听，若来电告知按照400前置方案臂带费用给用户打八折，并给用户免运费
唐女士 | 18730610754 | # | 河北省 | 廊坊市 | 香河县 | 雾化器 | 402AI | # | 未分配的 | # | 保内 | 投诉 | 其他投诉 | 处理中 | 用户刚购买的402AI，在线客服指导后还是不出雾，考虑用户购买的时间比较短，让用户直接联系商家处理。用户需要我们赔偿她药液的损失9/12用户把仪器退给卖家，已由卖家寄回厂家检测 | 9/10二分厂魏震经理建议1、前提是确认这款产品是否首次使用2、首先把药杯拿掉看水槽里的水能否雾化，如不能，可以按照说明书更换一下晶片，随机有单独配置了1只；3、如果可以再看一下雾化杯上的振荡膜是否有变形或褶皱存在影响到雾化；4、看视频中液体放的多，建议先少量50ml的药液先试一下，大概在小杯的折弯处；5、如以上排查过还是不能正常工作，建议返厂报修查问题。客户已帮用户排除仍无法出雾。9/11投诉组已与客户沟通:雾化器可以的话返厂检修，之后后看检测结果，如果后期需要继续使用仪器，药液的损失费厂家可以折合成配件补给客户，客户不愿接受。9/11投诉组再次客户沟通，客户反馈商家退货处理，但是客户坚持要赔偿药液损失。共计175.56元药液损失赔偿。9/16投诉组联系客户，客户已让购买地寄回厂家检测，麻烦提供单号，单号还在核实中 | #
梁欣洁 | # | 18716469711 | 重庆市 | 重庆市 | 万州区 | 雾化器 | M102 | # | 未分配的 | # | 保内 | 投诉 | 服务投诉 | 已完成 | 投诉客服态度不好，购买的雾化器面罩收到后因为无法使用来电反馈，核实配件没有发错，强调面罩是可以配套使用的，用户不接受 | 回电告知根据用户的图片核实配件没有问题，安抚用户情绪，并因为之前客服的回答向用户致歉，用户接受。并且在线指导用户准确的安装方法 | 用户接受厂家的指导建议，并表示取消对之前客服的投诉
陈开英/陈宏际 宏际 | 18891851819 | 18700755868 | 陕西省 | 安康市 | 平利县 | 制氧机 | YU300 | # | 未分配的 | # | 保内 | 投诉 | 服务投诉 | 处理中 | 投诉用户：店铺名：康佰个人护理专营店，订单号：46336302570184222，客户2017年8月18日购买的YU300制氧机，2017年9月2日致电400反馈机器使用噪音大，出氧异常，客户也多次联系商家，商家告知是正常，一直未解决，通过400报修当地售后告知配件更换890元（分子筛，压缩机），客户现在致电400要免费维修制氧机。9/4用户通过公众号-投诉与建议反馈解决问题太慢。已回电用户说没人要求过3折维修，自己一直是坚持免费维修，已与用户解释并告知3折已经是给予最大的申请 | 8/24徐婷给客户回电，给予处理方案：7折维修费用，陕西客户不愿意承担7折维修费用。8/25投诉组给客户回电，给予处理方案：6折维修费用，这边可以赠送三个过滤棉和2m鼻氧管，还请用户谅解，客户不接受。再次沟通，给予处理方案：3折维修费用，赠送三个过滤棉和2m鼻氧管，客户说要与家人协商，下午与客户联系还是不同意。再次请求客户再与家人协商，客户同意。客户叫不要致电客户，上班时间不方便接听。9/2投诉组给客户回电，再次告知给予处理方案：3折维修费用，赠送三个过滤棉和2m鼻氧管。客户不接受，客户机器已在售后点告知不维修给您寄回，客户说不要寄回，寄回也要好的机器。 | 已回电用户，3折维修费用已经是公司给予最优惠的特殊处理方案了，用户依然不接受，我司没有过错，已经给用户做了非常大的让步
张进 | 15949101987 | 18680667073 | 广东省 | 深圳市 | 南山区 | 制氧机 | 8F-5AW | 191210093（换新仪器） | 新零售 | 2020-04-21 | 保内 | 投诉 | 产品投诉 | 处理中 | 客户今年4月21人购买的制氧机8F-5AW，机器是给家中患有气管炎的老人使用的。今天下午4，5点出现机器内部自燃，当时火势较大，一度燃至天花板， 所幸目前无人员伤亡，客户希望明天可以派专员联系下客户，联系电话18680667073，已建群反馈9/17投诉处理组联系用户了解情况，制氧机使用者孙子张进 186806670732 在4月21日在天猫鱼跃官方旗舰店购买8F-5AW。与老人儿子张先生15949101987 电话沟通了下，老人有肺气肿，每天吸氧3-5次左右，严重时一天吸氧7-8次，昨日下午外出干活，老人自己在家中吸氧，仪器放在床边使用，没有杂物堆积。使用时没有明火靠近，仪器自燃。电源线插在墙壁上使用，电源线完好未损，希望厂家尽快安排人员上门查看。9/17老人孙子来电，要求厂家在三个工作日对此制氧机问题分析得出结论后给予回复，而不是去家里换一台制氧机就不了了之。即使换了一台新的仪器，依然担心有安全隐患。要求厂家给个合理说法9/18（工号1542）用户来电确认公司信息说要走法律程序，已反馈钉钉群9/18 投诉处理小组与用户沟通：1、对厂家迅速上门处理这一事表示很不满。2、家人反馈更换的制氧机无外包装、合格证、保修卡等，怕更换的是三无产品。3、要求全额退款。4、要求对故障仪器检测尽快给予答复5、要求厂家明确下，换新的仪器从什么时候开始质保，要求提供相应的凭证9/19要求订单退款，换新的仪器要求厂家确认什么时间开始质保。用户认为厂家直接上门把仪器取走，对于仪器的鉴定结果是厂家说了算，家里只有自己父亲和老人在家也不懂。应该是送由第三方机构进行检测然后走法律程序。用户现在自己的权益得不到保障，坚持要求退款或者赔偿 | 9/17蔡林泉反馈：在郑兴春的专业配合下，公司带了牛奶水果拜访慰问用户。已换回旧制氧机9/18分厂技术反馈：给客户更换的8F-5AW是由厂家直接提供给客户的，名牌上是19年12月的生产日期，并赠送了鼻氧管6根，雾化组件2套，过滤毛毡10个，潮化瓶2套，无包装，保修卡，合格证，等技术鉴定报告出来后再沟通方案如何回复客户9/19投诉组与客户沟通，愿意接受保修卡作为凭证。保修卡含产品信息 | 9/17公司业务经理已上门给客户换新，就仪器带回厂家。9/19用户服务中心刘经理同意给客户办理退款，已与电商蔡经理沟通协调天猫给店铺办理退款9/19换新的产品从9/17日开始质保，已由分厂提供合格证、保修卡、说明书、鼻氧管*1、雾化组件*1给客户寄出，中通:753901307074769/30联系用户询问产品使用情况，称使用状态良好，保修相关资料已收到。并告知使用注意事项，用户使用中有疑问会致电厂家
先生 | # | 18646758580 | 黑龙江省 | 鸡西市 | 鸡冠区 | 电动轮椅车 | D210B | # | 未分配的 | 2020-05-13 | 保内 | 投诉 | 产品投诉 | 已完成 | 用户家人5月份帮忙购买。京东订单号：114986202192，刚买时，使用十几天，冲好电调在1档无法前行，联系厂家报修未修，直接反馈京东更换一台，收到货没电直接拒收了。卖家又更换一台，现充电充不满，而且行走50m一格绿灯就没了8/2用户5月份购买，刚买使用十几天，用户充好电调至1档使用，轮椅没反应；卖家帮其更换，第二台收到后直接没有电用户拒收退回京东了；换的第三台电充不满，行驶50米左右一格绿灯就灭了。8/5与京东售后核实用户已反馈2个月，因电动轮椅车需对接京东供应商处理，供应商认为是京东的责任，并且当日用户已在京东申请售后京东上门取件，未说给用户换新还是提供维修服务 | 8/1李师傅联系用户告知可以寄送充电器给用户对电池进行激活，需承担运费及押金300，之后充电器寄回收到后押金退回。 8/2与用户沟通用户态度很强硬而情绪激动，不愿承担激活的充电器寄去的押金，使用15天左右出现此问题，要求公司给其更换电池，并且不承担更换电池来回的运费。8/10已反馈京东的供应商康柏，反馈未商品做退货处理，建议让用户申请退款，重新提交服务单。可重新下单 | 8/10与用户沟通建议先在京东平台重新申请服务单，办理退款，之后如用户家人需要使用该产品可重新下单8/19与京东确认，已帮用户办理退款
王 | 18621517441 | # | 上海市 | 上海市 | 杨浦区 | 制氧机 | 8F-3AW | # | 未分配的 | # | 保内 | 投诉 | 服务投诉 | 处理中 | 齐维祥9.25 答应给用户上门，但是还没有去，客户觉得等待时间长，要投诉。 | # | #
翟强 | # | 18553320922 | 山东省 | 淄博市 | 高青县 | 制氧机 | 8F-1A | # | 新零售 | # | 保外 | 投诉 | 产品投诉 | 已完成 | 8/10 客服工号1505，用户反馈购买2年时间，用户说的是他有每天在使用，2年累计使用54个小时，现在流量在1，氧浓度下降至50%，售后张师傅已联系用户，告知维修费要600元。用户投诉的是厂家存在欺骗，机器放着不用也要修，修还要收费。已和用户解释分子筛的使用注意事项，整机保修1年时间，过保才收费的，用户不接受，要厂家给个合理的说法，反馈领导处理用户在网上购买了十几台制氧机（购买凭证见附件）8/19用户要求知道仪器氧浓度不足是因为使用原因还是质量问题 | 用户购买了十几台制氧机，是赠送给身边的人使用，其中有两台制氧机是8F-1A，购买2年的仪器使用54h，流量在1L浓度50%，平时与其他制氧机交替使用，另一台8F-1A购买1年，流量1L浓度75%每天只使用几分钟，用户对仪器作为特殊用途但未明确告知。与用户沟通了使用情况及注意事项，家中有一台十年前左右购买的制氧机，期间就换过一次分子筛现在仍在继续使用，用户对于仪器维修已不报信心，先加用户微信提供产品器号，希望厂家能重视客户反馈的问题：8F-1A的品质是否有待深入研究和改进 | 已把用户的想法提交给分厂相关技术及领导。并且已告知用户若多台仪器要检测氧浓度，建议可以返厂或寄到售后点检修。仪器的用途、使用时间及使用情况用户不清楚也不愿告知，已提醒用户产品使用注意事项及维护保养、和保修政策
陈女士 | # | 18545927895 | 黑龙江省 | 大庆市 | 大同区 | 拐杖 | YU860 | # | 未分配的 | # | 保内 | 投诉 | 产品投诉 | 已完成 | 20年5月30日 12:36 1215 腋下拐杖YU860中号，18年11月份购买，因架子断裂于19年9月联系过一次，当时故障产品寄回，重新邮寄新的，现产品使用7个月，同一位置又断了，不同意赠送，要求退回购买产品的款项，并赔偿200元，已拉群反馈 | 联系分厂核实去该器械故障，分厂厂长已交待质检班长去对接，由我司铝管供应商负责赔付客人的断裂费用并由客人把断的拐杖寄回厂里做分析断的原因 | 目前拐杖已收到，两次断裂都是同一个位置，判断客户存在操作不当的行为，已按照客户要求赔付给客户，用户接受
李 玲 | 18380805730 | # | 四川省 | 宜宾市 | 翠屏区 | 电子血压计 | YE8900A | # | 新零售 | # | 保内 | 投诉 | 服务投诉 | 已完成 | 因Err3故障在京东申请售后，购买时间为18年10月，客户在京东报修后，京东客服引导客户至公众号报修处理，因系统直接推送地址让客户寄回，没有联系过用户，经检测是腕带故障，售后收费60元及双程的运费，客户认为他在报修后没有人联系过他核实问题和费用，现维修费用过高，无法接受，已经和客户解释了保修政策，但是客户不接受，要求维修配件费折半或者不维修的话退还运费12元 | 8/27已回电，客户未接听，客户来电告知，已向倪经理申请回复：配件费用5折处理，运费自理。8/28客户不愿意承担运费，但是确实已经过保，和客户沟通后客户回复不维修了，直接寄回，寄回的运费由公司承担9/1在线客服与客户沟通机器不需要维修了，但售后已经给客户维修了，收到后还是有故障的，与售后黄师傅核实是腕带问题，没给用户更换，帮客户调整了下臂带位置 | 9/1售后黄师傅已与用户沟通，会寄一个腕带给用户，运费由公司承担，用户接受已回电用户，仪器可以正常使用
李 云苏 | 18352217430 | # | 江苏省 | 徐州市 | 邳州市 | 制氧机 | 8F-5AW | # | 新零售 | # | 保内 | 投诉 | 服务投诉 | 已完成 | 8/31回访组专员反馈：购买半个月总是出现自动停机，产品需要寄修，用户需申请备用机，告知需要缴纳押金和承担来回运费，用户表示机器是质量问题，不愿意承担备用机的来回运费，已建群反馈 | 8/31已安排微信号加客户微信沟通反馈：客户今年3月29号在京东商城购买的制氧机，现在使用会自动停机。之前大概12个小时会出现停机，买回来没多久就出现自动停机，咨询商家客服反馈过，客服说正常就没有在意，现在停机时间越来越短。故障视频已发分厂技术9/3技术表示客户拍的视频太远要离近的视频，客户不愿意拍，建议客户返厂维修检测公司提供备用机，客户表示押金太多，现在客户要求换新9/3 告知用户没有质量问题是无法换新的哦，建议还是返厂检测。分厂技术张经理建议：检查进风口，是否被灰尘堵住了，清理掉 | 9/3与客户微信沟通，京东已同意换新处理
先生 | 18337916873 | # | 河南省 | 洛阳市 | 洛宁县 | 电子血压计 | YE680A | # | 新零售 | # | 保内 | 投诉 | 产品投诉 | 已完成 | 核实了视频，语音功能有故障，建议中通到付返厂维修，客户接受，并要求调换一台。已经告知无法调换只能维修，客户不满意，要求厂家必须换新处理。建议QQ提供型号、器号以及购买凭证、提供后来电告知我们之后反馈售后处理 | 用户已在qq提供型号、器号、及购买凭证，反馈给售后，售后已与用户联系过建议寄回换新，用户不愿承担运费情况下申请运费到付 | 已联系用户仪器一套寄回厂家帮其换新，并对售后处理结果给其造成麻烦表示歉意，用户接受
女士 | # | 18333623067 | 河北省 | 廊坊市 | 大城县 | 轮椅车 | H053C | # | 未分配的 | # | 保内 | 投诉 | 产品投诉 | 已完成 | 2017年购买，来电反应左边后轮是歪的，告知后轮属于易损件，需要自费购买配件更换，用户觉得后轮应该免费更换，不愿意付费，不然就网上曝光 | 和用户强调说明书上的售后保修政策，明确告知因为使用年限导致后轮的损耗，无法进行免费维修，建议用户自费购买 | 对于后轮不在保的解释用户接受，自己联系当地售后购买配件，已安装好可以正常使用
张建桐 | 18309615931 | # | 宁夏回族自治区 | 吴忠市 | 盐池县 | 血糖仪 | 580 | # | 未分配的 | 2020-07-30 | 保内 | 投诉 | 产品投诉 | 已完成 | 2020/9/14回访专员反馈：7月份在京东购买，孕妇一直控糖每天测6次，目前还有1个月就要生，测量结果一直偏高，现与医院数值对比误差很大，电联用户可以返厂校准，用户不认同此处理方法，要求退货，用户表示因为一直控糖目前胎儿检查已偏小，而且还有1个月就临盆，寄回来再返回去耽误使用，对本产品有些失望，坚持要求退货，如果不退货就去其他途径曝光，要求3个工作日内给予回复，已建钉钉群反馈 | 9/14反馈电商帮用户特殊处理。电商负责人已帮用户协调退货。建议用户提交服务单，由供应商审核 | 9/16京东自营联系客户一直无人接听，已在服务单中给客户留言
张女士 | # | 18279560275 | 江西省 | 宜春市 | 铜鼓县 | 制氧机 | 9F-3BW | # | 未分配的 | # | 保内 | 投诉 | 服务投诉 | 已完成 | 购买2个月，机器不通电,寄南昌维修，客户来电投诉机器一直在快递点，售后一直未去拿。单号：3103289483943，17号在菜鸟驿站。现在客户追究售后责任，投诉售后流程的时效性，要求有合理解释 | 售后反馈：1、5/17（周日）下午2点多机器到达快递驿站2、5/18日上午11点工程师维修结束，当天电话沟通顾客并顺丰寄回，单号： SF10874662327013、5/19日上午12点顺丰派件收件人电话无法接通牌价失败，20日再次派件成功总结：未存在顾客说的机器在快递点一直未取，机器周日到达南昌快递点，周一上午工程师处理完成，未存在处理不及时问题 | 已给顾客解释，提供韵达，顺丰系统发运记录等证据，并致歉用户，用户接受
朱先生 | 18225643551 | # | 安徽省 | 六安市 | 裕安区 | 制氧机 | 8F-3ZW | # | 未分配的 | 2020-04-17 | 保内 | 投诉 | 服务投诉 | 已完成 | 8/8在线客服戎叶云反馈：客户于2020年4月17日购买的制氧机8F-3ZW ，机器使用了2020小时，几乎每天只休息一个小时，出现了红灯报警显示E4 （可能是压缩电路短路，需要立即停止使用机器），客户的第一个诉求：使用者无法离开制氧机，要求公司上门取走制氧机，已告知只能自行寄到售后点维修，客户认为购买时间短，出现此情况是质量问题，不愿承担寄出运费；诉求二：使用者无法离开氧气，要求提供尽快提供备用机，告知需要承担来回运费，并预付备用机申请押金，客户也不愿承担运费。客户要求尽快解决问题，建钉钉群反馈。 | 8/8售后经理建议客户寄修，可以让工程师收到机器后第一时间处理。客户要求提供备用机，但不愿承担来回运费 | 8/8经与客户协商，客户把仪器寄到售后点工程师加急维修，客户承担寄出的单程运费，客户同意
曾曾 | # | 18089589671 | 四川省 | 攀枝花市 | 米易县 | 雾化器 | M102 | # | 未分配的 | # | 保内 | 投诉 | 产品投诉 | 已完成 | 客户在2020/5/12号在天猫鱼跃官方旗舰店购买M102，使用十几天后药杯开裂（见附件1），5月26号公众号-配件商城购买新的药杯，6/15号使用一次，6/16号晚上整个药杯部件开裂，原件都散开了（见附件2），客户投诉药杯质量问题，要求退货退款，已建群反馈6/23用户把开裂药杯寄回老厂，顺丰单号：SF1191674115921，之后转魏震处分析，6/29给客户去电：客户关机，已发短信联系400或微信公众号7/2再次给客户去电：客户无人接听，已发短信。 告知客户技术分析的回复：破裂的雾化杯有股刺激性的气味，再次和客户核实使用的药液是（生理盐水和布地奈德的混合物）没有用其它药液。 | 告知用户不建议用精油使用，用户给孩子用的是生理盐水和布地奈德，技术回复：建议用户把开裂药杯寄回厂家分析，如果检测后确实仪器和药杯有问题，给用户换仪器和药杯，用户要求把配件商城购买的2个药杯退掉。 | 已与客户联系过，客户要求退款意愿强烈，告知客户关于产品退款的流程问题确实有困难，建议让客户先寄回检测，技术需要了解和分析药杯开裂的原因，后续才能给出处理方案，客户要求检测如果确实是机器问题要换新处理，之前购买的两个药杯配件要求退款。7/3已和客户沟通：客户接受以下处理方案：给客户更换一台新的雾化器（本身雾化器上就带药杯）另外再赠送一个药杯，客户接受。寄出单号：中通快递：73133971203343 | 更换一台新的雾化器（本身雾化器上就带药杯），另外再赠送一个药杯 | 非质量投诉 | // | 破裂的雾化杯含有刺激性味的气体，应该是使用了非正常的药物导致药杯开裂，而生理盐水和布地奈德的混合物是没有刺激性气味。 | 2020.7.29
女士 | 18040574945 | # | 湖北省 | 武汉市 | 洪山区 | 制氧机 | 8F-3AW | # | 未分配的 | # | 保内 | 投诉 | 产品投诉 | 已完成 | 2017年购买的，开机后黄灯报警，联系过当地售后告知需要更换主要配件，金额较高，用户投诉产品质量 | 指导用户产品的准确使用方法和维护保养方法，告知如果要保证氧浓度需要更换相应配件，以售后的处理意见为准，并建群告知售后帮用户加急处理 | 用户接受厂家建议，并由售后主动联系用户，送修地址，产品已加急修好寄回
卢林 | 18036818851 | 18036818851 | 江苏省 | 苏州市 | 姑苏区 | 电子血压计 | YE660F | # | 未分配的 | # | 保内 | 投诉 | 产品投诉 | 已完成 | 80岁老人使用，家里有3个腕式血压计，现投诉腕式血压计测量不准，之前已和水银血压计进行过对比，要求厂家进行改进和反映 | 根据用户年龄和身体情况，告知动脉硬化会引起末梢神经循环障碍，使用腕式血压计差异会比较大，建议更换臂式血压计 | 用户接受厂家的建议，已让家人重新购买臂带式血压计使用
严庆忠 | # | 18019175257 | 上海市 | 上海市 | 虹口区 | 轮椅车 | H051 | # | 未分配的 | # | 保内 | 投诉 | 产品投诉 | 已完成 | 2020年6月2日13：55微信公众号与投诉回访：用户表示轮椅车H051左侧钢管的塑料件断裂，导致钢管错位，报修了工程师不愿意上门维修，才购买一个月用户投诉是质量问题也不愿意出上门费用，用户已经跟京东反馈，京东承诺要3天处理，用户表示希望尽快处理。（已建群反馈） | 建群反馈，报修件不在保修范围，因用户购买1个月，避免用户不好的感知，用公司400前置申请方案给用户协商赠送2个滑块，并把安装视频发给用户，用户自己安装。 | 已提供用户安装滑块的操作视频，申请配件已寄出申通单号：772007910588254 | 前置申请赠送2个滑块，并把安装视频发给用户 | 非质量投诉 | // | 该轮椅车经双辊疲劳测试，两边滑块均未断裂，滑块材质及受力上没有问题。原因分析为轮椅收合或展开时，使用者未按产品说明书中规定将座管两边滑块放到正确位置，滑块受力位置不正确导致座管后面滑块断裂。针对这个问题我们也做了技术改进，将交叉杆长度做正公差，减小滑块与扶手管之间的间隙，在客户使用时可以尽量避免客户错误使用而导致滑块受力不均匀，断裂。后续将持续跟进改善后市场反馈情况。 | 2020.7.29
女士 | # | 18002016283 | 天津市 | 天津市 | 宝坻区 | 制氧机 | 8F-3AW | # | 新零售 | # | 保内 | 投诉 | 其他投诉 | 已完成 | （重复投诉工单，工单编号：1300168045）投诉淘宝客服人员，昨天看到制氧机有个特价活动2040元，咨询客服一直没有回复，晚上6点才回复客户告诉活动已经结束。客户质疑活动结束为什么宣传页还有显示？导致自己一天没有看其他产品 | 建议提供店铺信息给我们 帮其反馈给对应部门核实处理。 | 客户一直未提供相关信息，主动联系用户告知我们天猫官旗也会不定期地搞活动，建议用户可关注。用户表示接受。
曾碧利 | 18926442182 | 17777395904 | 广西壮族自治区 | 桂林市 | 平乐县 | 制氧机 | YU560 | # | 未分配的 | # | 保内 | 投诉 | 产品投诉 | 处理中 | 淘宝官方旗舰店7/28日购买，机器着火，导致老人受伤去世，确定远离火源。微信可以提供图片8/11用户未报警，因老人去世家里办丧事，广西业务经理与与用户电话沟通8/14去现场查看情况8/13回访组于8月11日联系17777395904进行制氧机回访，询问使用情况时用户表述因为家里线路短路导致制氧机着火，家人去世，电话中未提及其他需求 8/14广西业务经理劳景生到现场了解了情况。1、拜访人员。老人的儿子、儿媳妇、几个老人的女儿；机器是儿媳妇购买的。现场未见到制氧机、家属表示仪器已在办理丧事时随遗物烧掉。2、家属表示购买仪器前，在医院租借过制氧机使用了8-10天。医院其他地方需要，家属就考虑自己购买。3、着火时间为24号凌晨4-5点左右、老人大女儿一直守护在身边，凌晨短暂离开到二楼上厕所，再下来已经烧开了。4、老人81岁、行动不便、老人部分衣服被烧，老人掉到地上，5、丧事结束后，现场房间电路线路插头什么都没有了，家属已经清理掉。现在老人大女儿要求公司给个说法，要不就放到网上。具体诉求没有提及 | 8/18投诉处理部与总部客服部经理与客户两次沟通，老人丧葬费5万左右，用户要求公司赔偿6-7万，但仪器已经完全烧毁，无法直接判断着火是什么愿意导致。用户的要求无法满足 | 我司已派人现场勘查调研，因仪器已随遗物烧掉，现场已清理干净，无法分析或有证据证明着火原因为制氧机导致，用户的诉求赔偿6-7万，公司无法满足
刘先生 | # | 17719612111 | 陕西省 | 宝鸡市 | 眉县 | 轮椅车 | H062C | # | 未分配的 | 2020-09-11 | 保内 | 投诉 | 产品投诉 | 已完成 | 在实体店购买的H062C轮椅右脚踏处钢管有断裂，反馈健康告知此店铺销售的是线上款的轮椅车，无法处理，现客户要求解决2020/9/15，工号：1246，用户来电表示经销商告知用户先不用使用坏的轮椅，避免用户使用时出现意外，但是用户表示要出门，需要代步工具，要求11点前给出结论，安抚用户，告知帮其反馈 | 9/14与客户和经销商15353507278分别沟通9月11号买，因包装太大直接把轮椅车带回去的，期间未磕碰，等家人13号从宝鸡到西安后，刚使用就发现钢管断裂，经销商在线上线下都有店铺，淘宝店铺：吉美康康复器械租售，经销商愿意给客户更换，厂家电商让经销商告知客户直接联系厂家售后，若给客户更换无现货提供经分厂技术分析及建议，轮椅寄回厂家分析，等经销商下单轮椅收到后，用户把轮椅拿到卖家出更换，断裂钢管的轮椅由卖家寄回厂家殷建华处 | 9/15已和朱梦珊确认，H062C轮椅已发给经销商，因担心断裂钢管使用安全问题，用户把轮椅车退回经销商处，由经销商先提供备用的轮椅先使用9/22联系客户告知，产品已经换新，并且可以正常使用，对公司处理结果表示满意
女士 | 17304576787 | 13339372102 | 黑龙江省 | 大兴安岭地区 | 新林区 | 玻璃体温计 | 未分配的 | # | 未分配的 | # | 保内 | 投诉 | 产品投诉 | 已完成 | 商家来电：用户购买测量一直显示高烧，一直在吃药，去医院测量显示体温正常，用户要求赔偿，具体情况联系：19104575501//体温计有断层，具体情况联系用户：17304576787//水银测量38.3，医院测量37沈玲霞记录：11： 05分医院采购来电反馈： 患者表示不想接到公司的电话， 患者要求医院赔偿几天的误工费。医院认为是我们产品的问题不应该他们出这个费用 ，特致电400要求我公司处理解决患者的问题。 | 8/25此号码13339372102是一家正言堂医药连锁的采购人员来电，顾客在该药店买的，体温计带至药店测量后确实存在问题。 | 8/25已和药店采购员沟通：我司针对类似的处理方案是退回产品供厂家分析，或者客户自己去第三方进行鉴定，如确实是我司产品质量问题，按照正常赔付流程。建议对方再与用户沟通下
女士 | 13677888826 | 15994361181 | 广西壮族自治区 | 南宁市 | 邕宁区 | 电动轮椅车 | D130HL | # | 未分配的 | # | 保内 | 投诉 | 产品投诉 | 已完成 | 3月份购买，湖南株洲使用，寄售后服务点维修了3-4次。最近一次时8/6寄出，单号3103802623642。现在还是不能正常使用，不能启动。现在用户要求退货，已告知可以提供维修，用户要换货。9/8投诉组已与客户沟通，客户京东购买的，一周使用2-3次，之前维修过3次，运费每次邮寄100多元，现在是第四次维修，客户不愿维修，诉求要换新。 | 9/10投诉组已与客户沟通，建议客户返厂检修：一，收到货后加急处理，两天后可以返回；二，针对故障部件，直接更换新部件；三，对轮椅车整车进行性能检查；四，针对磨损严重的易损件也可以给用户更换部件！这样处理下来基本和新车一样！与客户沟通不接受，客户在等经销商回复五折退货处理处理 | 9/11客户微信反馈：经销商已联系用户给予5折退货处理，客户接受
女士 | # | 15961737905 | 江苏省 | 无锡市 | 新吴区 | 制氧机 | 8F-5AW | # | 未分配的 | # | 保内 | 投诉 | 产品投诉 | 已完成 | 购买一个月，使用一段时间亮黄灯，报修给苏州售后师傅，师傅要求寄修，用户不愿意，家里老年需要24h供氧，要求上门维修，师傅也报价200元，用户接受不了，要求免费上门维修，不然就投诉 | 已建群反馈售后赵经理，判断可能是传感器或吸附塔问题，最近出现此故障较多，业务员上门也修不了，工程师已经联系用户告知，可提供上门，需要支付上门，并告知售后政策。用户不认可 | 售后已与分厂技术协调给用户上门分析产品故障，已回复用户，用户接受。用户地址：15961737905，地址：江苏省无锡市新吴区东风家园94号1603室
吴俊杰 | # | 15958939263 | 浙江省 | 金华市 | 兰溪市 | 电子血压计 | YE680A | # | 未分配的 | # | 保内 | 投诉 | 服务投诉 | 已完成 | 投诉客服没有耐心，不专业 | 核实通话录音后回复用户 | 回电用户，关于客户的问题配件退款会加急处理，对于客服沟通中的不当行为表示歉意，会加强对客的服学习指导，客户表示理解
黄 达明 | 15913138919 | # | 广东省 | 梅州市 | 五华县 | 电动轮椅车 | D130H | # | 未分配的 | 2018-08-31 | 保内 | 投诉 | 产品投诉 | 处理中 | 2020/9/15公众号-投诉与建议：（用户描述）电动轮椅控制器坏了，你们维修说不修。只能出钱买新的。已回电，客户是2018年8月31日购买电动轮椅车D130H，2020年8月报修，售后联系告知不维修，要购买更换。客户觉得更换控制器价格高，电路板又没烧掉，就是接触不良，怎么就不能维修，控制器已寄广东售后点。 | 9/15已与售后核实，广东售后无法维修，拉群反馈分厂技术孙健建议控制器返厂检测，时间较久，客户同意，运费由售后承担。若控制器可以维修，孙工会把费用告知售后，售后联系用户收取！如果不能维修则告知购买控制器更换。 | 9/28投诉组回电，已与客户沟通，客户的电动轮椅车D130H。告知客户两种方案：1.客户线路板烧毁，无法维修。告知我司用返修的线路板替代，但后期坏掉维修更换配件需要自费。2.更换新的控制器，按8折优惠。客户愿意选择前者维修。厂家已邮寄，中通73138617188970，已发短信给客户。
女士 | # | 15901243831 | 北京市 | 北京市 | 怀柔区 | 制氧机 | 8F-5AW | # | 未分配的 | # | 保内 | 投诉 | 产品投诉 | 已完成 | 订单编号119573350277，鱼跃京东自营旗舰店。机器买了几天，黄灯亮，不出氧。（备注：跟用户排除故障用户称买了鱼跃4台机器，使用肯定没问题）当时有问题申请换货京东验货时候正常了，现在过了15天，机器又黄灯亮，用户肯定机器有质量问题，但超过换货时间客服拒绝换货，现用户要求必须换货，尽快帮其处理，不然投诉消协2020年5月29号，工号：1246,用户称京东快递员上门取货但没留下任何凭证，用户要知道什么时候把新的发出来，联系商家之前打给用户的电话商家不接，告知京东取货代表同意换货了，建议联系商家客服咨询什么时候发出即可6月2日，工号1505，用户再次来电换新的8F-5AW用了13h又亮黄灯，要求上门换新，和京东沟通，建议用户再次提交换新申请，蒋晨已帮用户审核，请用户耐心等待6月5日，工号1505 ，用户说换了第3次的制氧机，工作10个小时，还是亮黄灯，用户要求北京售后上门检测，已报修//用户不想修，想要换8F-5W静音款的机器，已和京东协商，让用户申请退款，重新购买即可 | 已反馈“电商客服中心沟通互助群”的徐肖雅、蒋晨处理。用户已更换过3次都是出现同样的故障问题，要求申请换其他型号，告知换货只能换同一种型号，如要换其他型号只能退货，重新购买 | 京东已帮用户后台申请退款处理，并且退款成功，用户接受。再次致歉用户
女士 | # | 15864647980 | 山东省 | 菏泽市 | 单县 | 方形坐垫 | 方形坐垫B型 | # | 未分配的 | # | 保内 | 投诉 | 产品投诉 | 已完成 | 方形座垫，购买一个星期，产生漏气，客户觉得是质量问题 | 跟客户核实座垫是不是有明显的破损，客户拍照或者视频给微信客服 | 客户未提供视频和图片，建议客户返厂检测，如果是质量问题，会换新处理
先生 | # | 15855996441 | 安徽省 | 芜湖市 | 繁昌县 | 制氧机 | 8F-5AW | # | 未分配的 | # | 保内 | 投诉 | 服务投诉 | 已完成 | 19年12月购买，觉得质量问题，想要上门，用户说当时销售承诺全国售后服务可以上门，告知芜湖没有售后维修点无法上门，觉得欺骗用户，已告知售后政策，用户离不离开制氧机，也不想邮寄，想要申请备用机，不愿承担押金，就想售后提供上门，不要就投诉315，已建钉钉群反馈 | 8/24售后赵经理告知：非服务中心所在城市无法安排上门，建议寄修。售后师傅反馈可能是传感器的问题，已告知用户可以提供备用机8/26售后郦翔与客户协商后，愿意送修。已安排售后聂师傅提供网点地址 | 售后已帮用户维修好仪器，用户接受
苏 加峰 | 15853780719 | # | 山东省 | 济宁市 | 嘉祥县 | 制氧机 | 8F-1 | # | 未分配的 | # | 保内 | 投诉 | 服务投诉 | 已完成 | 2020/8/23在线客服反馈：用户将制氧机邮寄到维修点，因购买10年左右，无维修价值，售后还是按照原物流寄回给用户，用户收到机器发现机器内部黑色盖子破损，分子筛的位置少铜螺母，气管等。来电投诉。因为用户是借用他人的机器，用户要求将机器恢复原状2020/8/23公众号-投诉与建议（投诉内容）：用户通过公众号号-投诉与建议，再次反馈此问题。用户觉得即使产品已没有维修价值，也要把仪器恢复到原样退还。要求公司直接提供缺失的零件就行 | 8/23售后与用户沟通过，产品升级原来的配件不能用，要更换转接头，所以才剪断。盖子在安装时是好的，返回给用户后用户又把机器全部拆开8/25建议用户把仪器寄回厂家张丽琴处，弄好后寄回。用户反馈在线，不愿把仪器寄回售后更换，要求厂家直接补寄破损的配件 | 8/27由制氧机分厂张经理处邮寄配件给用户，中通:75381862861422，用户接受
吕女士 | # | 15827551509 | 湖北省 | 武汉市 | 汉南区 | 制氧机 | 9F-3W | # | 未分配的 | # | 保内 | 投诉 | 服务投诉 | 已完成 | 购买了2-3年，使用600小时，之前因为E2红灯报警报修，现来电投诉武汉工程师，没有检修只是开机就判断要换分子筛，报价1000元，用户觉得不合理，打算去湖北省武汉市桥口区航空路 （新药特药商店 ）买新机，期间经销商给用户更换了新的滤棉，已正常运行，没有任何故障提示，已经运行3天，90岁家人也表示吸氧没有什么异常，现来电投诉售后流程和态度，觉得不能单单凭经验去判定故障，应该有个检测的过程 | 回电安抚并向用户致歉，表示投诉的内容会向售后部门反馈，后期会对工程师的态度以及处理流程做出明确的规划和改善。并且和用户解释E2是系统循环故障，建议回去打开检测开关，确保后期制氧机的出氧效果 | 用户接受公司的致歉，目前制氧机在家正常使用
赵 亚杰 | 15810879174 | # | 北京市 | 北京市 | 顺义区 | 电子血压计 | YE670D | # | 未分配的 | # | 保内 | 投诉 | 服务投诉 | 已完成 | 顾客邮寄过去维修的电子血压计臂带问题，师傅让他转账过去重新购买一个臂带，顾客早就已经转账，师傅没有核实又再次催促转账，期间态度比较差，顾客很难接受投诉师傅态度恶劣 | 再次打电话给顾客，顾客要求师傅赔礼道歉并赔偿电话费 | 已经在钉钉上面拉群把情况反映给部门领导和师傅核实，也把顾客的要求和聊天记录和电话内容文字和截图形式发到群里，郦翔跟顾客核实情况属实，顾客和师傅都有责任，赵高伟经理建议师傅赔礼道歉，并根据公司规定作出相应处罚
先生 | # | 15574754274 | 湖南省 | 长沙市 | 开福区 | 制氧机 | YU300 | # | 未分配的 | # | 保内 | 投诉 | 服务投诉 | 已完成 | 制氧机故障，售后告知维修费要500元，客户认为售后没有打开机器就直接报维修费是不负责任的行为，不认真，售后说没有修理价值，客户不满意 | 跟售后工程师核实情况 | 告知客户售后工程师凭自己的经验对机器进行预判，告知一个大概的维修费用，先让客户自己考虑一下是不是要维修，因为制氧机已经过了保修期，拆机检测都是要收费的，售后是专业人员，如果需要维修，现在就让工程师加急维修处理，具体费用会根据公司的规定收取。
先生 | # | 15566271401 | 辽宁省 | 鞍山市 | 台安县 | 电子血压计 | YE670D | # | 未分配的 | # | 保内 | 投诉 | 产品投诉 | 已完成 | 血压计买了10个多月，臂带粘扣不牢固，客户反映用了没有几次，告知客户臂带不在保修范围内，如果不能使用需要重新购买，客户认为产品质量差 | 按照保修政策进行处理 | 对于臂带粘扣不牢固的原因进行指导排除，再次跟客户说明臂带是易损耗件确实不保修，说明书都是写清楚地，如果确实不好用，可以购买，我们可以给予一定的折扣价，客户接受，表示先量下臂围，需要购买再来电
陈先生 | # | 15381095865 | 浙江省 | 杭州市 | 桐庐县 | 制氧机 | 8F-5W | # | 未分配的 | # | 保内 | 投诉 | 产品投诉 | 已完成 | 在线客服反馈，亲戚去年11月份帮忙在京东鱼跃自营店购买，具体时间不清楚。现仪器红灯，后来无法开机，老人患有肺部疾病需24h吸氧，说仪器故障差点让老人出事，要到相关部门投诉！在线客服建议用户报修寄回，告知无法上门，客户不愿意且对服务不满意，认为短时间出现此故障是产品问题 。客户态度强硬，要求工程师上门检修，且不愿支付上门费用，反馈给售后 | 反馈售后经理协调处理 | 售后已协调与客户约好时间提供上门维修服务，并安抚用户情绪
陈先生 | # | 15381095865 | 浙江省 | 杭州市 | 桐庐县 | 制氧机 | 8F-5W | # | 未分配的 | # | 保内 | 投诉 | 服务投诉 | 已完成 | 在线客服反馈，亲戚去年11月份帮忙在京东鱼跃自营店购买，具体时间不清楚。现仪器红灯，后来无法开机，老人患有肺部疾病需24h吸氧，说仪器故障差点让老人出事，要到相关部门投诉！在线客服建议用户报修寄回，告知无法上门，客户不愿意且对服务不满意，认为短时间出现此故障是产品问题 。客户态度强硬，要求工程师上门检修，且不愿支付上门费用，反馈给售后 | 已回电用户安抚，用户情绪激动，坚决要求上门不愿寄修。已和杨心林联系可能是主板问题，售后点离桐庐100多公里，和用户沟通仪器寄到售后提供备用机，用户还是不愿意，建议是否可以让当地经销商上门，售后告知线上的产品当地经销商不愿上门 | 售后工程师已与用户联系，协调在本周上门，并安抚用户，用户确定好哪天在联系售后告知与售后联系
先生 | # | 15299691071 | 新疆维吾尔自治区 | 昌吉回族自治州 | 玛纳斯县 | 制氧机 | 8F-2A | # | 未分配的 | # | 保内 | 投诉 | 产品投诉 | 已完成 | 购买不到一个月，流量在2使用，累计使用500个小时，氧浓度显示20%，家中婴儿使用，不能断氧。现在客户不满维修时间过长（来回2小时+维修时间），且机器短时间就出现故障，要求今天7点前帮其处理问题，如不解决投诉315。 | 钉钉建群反馈赵经理处理，与制氧机技术确认可能是氧传感器问题（见附件）。售后再次与顾客联系，告知可能是氧传感器故障，顾客拿来一个小时内应该可以修好，如果不是传感器问题售后可以再拆一台备用机给顾客先用。经沟通帮客户提供备用机，并且维修问题机器。 | 顾客离售后点较远，上门要坐长途汽车，去了还不能确定能处理，所以建议顾客送修。售后已与用户沟通，用户先去售后拿一台备用机，同时再把问题机一起带去维修。用户认可
马 超凡 | 15214532002 | # | 黑龙江省 | 牡丹江市 | 西安区 | 电子血压计 | YE8300B | # | 未分配的 | # | 保内 | 投诉 | 服务投诉 | 已完成 | 5.25 用户马超凡15214532002黑龙江省牡丹江市西安区绿洲春城20号楼二单元1801，在19年11月3号寄修腕式血压计，单号：4301916823904，半年没有修好寄回，投诉服务态度。反馈严经理后 | 售后严经理反馈：截止目前未找到这单的签收记录,为解决客户问题, 先补发一台新的给用户。之后再与韵达沟通查询。 | 5/25日售后严经理处已通过申通给用户补发一台新的仪器，单号：772007673086635，并告知用户后续在使用中有任何问题，可第一时间与公司联系再次致歉，用户接受。
女士 | # | 15169853492 | 山东省 | 泰安市 | 泰山区 | 血糖仪 | 580 | # | 未分配的 | # | 保内 | 投诉 | 产品投诉 | 已完成 | 客户在天猫 鱼跃官方旗舰店购买580 2个月，反映插入试纸之后显示E01错误代码，不愿意返厂检测，要求赔偿35元一盒试纸的价格，或者寄一盒新的给客户，订单号：534977123943454808已经反馈 | 客户试纸存储不当使用也会产生E01故障 | 告知客户瓶装试纸存储不当使用也会产生E01故障，具体原因只能返厂检测后才能确定，要求赔偿只能联系店铺协商处理，已经帮忙反馈给电商售后，会帮忙处理并安抚用户，用户接受
先生 | # | 15151811813 | 江苏省 | 南京市 | 六合区 | 制氧机 | 9F-3 | # | 未分配的 | # | 保内 | 投诉 | 服务投诉 | 已完成 | 回访：客户反映要求工程师上门，工程师不愿意，客户是残疾人，没有办法送修，要投诉服务态度 | 已建群反馈：售后和客户联系可以提供上门服务，顾客不同意支付上门费并认为维修费过高，未明确回复修还是不修 | 工程师主动与客户联系并安抚，机器已维修好可以正常使用
张 兰燕 | 15144272231 | # | 四川省 | 甘孜藏族自治州 | 稻城县 | 制氧机 | YU300 | # | 未分配的 | # | 保内 | 投诉 | 服务投诉 | 已完成 | 20年5月19日 客户配件商城下单制氧机电源线，要求顺丰，接单客服未提醒客户发陆运还是航空，默认发陆运，导致寄出后送达时间不能达到客户要求，客户投诉要求发航空件，并认为接单客服不严谨，未核实清楚承运方式 | 联系顺丰拦截此件。并从距离客户较近的售后点直接邮寄，保证客户能及时使用上 | 四川售后已邮寄给客户，客户同意
沈玲霞 | # | 15050887703 | 江苏省 | 镇江市 | 丹阳市 | 电子血压计 | YE650D | # | 未分配的 | # | 保内 | 投诉 | 其他投诉 | 已完成 | 系统操作使用 | 系统操作使用 | 系统操作使用
先生 | 015035284542 | # | 山西省 | 大同市 | # | 制氧机 | 8F-5AW | # | 新零售 | # | 保内 | 投诉 | 产品投诉 | 已完成 | 19年4月购买，使用6000h分子筛坏了售后师傅告知更换分子筛需1000多，用户联系商告知可使用一万小时，用户当地鱼跃专卖店也说可使用三万小时，已告知分子筛使用寿命与累计时间无关，产品按照购买时间保修一年，用户不接受，觉得是质量问题。认为厂家虚假宣传，老人平时对仪器注重保养，过滤棉都是直接换新不洗。用户诉求：1.如果更换分子筛，要求告知确定的使用时间，已告知更换的分子筛可质保半年 2.若重新购买要向其保证使用一万小时，告知无法保证3.要求派售后去大同维修，并且第二天给予答复，已建群反馈 | 9/24客服经理建议: 先跟用户沟通，告知下分子筛寿命跟使用情况有关,并告知大同暂时无法上门维修，可以提供备用机，如果不放心当地维修可返厂，公司承担单程运费9/24投诉处理组与客户沟通，客户反馈售后工程师告知可联系大同当地经销商给与客户维修更换分子筛，客户同意出钱更换分子筛，客户要求保证分子筛是厂家的，保修半年内出问题要报修。 | 9/25售后工程师回复，已与客户沟通。客户明天去经销商门店维修仪器9/28已与客户联系，产品已修好可以正常使用
女士 | 15033778013 | # | 河北省 | 保定市 | 阜平县 | 额温枪 | YHW-3 | # | 未分配的 | # | 保内 | 投诉 | 产品投诉 | 已完成 | 客户来电反馈额温枪测量不精准，有过一次返厂检测维修，还是测量偏差大，已跟客户核实测量的环境和室温，客户认为自己测量没问题，就是额温枪的质量不行，对于客服建议的再次返厂检测处理不满意，想要退货 | 无法核实客户的测量环境，客户想要退货处理只能联系商家处理，并且已经过了退换货的时效 | 已安抚用户，建议客户再根据测量注意事项操作，观察，并且告知额温枪会因为环境因素导致测量偏差大，并且额头是外露的部位，也会因为环境因素导致额温相对较低，如果需要精准测量可以用腋下体温计测量
田彩霞 | # | 015003685775 | 青海省 | 西宁市 | 城北区 | 制氧机 | 9F-3BW | # | 未分配的 | # | 保内 | 投诉 | 产品投诉 | 已完成 | 今年9月15线下购买，用户说机器制氧有异味，工程师有看看过制氧机没有问题，现在用户想更换新机，换新要联系卖家处理，客户要投诉 | 根据正常流程处理 | 已跟客户沟通说明，售后工程师现场确认过，机器无故障，并且使用一个月多月，不符合换货的条件，每个人对气味的敏感度不同，使用过程中尽量保持通风环境，每天清洗湿化瓶，保持清洁减少异味的产生
张 | 15000563908 | # | 上海市 | 上海市 | 崇明区 | 雾化器 | M105 | # | 未分配的 | 2020-08-25 | 保内 | 投诉 | 其他投诉 | 已完成 | 公众号-投诉与建议：（用户描述）2个雾化器故障。已回电，客户反馈7/26日下单购买的雾化器返厂维修收到无问题，客户急用又在京东8/26日下单雾化器105，现在又出问题，客户已联系商家，给予换新，客户需求要退货，商家拒绝退货已超时效。9/10已与客户沟通，一共买了3台雾化器，2台手持雾化器，一台压缩雾化器，手持的返厂维修的一台现在维修好了，但是另外一台M105的雾化没用多久又坏了，客户坚持退货，不肯维修。京东蒋晨反馈，用户8/26号下单的雾化器已经给其换新处理。 | 9/10拉群反馈，反馈商家给予退货处理。与客户沟通有故障可以返厂检修，客户不愿意，坚持退货。 | 9/16京东售后反馈并与客户确认，商家已帮客户退货处理。用户接受
先生 | # | 13991889511 | 上海市 | 上海市 | 青浦区 | 轮椅车 | 2000 | # | 新零售 | # | 保内 | 投诉 | 产品投诉 | 已完成 | 用户来电觉得轮椅车2000觉得设计有问题，刹车在靠背的地方，觉得很不合理，告知会反馈技术，之后我回电用户没有接，今天再次来电质问，为什么不给他反馈，刚刚我给用户再次回电，用户要在网上投诉 | 结合华新科长提供的技术支持，回复用户：2000轮椅瘫痪病人并不适合这款，这类人本就坐不住，坐在车上本能的后仰，重量全部靠到背靠上，这样就刹住车了，而且扶手是可翻的，只能放发手，一但瘫痪病人坐不住，重量全撑到扶手管上，塑料的扶手安装座也会损坏。现在这种状态，只能把刹车调松，人靠上了，刹车也不刹住。此解释用户接受并致歉用户，目前京东给用户直接退货处理 | 用户接受公司解释，再次安抚用户，京东已帮用户直接办理退货
陈美云 | 13967923756 | # | 浙江省 | 金华市 | 永康市 | 电子血压计 | YE680A | # | 未分配的 | # | 保内 | 投诉 | 产品投诉 | 已完成 | 经销商来电反映电子血压计产品：四根电源线，每一根电源线都不一样，包装盒也越来越小气 | 已把用户的建议反馈给相关部门 | 感谢客户的宝贵意见并告知如实反馈
女士 | # | 13938435621 | 河南省 | 郑州市 | 巩义市 | 雾化器 | 405E | # | 新零售 | # | 保内 | 投诉 | 产品投诉 | 已完成 | 用户在鱼跃官方旗舰店购买了雾化器不到一个月，订单号1156038467916841889，机器坏了，9月6号寄到售后维修过，当时家里急用用户要求提供备用机，当时条件无法满足用户，用户对于售后服务和机器的产品质量感到失望，现在用户要求只要退货处理不接受换新，但是经过协商机器无法退货9/24投诉处理组联系用户沟通：现在重新买了一台雾化器。原来那台故障仪器购买不到1个月就坏，店铺告知超过7天无理由退换货不退但可以修,让用户在公众号报修，用户觉得太折腾了，但是并未在公众号报修，是商家客服提供售后点地址客户直接邮寄的9/21店铺客服给用户留言告知可以换新，用户不经常留意淘宝，也没及时看到信息。不希望厂家再联系其了解情况，告知修好的仪器可以和新买的仪器交替使用，用户不接受。坚持要求退款退货 | 9/24售后杨师傅反馈：机器为压缩泵故障，收到货当天客户就投诉，当时无配件，沟通总部售后申请的配件，当天发出，第三天收到后，维修完成，直接就寄出了，快递单号显示9.13已签收9/25客户微信再次反馈坚持要求退货退款，不然要追究这段时间维修给耽误病情索要赔偿。已反馈电商蔡经理9/25与电商反馈，此品类是代运营。已与代运营负责人沟通，尽量协商给予退货，对方同意 | 9/25代运营同意给予客户特殊退货处理，店铺客服联系顾客办理
曾小姐 | 13927423411 | # | 广东省 | 深圳市 | 宝安区 | 吸痰器 | 未分配的 | # | 新零售 | 2020-07-10 | 保内 | 投诉 | 产品投诉 | 已完成 | 8/17日在线客服反馈：客户于2020年7月10日购买的7E-B5吸痰器，今天第一次使用，压力无法上升到红线附近，已经咨询了宣冰，建议报修，客户不接受，认为第一次使用的，要求退货；如果寄到厂家维修，会影响家里病人的使用。威胁要投诉工商部门，我们告知收到卖家发出的产品 ，不管有没有使用，需要检查下产品是否可以正常工作，客户回复病人不在家，且卖家没有提醒。我们告知要反馈相关部门，客户不断地问，什么时候可以回复，我们告知24小时内联系客户 | 8/17已建群反馈，在线客服与广东售后核实有一台7E-A，但无法给用户提供吸痰管及贮液瓶，用户未明确要求提供备用机与天猫官方旗舰店负责人核实，此产品为供应商的品类，需与成都供应商核实，官旗无法直接处理 | 电商已回复，让客户联系店铺客服，给予换货处理。在线客服回电用户无人接听，已短信告知用户
李 姐 | 13920498872 | # | 天津市 | 天津市 | 东丽区 | 吸痰器 | 7E-A | # | 未分配的 | # | 保内 | 投诉 | 产品投诉 | 已完成 | 购买不到一年，机器使用故障，售后拆机后检查并非机器质量问题，而是使用过程中进了水，需要付费维修，客户不同意，要求今天处理并给到回复 | 2020/6/30与客户沟通，客户反馈我司吸痰器没有明确告知使用过程中储液瓶量的提醒，是产品设计上的缺陷，导致客户不知道的情况下操作使用导致进液。已和客户说明吸痰器储液瓶有红色刻度线提醒，说明书中注意事项也有明确告知。客户认为不是个人使用问题，不接受8折处理，要求免费维修。要求再次反馈。7/3客户再次来电，不接受8折处理，要求免费维修。经与领导申请建议按照维修费最低5折与用户沟通。用户依旧不接受5折，要求免费处理。7/6用户再次来电，对维修费打5折依旧不满意，不听解释，坚持免费维修，要求反馈领导处理 | 经检测，仪器因进水进液导致故障，说明中也明确告知由于使用不当导致的进水不属于保修范围。若用户再次来电明确产品使用注意事项及售后保修政策，安抚用户情绪。7/13倪经理，刘丽经理，同意维修费用按50元收费。已与客户沟通，客户同意，已让售后联系客户帮其维修 | 收取50元维修费，配件免费更换 | 非质量投诉 | 1904011468 | 客户未将防溢流装置安装到位，吸入液体超过储液瓶最高警示液面，导致液体吸入机器内部 | 2020.7.29
吴女士 | 13916096225 | 13916275748 | 上海市 | 上海市 | 虹口区 | 防褥疮垫 | 喷气式B型 | # | 未分配的 | # | 保内 | 投诉 | 产品投诉 | 已完成 | 之前一直是通过经销商进行维修 ：13916096225 何女士 上海润宝医疗器械公司负责人，经销商表示：持续供货大几十台设备给养老院，其中2019年5月份批次的产品故障率比较高（表示均为气泵故障）其中7月初送修办事处15台，现在又有4台出现问题，用户怀疑是批次性问题，用户希望厂家能明确产品故障，并维修好，建议用户返厂检测维修，经销商接受，并表示自己会和养老院沟通建议寄出时提供返厂单号，钉钉反馈9/9客户通过微信号反馈19年5月同批次的喷气B型问题气泵还有16台，之后会返厂到售后部，已反馈在钉钉群，并提供地址给客户9/14厂家售后维修部已收到客户寄回的16台泵，当日送到分厂加急维修 | 经周进东周厂同意，有故障的气泵返厂检测，并做好养老院的善后跟进工作8/28公司寄出单号：772010031580359,772010028924620。8/31与用户联系建议提供同批次有问题的数量，用户反馈同批次五六十台，这批一直都有问题一直在维修，养老院要使用，有些气泵自己换下保险丝就可以，希望厂家能提供一些保险丝9/7周厂反馈：要把以下情况告诉客户，保险丝出问题主要是因电压不稳所造成的，这种情况很少，喷气式的主要问题还是在泵芯，因为是经常性开的使用会造成泵芯的出气量会逐渐淢弱，所以一年保修，使用一年后是有偿服务的！用户19年上半年购买，己超过一年了，下次就是有偿偿服务了，地址已提供周总给用户安排几个保险丝寄出9/16刘雪英回复：后期如是终端客户可以直接换新，如是经销商因涉及注册证问题建议换泵芯就可以。此用户寄回的16台换新处理9/22返厂维修的16台气泵换新寄出快递，申通:772010612988105，772010599760900，772010605364077，772010610720579，772010615366381，772010617962934，772010614855396，772010613066795 | 返厂换新，大泵原由二电代装配，自2018年开始转由万邦代装配，这个装配当中有去年2019年3月~5月份的因喷气量降低或不足的情况，自2019年6月份己要求改善这种情况了！直到目前均良好，无不良情况发生。8/28客户返厂维修的4台已给客户9/22与售后吕瑾确认，16台气泵在18号已寄出,与客户确认20号已签收 | 故障气泵返厂维修，更换泵芯 | 质量投诉 |  | 因批次性问题，已开具纠正预防措施报告，取消泵内过滤棉，目前故障问题解决，但未能提供相关验证报告。
郑女士 | 13911829617 | # | # | # | # | 电动轮椅车 | D130HL | # | 未分配的 | 2018-09-10 | 保内 | 投诉 | 其他投诉 | 已完成 | 9/1客户致电400客服反馈，购买2年了，目前出现故障无法行走报修了，售后告知电池电路板和控制器都坏了，需要维修费两千多，用户觉得质量太差不合理，要去投诉，已安抚用户，告知会反馈领导协调处理，用户表示今天就要给出一个满意的答复，要求领导回复 | 9/1建群反馈倪经理回复告知经过向领导申请，公司能给到最大的折扣是7折，还请谅解。9/1投诉组回电给客户，客户不愿接受7折维修。希望给与5折维修。9/2反馈刘莉经理回复按照前置方案进行处理，斟酌之后，再考虑是否按照5折来进行。与孙健核实，建议控制器返厂检查下，应该可以维修；锂电池使用2年，如果再亏电，比较难修复，建议用户购买电池 | 9/4刘莉经理提供的处理方案为：按电池7折维修，维修费免费，控制器维修。与客户沟通，客户同意。已告知售后进行维修9/7用户反馈轮椅行驶中往一个方向去，已安排售后上门取产品进行检修，用户接受
先生 | # | 13908847677 | 云南省 | 昆明市 | 高新区 | 制氧机 | 8F-3CW | # | 未分配的 | # | 保内 | 投诉 | 产品投诉 | 已完成 | 制氧机使用过程中，鼻氧管内壁产生水珠，指导用户并解释冷凝水产生的原因，客户不认可，觉得客服不够专业，并要求专业人员回复 | 记录并反馈，再次回电给用户说明情况 | 回复用户，并告知方法减少冷凝水的产生，让客户观察，有问题可拍成视频再来电反馈，用户同意并先排除故障
李 先生 | 13866899959 | # | 安徽省 | 淮北市 | 相山区 | 制氧机 | 7F-5 | # | 未分配的 | # | 保内 | 投诉 | 服务投诉 | 已完成 | 客户李先生 13866899959 ，安徽省淮北市烈山区，制氧机7F -5 分子筛漏粉，机子生产日期为14年12月，购买日期为19年7月份，目前机器使用了将近7300小时，客户要求找经销商补开收据盖章，享受保修政策。客服告知无法操作，客户强烈要求客服反馈相关领导。建群反馈部门经理和售后经理，领导告知必须提供发票的补开证明，才可享受保修政策，如果无法提供，出于人道主义关怀，给其维修费用8折优惠处理。由投诉组同事电话告知客户以上处理意见！ | 2020/6/29回电用户了解情况：1、用户购买此样机时，累计时间为0。家人19年7月26号出院当天购买此仪器，用户称可提供卖家电话，卖家证明。但卖家并没有提供任何购买凭证 2、家人气切病人需24小时吸氧，此7F-5样机基本每天使用22h左右，根据现在累计时间7300h，也差不多1年了。告知用户分子筛的维护保养事宜和分子筛保修政策3、用户未提到补开收据事宜，用户觉得费用有点高，希望厂家也能出于人道主义给其打折，愿意接受8折处理。 | 2020/6/29以帮用户申请给予八折维修，并让售后工程师联系用户告知维修费用。用户接受并再次安抚
女士 | # | 13856420966 | 安徽省 | 六安市 | 金安区 | 吸痰器 | 7E-A | # | 未分配的 | # | 保内 | 投诉 | 服务投诉 | 已完成 | 买了四五个月，说负压调节不了，管路都连接好了，已帮用户报修过，售后联系了用户，客户投诉售后态度不好投诉售后的问题已反馈赵经理与当地售后工程师 | 售后联系并安抚用户，用户要求出书面道歉函，因第一次购买使用，旋钮拧不动，判定是人为因素，不接受工程师的判定，已经解释旋钮属于机械配件，此种故障时大部分因为顾客用力过头造成卡死，可以让售后电话道歉，但无法上门或出具书面道歉函，顾客可能还会投诉，请知晓 | 售后再次与用户沟通，用户愿意接受工程师的电话道歉。并且后期会对售后服务态度进行强调并培训
女士 | # | 13840278510 | 辽宁省 | 沈阳市 | 辽中区 | 制氧机 | 9F-1 | # | 未分配的 | # | 保内 | 投诉 | 产品投诉 | 已完成 | 2018.9.15购买，一直没有使用，使用半年，分子筛坏了，2019.5.16保内免费更换新的分子筛，现在又坏了，报修给售后，售后告知维修费用七百多，用户不接受，觉得更换了半年又坏了是质量问题，维修费用太高，用户要求折扣处理 | 考虑客户感知，申请维修费7折处理，用户考虑下 | 回电用户仪器未修，觉得打折维修费还是贵。现在不用制氧机。与用户再次解释售后质保范围，告知用户若需要维修，可再联系我们。
王艳阳 | 13833337038 | # | 河北省 | 张家口市 | # | 电动轮椅车 | D130H | # | 未分配的 | # | 保内 | 投诉 | 产品投诉 | 已完成 | 客户9/10通过公众号在线客服反馈：8月21日下单购买的D130H的铅酸电池，收到货之后发现生产日期是18年批次的。觉得铅酸电池放置太久，影响寿命和使用。要求退货退款。9/10在公众号-投诉与建议反馈：今年8月买的蓄电池，2018生产，要求退货退运费9/13用户已通过北京兴旺发达物流寄回厂家 沈小玲（收） | 9/11投诉组已与客户沟通，建议客户用原物流寄回，收到货更换最新日期的蓄电池，客户同意。客户寄出会提供物流面单。客户寄回的物流费用40元，客户先垫付，之后会支付宝转给客户。9/16客户微信反馈不要更换最新日期的蓄电池，要求退货退款。客户当时购买蓄电池800元，运费13元，共计813元。告知购买配件的13元运费无法退回，寄回的物流费用是40元，是客户垫付的，会支付宝转客户。 | 9/16再次与客户沟通退货退款。原购买电池的费用800元退给用户，寄出的13元运费不退退还。退回的电池物流费40元由用户先垫付的答应退给用户，共退款840元
董清娣/崔振红 | 13817863521 | 18729386979 | 陕西省 | 西安市 | 莲湖区 | 制氧机 | 8F-5AW | # | 新零售 | # | 保内 | 投诉 | 服务投诉 | 已完成 | 客户购买的零配件万向轮，抱怨发货速度慢，答应客户加急处理 | 查询进度给客户回电 | 已与用户联系提供中通快递单号73116181484113，告知已在运送途中
女士 | 13795102286 | 041186297318 | 辽宁省 | 大连市 | 金州区 | 制氧机 | 8F-5AW | # | 未分配的 | # | 保内 | 投诉 | 产品投诉 | 已完成 | 购买两个月，机器内部有很大噪音，之前有提供相应订单号和店铺，说公司会去和天猫客服协商，现在客户要求及时回复，并要求更换新的制氧机或者退货。用户13795102286 | 联系先安抚用户情绪并致歉，与用户核实故障并帮其排除确实无法正常使用，用户不接受报修，还是要求退换货。帮其反馈给电商处理 | 电商反馈：卖家店铺已联系用户并帮其协调换货，运费需用户承担，用户同意
先生 | # | 13774372842 | 上海市 | 上海市 | 虹口区 | 制氧机 | 8F-3AW | # | 未分配的 | # | 保内 | 投诉 | 服务投诉 | 已完成 | 制氧机故障，要求上门维修，客户不认可上门费，觉得价格太高不合理 | 记录反馈客户的问题，请示售后经理后再回复 | 明确告知客户按照标准收费，安抚客户，制氧机维修加急优先处理并安抚，用户接受
辛翔/辛一飞 翔 | 13757170200 | # | 浙江省 | 杭州市 | 上城区 | 制氧机 | YU300 | # | 未分配的 | # | 保内 | 投诉 | 服务投诉 | 已完成 | 2020/9/19寄修的产品yu300投诉杨心林之前答应一小时维修结果收到后电话打不通而且打通后告知需要排队等待维修，客户相当不满。有处理结果需要第一时间电话联系。已建群反馈9/19公众号-投诉与建议（用户描述）杭州维修点，之前电话联系说是收到机器一个小时可以修好，现在说要排队，考虑下周再安排，再三说明情况急用的，他说你要是好好跟我说话可能会提前给你修。客服应该介入沟通了，他又说不知道我要修什么东西，我说系统里我提交了，也把快递单通过彩信发给他了，他说短信他不看的，系统里查查太麻烦 | 9/19浙江售后杨师傅反馈，用户制氧机是旋转阀上硅胶管脱落，19年1月份出厂保外的，在检测中，下午可以寄出。刘经理同意运费各自承担一程。9/19售后已安排顺丰寄出：SF1194327833308 | 9/19已联系用户，产品已签收，并且可以正常使用，用户满意
女士 | 013755156298 | # | 湖南省 | 长沙市 | # | 制氧机 | 8F-3CW | # | 未分配的 | # | 保内 | 投诉 | 服务投诉 | 已完成 | 17年购买，制氧机异响，报修10天后售后叫了快递公司上门取件，售后联系客户需更换配件电路板300，运费50，客户来电表示，为什么只能换不能修，而且没有当着客户面更换，客户不承认,网上承诺五年保修，而且客户说当时有和售后说了要求上门维修。已建钉钉群反馈 | 售后联系用户，用户不愿承担费用，工程师先与售后赵经理申请对此用户费用优惠减免，如果用户不放心是否更换配件，可以告知把老的电路板一起寄给用户，或者建议子女到维修点当面维修 | 售后已与用户沟通，并请示赵经理获得批准，给予更换电路板240元优惠价处理。客户同意更换，并安抚用户
女士 | # | 13722610101 | 河北省 | 廊坊市 | 香河县 | 电子血压计 | YE670D | # | 未分配的 | # | 保内 | 投诉 | 产品投诉 | 已完成 | 血压计购买一个多月，家里老人测量总是显示Err4的故障，客户认为质量有问题，帮客户报维修，客户不同意，并且情绪激动 | 安抚客户情绪，再与客户沟通检测维修处理 | 客户说卖家承诺一年换新，告知如需换货需联系卖家协商处理，先让河北售后工程师联系客户，可先检测一下具体问题，用户接受
先生 | 13844328568 | 13674303189 | 吉林省 | 长春市 | 长春新区 | 血糖仪 | 740 | # | 未分配的 | # | 保内 | 投诉 | 服务投诉 | 已完成 | 2019年购买的血糖仪，测量结果与医院生化值对比相差很大，客服已经建议返厂检测，但是客户不接受此处理方案，要维权有投诉倾向 | 客户情绪比较激动，先安抚客户情绪，特殊情况可做特殊处理 | 安抚用户并跟客户沟通，先申请邮寄新的试纸再使用看看，客户同意
先生 | # | 13672119183 | 天津市 | 天津市 | 津南区 | 其他 | 造口袋 | # | 未分配的 | # | 保内 | 投诉 | 产品投诉 | 已完成 | 店铺：鱼跃京东自营旗舰店，2020/4/26日买，订单号：113279797881，客户来电反馈使用公司的造口袋导致客户皮肤溃烂，客户说是质量问题，建议客户先就医，客户说就医要公司承担费用，溃烂图片，购买图片已微信已拉群反馈部门经理和技术 | 技术卢经理反馈：皮肤溃烂，原因多种，造口袋说明书中也提到，对成分过敏者禁用，现在不好说是造口袋质量原因造成的，有可能是医疗处理、使用过程、个体过敏体质等，并就说明书上对于“注意事项”和禁忌症进行说明，建议先安抚用户 | 已联系用户建议去医院检查下造成皮肤溃烂的原因，不愿去医院检查承担相应费用而且没有时间去。用户称先看自己后期的恢复情况。再次致歉并安抚用户
刘 卫平 | 13669397768 | # | 海南省 | 万宁市 | 山根镇 | 制氧机 | 8F-3CW便携款 | # | 未分配的 | # | 保内 | 投诉 | 服务投诉 | 已完成 | 2020/8/21公众号-投诉与建议（投诉内容）：制氧机无指示，出氧量小湿化器漏水。后经客服介入讲制氧机湿化器带管，顺丰邮寄贵公司售后维修部姓林师傅。今天收到维修返回制氧机，打开箱子制氧机一个腿是断了，湿化器带管没有寄回。和维修林师傅通话结果，他说要我找快递公司协商赔偿，制氧机要我再寄回厂家换壳，运费由我承担。湿化器说放箱子外寄出给我了。回电：轮子断了售后告知要换仪器外壳，用户不愿找韵达快递公司而且寄出的包装不好，用户不愿返厂，已经承担维修来回的运费100多元了。先与售后核实，建钉钉群反馈 | 8/23制氧机技术张经理回复，脚轮断裂处链接外壳，需更换外壳，外壳更换物料比较多，建议用户到付到厂家9/9用户通过顺丰自费99元寄回，想和公司确认运费怎么报销，用户去问了卖家客服，运费事宜已提交给财务处理 | 8/28用户通过顺丰SF1095597946726寄回厂家吕瑾处。9/6售后已帮用户维修好寄出，申通：772010260969431用户已收到并可以正常使用
先生 | # | 13609429429 | 重庆市 | 重庆市 | 渝中区 | 制氧机 | 7F-3BW | # | 未分配的 | # | 保内 | 投诉 | 服务投诉 | 已完成 | 9/3回访组反馈：客户8月14日来电报修：购买1年不到，制氧不通畅，有时出氧有时不出氧，瓶盖有拧紧，不会清洗过滤网电话指导也不愿操作要求上门维修和指导，告示时效和收取费用，客户接受。今天未完工回访：客户要投诉工程师不上门，告知工程师直接拒绝，说不在售后点所在区域，其他区域不能上门，维修人员少，客户还是有维修的需求的，建群反馈 | 9/3工程师反馈客户所在区域不在上门范围，服务微信号与客户沟通故障机器已在当地电工师傅维修下勉强可以使用，但用户家属情况特殊，已另外购买新机。用户购买了很多鱼跃的产品，需求是售后上门检测确认下，用户在重庆云川区，愿意承担上门费用。售后与客户沟通坚持要求上门，不接受电话指导，无法判断仪器故障还是操作问题 | 9/5用户在微信服务号反馈原先的制氧机当地电工修好了，自己又重新买了一台，暂时不需要公司提供上门
辛涛 | 18661011978 | 13584199090 | 江苏省 | 无锡市 | 滨湖区 | 轮椅车 | H051 | # | 新零售 | 2020-05-26 | 保内 | 投诉 | 产品投诉 | 已完成 | 5月份购买，使用3-4次，滑块坏了，之前有联系过在线客服，客户觉得质量问题，不愿意更换滑块，要求投诉处理。诉求：1.更换滑块以后不会坏2.最终目的要求退货。用户14号要去上海，要在14号之前解决问题。已拉钉钉群反馈 | 9/11郁总回复：建议给予退货。后期遇到此类问题第一步可与客户协商免费换滑块、如果不同意！第二步就将轮椅退回公司检查维修！实在难说话客户给予更换轮椅或者退货！9/12已经与客户反复沟通过赠送滑块和返厂检修。客户不接受。要求在14号前解决。不愿维修，要求退货9/12已反馈电商蔡经理协调处理，客户通过鱼跃苏州专卖店下单，因客户线上没有入口申请退货，与电商王丽君对接9/17客户反馈产品已寄回签收，核实多久办理退款，已反馈电商 | 9/12此投诉已反馈电商王丽君处，安排店铺客服与客户对接，由店铺客服留言提供退货地址，寄回运费用户愿意承担9/22与客户确认，退款已收到
张 建华 | 13571768888 | # | 陕西省 | 宝鸡市 | 金台区 | 呼吸机 | YH-580 | # | 未分配的 | # | 保内 | 投诉 | 其他投诉 | 已完成 | 呼吸机维修寄错地址，建议联系快递修改地址 | 了解快递寄送情况 | 联系快递改地址，寄到呼吸机维修点，并加急处理。并因为流程问题导致服务体验不满给用户致歉，用户接受
周 绍庆 | 13567605023 | # | 浙江省 | 丽水市 | 庆元县 | 电子血压计 | YE690D | # | 未分配的 | # | 保内 | 投诉 | 服务投诉 | 已完成 | 4.19日寄修，单号：75344505382773，反馈我们的额服务效率太慢，已投诉。 | 售后工程师杨心林反馈5.7日已修好，客户提供的电话一直没人接听。 | 已让杨心林师傅联系这个电话13567605023，下午已跟客户取得联系告知已修好寄出。
女士 | # | 13564171689 | 上海市 | 上海市 | 嘉定区 | 电子血压计 | YE8900A | # | 未分配的 | # | 保内 | 投诉 | 服务投诉 | 已完成 | 血压计返厂维修，查询维修进度，客户反映上个接电话客客服没处理好 | 跟进查询维修进度，核实客服与客户沟通情况 | 已回复客户，血压计已经查到正在维修处理，会加急安排，上一通电话是因为客户那边电话信号不稳定，导致双方沟通不通畅导致客户不满，已跟客户致歉，客户接受
郁 先生 | 13550015211 | # | 四川省 | 成都市 | 成华区 | 轮椅车 | H033 | # | 未分配的 | # | 保内 | 投诉 | 产品投诉 | 已完成 | 去年10月份药店购买，在去年年底出现轮胎脱胶爆裂。当时就反馈商家，商家帮其提供了一个轮胎，大小一样，但是安装以后，在使用过程中会往一侧倾斜。在上个月另一侧轮胎出现脱胶爆裂。现在投诉：1产品质量差，是垃圾产品2.处理过程麻烦，发了很多图片也没有解决问题。已告知轮胎没有保修。客户要投诉315，走法律程序。已告知3个工作日处理。 | 8/11微信号：鱼跃官方服务助手，已加用户微信沟通，用户9号联系卖家反馈此事，先由卖家帮用户处理，之后如有问题，再联系厂家 | 8/23用户反馈已通过卖家帮其处理，之后如有疑问会联系厂家
邱 晓杰 | 13548282316 | # | 四川省 | 达州市 | 大竹县 | 制氧机 | 8F-5AW | # | 未分配的 | # | 保内 | 投诉 | 产品投诉 | 已完成 | 淘宝鱼跃官方旗舰店购买8F-5AW，订单号：948905920479352276，4月20号购买，当时老人住院没有使用，6月份老人出院使用出现黄灯亮，当时用户要求换新处理，但是过了换新周期没有申请通过，之后再微信公众号投诉与建议进行反馈过机器的问题，这边建议寄到售后检修，售后检修后没有问题，现在用户收到机器，又出现黄灯现象，并且机器有异响，用户要求换新处理，还需要提供备用机器的，建议返厂检修，用户现在也不同意。之前用户已经在315投诉过。要求尽快处理，否则就要追究责任 | 已与用户沟通建议返厂检修，可提供备用机使用。售后黄通已与用户沟通，不需要备用机，可以直接把仪器返厂维修，已告知用户返厂收件地址：江苏鱼跃医疗设备股份有限公司江苏省丹阳市开发区百胜路1号，6号楼医电一分厂，张丽琴13912816496 | 返厂故障仪器分厂已收到，技术回复：检测结果是气阀故障，帮用户换新处理 | 厂家帮用户换新处理 | 一般质量投诉 | // | 机器返厂维修。拆机分析是气阀故障：电磁阀动铁芯有异物。电磁阀供应商每批生产清洁处理。气阀不良率低于1%，属于正常可控范围。技术持续跟踪市场和生产的反馈。 | 2020.7.29
先生 | # | 13531276645 | 广东省 | 汕头市 | 金平区 | 圆形坐垫 | 圆形坐垫B型 | # | 未分配的 | # | 保内 | 投诉 | 产品投诉 | 已完成 | 客户购买的圆形坐垫使用两个月，漏气，但是又找不到哪里漏气，核实使用注意事项，告知此产品不保修，但用户觉得是质量问题，建议其加微信公众号把购买凭证上传 | 用户已提供图片至公众号，在线客服帮用户与技术核实，建议产品返厂检测，检测下来确实是漏气问题，分厂帮用户更换寄回 | 已联系客户检测下来产品漏气，给予免费更换，用户接受
杨女士 | # | 13521118621 | 北京市 | 北京市 | 通州区 | 制氧机 | 8F-5AW | # | 未分配的 | # | 保内 | 投诉 | 产品投诉 | 已完成 | 购买2个月。亮黄灯，售后告知不要吸氧，放在水盆里看一下，不亮黄灯，一吸氧又亮黄灯，要求退换货。告知可以反馈，用户稍后来电告知订单编号和店铺：鱼跃京东自营旗舰店，117051333097，已反馈到电商群，拉群处理2020/6/23，13:45(工号1505）用户再次致电，6/21号卖家给其换新，使用37h后又亮黄灯，用户明确表示要退货，此台机器的出厂日期：2019.11. 产品编号191104394 ，已反馈电商2020/6/24，客服中心回电用户：由厂家直接寄一台新机给用户，故障仪器返厂检测，用户不想再麻烦了。还是要求退货 | 6月15日，技术张丽琴回复：建议更换仪器氧传感器（用户在使用时，底部进、排气口不要堵住、不要对着热源，机器直接放地上使用。发现有用户机器放厚的衣服上、泡沫上、塑料袋里、柜子里使用，都是错误的操作。另外可能是用户家里有其它电子设备对制氧机产生电磁干扰，造成黄灯亮）。售后与用户沟通派车去用户家拖到售后维修，用户认为第一次就是拖到售后修了1周，现在不愿拖过去对售后没信心了，要求退货。电商反馈:因购买时间已2个多月，无法退货，建议售后维修若再次出现此故障，考虑给用户换货,多次与用户沟通要求退货投诉管理小组回电:安抚用户并再次沟通，不接受拖到售后点维修，因为周期太长。家人要配套呼吸机使用，也不接受3L备用机，家里已有2台3L制氧机了，还是要求退货 | 再次与用户协商，因购买时间2个多月无法退货处理，用户如果不愿维修，可以帮其换新。用户和家人商量下愿意先换货，已反馈电商并帮用户申请换货2020/6/24，已与电商负责人沟通帮用户办理退货。并与用户沟通让用户家人进行退货退款操作，之后电商收到退回仪器后，在机器外包装做好标记退回厂家检测分析
先生 | # | 13512410726 | 天津市 | 天津市 | 和平区 | 制氧机 | 9F-3W | # | 未分配的 | 2020-05-18 | 保内 | 投诉 | 产品投诉 | 已完成 | 客户5.18日京东官方旗舰店购买， 制氧机9F-3W 订单编号：115400578877 咯噔咯噔的响 浮子上下浮动大 已报修工程师帮忙指导还是不行，已反馈电商群但是已过换货周期，用户现在要求要么免费上门处理，要么就是换货处理，不接受邮寄 | 8/8用户在天津和平区，无法上门，售后黄师傅已与用户沟通好仪器送修用户再次反馈，售后跟用户视频了解下机器故障可能是压缩机或者主板问题，用户告知如果机器是大问题不想维修，只想换货吗，建议售后先帮用户检测下仪器 | 8/9售后与用户沟通，明日会把仪器拿到售后点检修，用户接受
陆 劲芳 | 13505787500 | # | 浙江省 | 宁波市 | 余姚市 | 制氧机 | 7F-3A | # | 未分配的 | # | 保内 | 投诉 | 服务投诉 | 已完成 | 客户制氧机7F-3A，出氧小，流量无法调节报修的，用户觉得等了很久师傅才联系，并且未帮用户排除故障就说仪器内部有问题，师傅说很忙，用户觉得很敷衍，用户要求反馈 | 已反馈售后，工程师告知当地送修客户仪器维修好就会主动联系用户加微信帮其先视频指导，确实有问题需寄修到售后点 | 联系用户并安抚，售后已与用户联系并加微信帮其排除，视频通话判断下来仪器有故障，建议用户寄回检修，用户同意
先生 | # | 13505169926 | 江苏省 | 南京市 | 浦口区 | 氧气袋 | SY-42L | # | 未分配的 | # | 保内 | 投诉 | 产品投诉 | 已完成 | 客户新购买的氧气袋，咨询是是否有连接头，告知需要自己购买厂家无法提供，用户觉得不方便，80岁老人家，投诉产品说明不全，不方便使用，设计不合理，告知72小时会处理 | 已联系客户向其解释氧气袋不带连接头，如确实需要可在网上搜索气接头购买，氧气袋直接使用是可以的，该产品一般作为急救或短效时间供氧，不建议作为长时间供氧设备。如需经常吸氧或长时间供氧，建议可以购买一台制氧机 | 与用户联系告知处理意见，并对用户使用产品带来的不便体验致歉，已反馈分厂，用户接受。
曹育梅*杨威 | 13501271778 | 01061525008 | 北京市 | 北京市 | # | 电子血压计 | YE670A | # | 未分配的 | # | 保内 | 投诉 | 其他投诉 | 已完成 | 客户购买YE670的臂带，催促发票未及时发出，告知客户财务开票要一周，请耐心等待 | 已联系客户并安抚情绪，告知客户财务开票要一周的，请耐心等待 | 用户接受处理意见，并安抚用户，请用户耐心的等待
周 先生 | 13381913660 | # | 上海市 | 上海市 | 浦东新区 | 电动轮椅车 | D130HL | # | 未分配的 | # | 保内 | 投诉 | 其他投诉 | 已完成 | 用户7.10购买的电池一直没有收到，派件员当时联系用户还要收取搬运费，用户表示已经付了180元运费，不应该在另外收取这个搬运费了，快递员便把锂电池放门卫处，目前一直没有收到锂电池，希望公司今天就可以处理好，否则就会在消协投诉我们，已建群反馈2020/7/30储运部俞艳反馈：上海的1件锂电池是16号16.45分制单，17号打印，因电池是违禁品快递都不能接单发货，只能改成物流发货。7.23号下午润阳物流委托货拉拉送货，送货员给收货人打了7-8个电话，最终沟通后电池放在门卫收货人自取，23号下午也告知在线客服刘俊慧货放在问卫，并通知客户自取。已时隔4天用户反馈未收到货。物流确认23号电池就已经放在医院门诊的门卫，表示实在没收到可以报警查监控处理此事2020/8/3用户通过12345投诉平台反馈此事件，联系用户无人接听 | 2020/7/28储运部付经理反馈：建议润阳物流安排人去签收点找包裹，若找到给客户送过去，未找到通知鱼跃储运部，由润阳物流报警处理，并且建议客服和用户沟通清楚物流不送货到楼上。2020/7/29俞艳反馈:昨天润阳物流联系送货的货拉拉去客户那核实，货拉拉不配合。润阳物流已经报警，上海书院派出所和送货人员和收货人都通过电话，并对本次锂电池遗失事件已经立案调查，大概2-3天能给结果。 | 2020/8/3储运部俞艳反馈：锂电池处理结果还未出来，今天先开索赔补发一块电池给客户，润阳物流交货单号8000195493，润阳物流电话：139215761612020/8/4储运部俞艳已和物流确认，补发的锂电池最迟后天送达。医院的门卫不允许货车进入，司机出发送货前会和收货人联系告知预计到达时间，也会通知我们。希望和收货人沟通，这次补发的电池能去门卫接货。公司已与用户沟通去门卫接货，让物流公司备注家人电话周丞 133819136608/6与用户联系，物流送货员已把电池送到用户手上
成先生 | 13378324528 | # | 四川省 | 自贡市 | 富顺县 | 拐杖 | YU860 | # | 新零售 | 2020-04-14 | 保内 | 投诉 | 产品投诉 | 已完成 | 用户4月14日在京东自营店购买腋拐，用户是残障人士体重70公斤，现在使用中中间断裂造成腿部受伤，目前顾客已去医院包扎了，没有其他方面损伤，现在要求公司3倍赔偿，已建群反馈 | 客服已联系用户提供地址，四川业务经理已安排雷刚上门了解情况。四川业务经理雷刚已去用户家中安抚用户并了解情况，公司建议先把产品寄回到质量部商于达处分析 | 6/29号京东反馈，已帮用户后台申请退货处理，产品已退回京东。并要求赔偿100元损伤费，京东同意并赔付达成一致。之后由蒋晨安排京东退回分厂，由分厂将事故拐杖回进行原因分析实行闭环报告发于质量部 | 帮用户在京东后台申请退货处理，京东赔偿100元损伤费 | 非质量投诉 | // | 未见实物，在6月批次产品任意选取一只腋柺，分别做了静载强度和重物摆锤试验，均符合试验标准。产品图片断裂处切口整齐，判断是客户不合理使用造成了产品断裂，实验报告见附页。 | 2020.7.27
先生 | # | 13378013498 | 湖南省 | 长沙市 | 浏阳市 | 电子体温计 | YT312 | # | 未分配的 | # | 保内 | 投诉 | 其他投诉 | 已完成 | 用户投诉浙江业务经理张云态度不好，要求领导回复 | 已反馈部门经理，并与业务员张云核实，张云反馈客户恶意询价，到处对比价格。并建议后期业务经理与客户沟通时注意语气、用词。避免客户不满 | 已与用户解释，告知正规销售途径公司业务经理会沟通处理。并为服务态度与用户致歉，用户接受
姜先生 | # | 13342089106 | 天津市 | 天津市 | 津南区 | 电子血压计 | YE655D | 181126723 | 未分配的 | # | 保内 | 投诉 | 产品投诉 | 已完成 | 19年12月31日买的，用电池可以使用，电源适配器不能用，1月份有报修给售后处理，当时疫情期间建议疫情过后维修，也有视频传送联系过在线客服，也有联系过卖家处理，现在用户认为我们有推诿现象，要求尽快处理，否则投诉12345 | 安抚用户，并通过400前置赠送方案给用户赠送一个电源适配器使用 | 用户同意并接受，建议用户适配器寄回厂家检测，再次安抚用户
石燊璐 | # | 13336802258 | 浙江省 | 绍兴市 | 诸暨市 | 耳温枪 | THP79JU | # | 未分配的 | 2019-03-01 | 保内 | 投诉 | 产品投诉 | 已完成 | 微信公众号投诉与建议：（客户描述）耳温枪不准已回电，2019年3月购买，客户投诉耳温枪THP79JU不准，导致孩子发烧，孩子住院花了费用，要补贴。建议返厂检修不愿承担运费 | 已联系用户并安抚，建议先返厂检修，运费顺丰到付到厂家，依据400前置方案赠送一盒耳套补偿 | 用户告知耳温枪今日寄出，赠送的耳套已发给用户，寄出单号：772008012277067
黄川*黄奇/陈金凤 | 13326521849 | 13886301849 | 广西壮族自治区 | 玉林市 | 玉州区 | 轮椅车 | H059B | # | 未分配的 | # | 保内 | 投诉 | 产品投诉 | 已完成 | 客户短时间内购买了好几次外胎，觉得是质量问题，要投诉产品质量，建议拍破损图片核实后处理 | 用户已通过公众号提供图片，与分厂技术确认和用户平时路面使用情况和使用频次有关非质量问题，告知配件是易损易耗件，给用户前置申请赠送两个外胎 | 客户接受处理方案，已安抚用户
孟 志勇 | 13323582732 | # | 宁夏回族自治区 | 银川市 | 兴庆区 | 制氧机 | 8F-5W | 200203376 | 未分配的 | 2020-04-28 | 保内 | 投诉 | 服务投诉 | 已完成 | 宁夏用户孟志勇13323582732来电反馈4月28号购买制氧机8F-5W，使用不到一个月（使用时长48小时），出现黄灯报警，用户微信公众号报修后，马工联系告知自己不是工程师，工程师在外地，用户联系经销商13995306309维修，客服与经销商核实，经销商把机器托运给了马工，马工返厂维修，用户收到机器表示还是无法正常使用，感觉更差。目前用户投诉售后服务差。（已建群反馈）目前机器在售后处2020年7月2日，（工号1246）与售后确认，联系用户、用户不听解释要求提供新的备用机，（经销商可以提供备用机，顾客嫌声音大）售后没有备用机，请各位知悉。 | 2020/7/2用户再次致电厂家，要求尽快维修好机器，给到明确修好时间，时间长用户愿意等，但是要免费提供备用机，不行就给予换新。需更换的配件已寄出，配件快递（中通：75366461466543），售后领导建议可给用户赠送一根5米鼻氧管或过滤棉7/3分厂技术把接线顺丰寄给售后帮用户维修（顺丰：1088873127471） | 2020/7/5售后已帮用户把仪器修好寄给用户，现在仪器可以正常使用，认为公司领导、售后处理效率高，用户表示满意
孙女士 | 18232205514 | 13283352999 | 河北省 | 承德市 | 兴隆县 | 制氧机 | 8F-5AW | # | 未分配的 | 2019-06-04 | 保内 | 投诉 | 服务投诉 | 已完成 | 9/12用户于2019年6月4号买，仪器故障售后杨师傅说维修要1000+，觉得维修价格高，之前家人来电18232205514，反馈驻外群9/12工号（1221）：该用户再次来电已告知8折处理方案，用户表示自己家人也是做电器这行的，知道维修费和配件中间的利润，不接受8折的处理方案，表示最多接受500元的费用，如果不能达成一致，不为费用，也要投诉12315，已建群反馈9/12客服经理回复:公司也是考虑用户的产品过保没多久，才给予折扣的，正常情况是原价，最多再给免单程运费 | 9/12杨师傅反馈与用户沟通，仪器刚报修还未寄出，用户描述已出现白色粉末9/14投诉处理小组与客户沟通，告知8折处理方案，考虑刚过保，免除单程运费，客户不接受，客户只能接受500多元的维修费用。并且客户提供贫困户的证明，我司考虑对客户的关怀给予500元的维修费用9/15公司按500元的维修费给予维修，寄给工程师运费用户自理，我司承担寄回运费，客户与家人协商，微信告知同意此处理方案 | 9/22售后回复已维修好，维修收费515元。邮寄客户单号：JDX0013868243429/24与客户微信确认，产品已收到
刘女士 | 13163095557 | # | 天津市 | 天津市 | 津南区 | 制氧机 | 8F-3AW | # | 未分配的 | # | 保内 | 投诉 | 服务投诉 | 已完成 | 2020.5.22 上午10点35分公众号投诉与建议回访：用户表示办公环境不正规，很乱还拍了视屏，已告知确实是公司安排的驻外售后点，用户说价格不透明，为什么不能开具正规发票只能开收据，已解释是可以开具发票的，财务会月底统一开了再寄出，用户说工程师说不可以开，导致用户觉得工程师是随便报价。（10点41分已建群反馈） | 建群反馈,与用户核对更换配件费用，并告知我们都会开票，会让财务加急开出并已短信方式将电子发票发给用户。用户反馈办公环境问题已反应给售后服务部门。 | 电子发票已发给用户，用户接受。办公环境问题感谢用户所提建议，已反应给售后服务部门处理。希望针对此现象做出改善。
李丽云 | # | 13132112995 | 天津市 | 天津市 | 红桥区 | 制氧机 | 9F-3 | # | 未分配的 | 2020-07-21 | 保内 | 投诉 | 产品投诉 | 已完成 | 在线客服接到李先生，13132112995，反馈7.21在天津河西宾馆南道店老百姓大药房购买的9F-3觉得噪音大，强烈要求退货，已经拉群反馈处理中。2020/7/29公众号-投诉与建议中投诉：（用户描述）制氧机噪音大，病人和家属无法入睡休息。投诉处理专员与客户沟通:与用户核实使用操作注意是事项。客户反馈病人肺癌晚期，噪音大无法入睡，客户说很欢迎我司技术上门检测，但是不管检测是否有问题客户都要求退货。客户已重新网购一台鱼跃制氧机，还没开箱使用 | 7/29业务经理陈鹤翔与客户沟通，明天上午将天津售后制氧机备用机送至顾客家中，并将顾客购买的制氧机运至售后检测，经售后工程师检测后，如无质量问题将机器送回顾客家中。7/30陈经理早上与客户沟通再次拒绝上门查看机器现状。并发给我两个使用视频，继续要求退货。7/30倪经理建议给用户折价退款吧，跟用户沟通过程中情绪比较激动。投诉专员已对用户进行电话安抚。陈鹤翔回复：下午市监管所到药店了解情况，目前公司还未收到监管所方面反馈消息8/2陈鹤翔反馈：天津河西区友谊路街市场监管所与其联系。约定周二上午携带生产企业资质盖红章，产品相关资质盖红章至监管所处理。目前至于资质只有电子版，已与质量部梅总反馈协助处理 | 8/4用户再次来电要求退货。陈经理与当地河西区友谊路街市场监管部门进行协调，用户同意上门查看机器。目前机器使用时间为98小时，机器运行工作正常，未见异响。当日用户再次来电，目前已经把机器送给他人，表示不需要我司再继续联系
马女士 | # | 13052410482 | 上海市 | 上海市 | 嘉定区 | 制氧机 | 8F-3AW | # | 未分配的 | # | 保内 | 投诉 | 服务投诉 | 已完成 | 客户制氧机8F-3AW使用1年，出现异响报修的，客户多次联系售后陈师傅不接电话，觉得陈师傅态度不好 | 用户年级大了，先安抚用户情绪，对售后态度不满意已反馈售后赵经理，并告知用户我们稍后联系售后师傅让其立即与用户联系，请用户耐心等待 | 用户接受处理意见，售后已与用户联系，用户需要上门还是送修先和家人商量下再联系师傅
赵佳兴 | # | 13031501888 | 河北省 | 唐山市 | 曹妃甸区 | 制氧机 | 7F-3BW | # | 未分配的 | # | 保内 | 投诉 | 产品投诉 | 已完成 | 用户2020/6/12日致电400，购买一个月，昨天晚上1.2点，仪器着火，家里烧了，用户已报警，也联系经销商了，建议拍图片（见附件）。已拉群反馈 | 6.13号售后与用户及蒋沧桥沟通，蒋经理安排业务员和工程师上门先安抚顾客尽量多拍照片，如果能拆机检查一下机器电路部门有没有问题，最终结果以消防部门的鉴定报告为准，此事件陆续跟进6/15售后杨师傅已去用户家中核实情况，客户对鱼跃公司的上门比较认可和满意，同时也拍了现场照片（见附件），截止目前消防的认定还未出，现场还未封闭公告，客户家人未受伤，客户诉求赔偿现金五万元，含屋内电器，家居用品服装等。2020/6/20,毛总回复：从图片来看有几个情况较明显：1.机器是正面烧的；2.机器的压缩机在里面，没有烧，电路板在侧后方没有烧；3.机器左边烧得程度大于右边，出氧口在左边；4.机器正面烧的程度大于上面，开关在上面，说明不是开关着火。 以上分析，说明不是电器起火，排除了自燃。火是从出氧口位置烧起来的，待消防结果6/23火灾事故认定书已有结论(见附件）：火灾因制氧机线路故障引起火灾。公司派技术认定跟进，已安排法务介入7/5该起火灾事故已由当地消防部门出具事故认定，根据该认定我公司存在产品责任，并认定了49500元损失。对方诉求为50000元损失赔偿，另外制氧机用户已与火灾后因病过世，用户家属提出了慰问金的诉求（并未明确金额）。基于以上用户家属的诉求，和领导沟通的建议，再次与用户家属沟通 | 2020/7/27法务负责人杨帆反馈情况如下：1、根据消防部门出具的《火灾事故简易调查认定书》，火灾受灾人方海艳的直接损失为人民币49500元，我公司依法应当承担上述损失。2、经与受灾人的沟通，向受灾人解释了：愿意协商处理争议；火灾损失客观性可能不足49500元，需要鉴定；诉讼解决争议受灾人将承担额外的费用以及时间成本。现受灾人表示收到45000元赔偿款后，不再就此次事故向我公司主张权利。3、参考相关法律规定，如按上述方式处理，我公司可以减损4500元，并可避免产生的其他损失。4、以上情况向分直属领导及分厂领导请示，获毛总批准2020/7/30法务负责人已与用户电话沟通达成共识，之后草拟一份一次性赔偿协议，没有问题让业务员交给受灾人签署2020/8/13法务已安排当地业务负责人王微与用户沟通签署协议，用户已签，会在近期打款给用户
闵梅英 | 13018181123 | # | 四川省 | 成都市 | 蒲江县 | 制氧机 | 8F-5W | # | 未分配的 | 2020-06-21 | 保内 | 投诉 | 产品投诉 | 已完成 | 公众号-投诉与建议：（用户描述）于2020年6月21日收到鱼跃8F-5W吸氧机，真正使用日期接近7月底，于8月19日晚23：00左右出现故障，由于老年人不但使用制氧机还使用呼吸机，晚间睡觉必须使用呼吸机（呼吸机靠制氧机提供氧）才能睡觉，由于购买不久加上病人病情，我们在非常有顾虑的情况下配合维修，维修后约于8月28日左右开始再次使用，现于9月8日晚20：00左右，再次出现故障，由于家里病人在这样情况下，生命无法得到保障，关乎生命的问题，无法接受在短时间内出现频繁故障，望理解支持退货或换货 | 9/9已与客户沟通，客户是70岁尘肺病人，制氧机是与呼吸机配套使用的，离不开，客户之前维修过一次，现在坏了，不愿维修，客户诉求换新或退货处理，已反馈电商王丽君处理。 | 9/10电商王丽君反馈商家:商家已留言顾客换货处理。9/15用户反馈卖家已帮用户办理换货，用户接受
先生 | # | 13001231885 | 北京市 | 北京市 | 西城区 | 圆形坐垫 | 圆形坐垫B型 | # | 未分配的 | # | 保内 | 投诉 | 产品投诉 | 已完成 | 客户购买的圆形坐垫来电反馈产品不耐用，使用者体重不到100斤，前几年使用2-3个月，后来一个月使用一段时间，之后变成用户买了20多天就坏了，使用周期越来越短，希望对产品能改进下 | 已与客户联系并安抚用户，和分厂确认建议用户寄回检测，并给用户赠送新的圆形坐垫 | 回电用户告知处理意见，用户同意，并且已把用户建议反馈给分厂加以分析
先生 | # | 13991889511 | 上海市 | 上海市 | 青浦区 | 轮椅车 | 2000 | # | 新零售 | # | 保内 | 投诉 | 产品投诉 | 已完成 | （重复投诉工单，工单号：1300136658）用户来电觉得轮椅车2000觉得设计有问题，刹车在靠背的地方，觉得很不合理，之后我回电用户没有接，今天再次来电质问，为什么不给他反馈，刚刚我给用户再次回电，用户要在网上投诉 | 结合华新科长提供的技术支持，回复用户：2000轮椅瘫痪病人并不适合这款，这类人本就坐不住，坐在车上本能的后仰，重量全部靠到背靠上，这样就刹住车了，而且扶手是可翻的，只能放发手，一但瘫痪病人坐不住，重量全撑到扶手管上，塑料的扶手安装座也会损坏。现在这种状态，只能把刹车调松，人靠上了，刹车也不刹住。此解释用户接受并致歉用户，目前京东给用户直接退货处理 | 用户接受公司解释，再次安抚用户，京东已帮用户直接办理退货
田如 | 013803081200 | # | 天津市 | 天津市 | 北辰区 | 制氧机 | 8F-3AW | # | 未分配的 | # | 保内 | 投诉 | 服务投诉 | 已完成 | 投诉售后不规范，用户认为节假日期间仪器拿到售后也必须得有人在，又说星期一可能要出差，说售后素质差。售后只能提供3L的备用机，不能提供5L的。售后没有同情心。已反馈给售后 | 工程师已联系用户，仪器拿到售后检测需收取1100元的费用，用户来电核实费用，2年时间又要花1000多维修仪器，觉得质量不好，已告知用户保修时间，也与用户解释仪器的故障也和平时使用情况、维修保养有关。而且用户觉得售后不完善需改进，安抚用户情绪 | 用户接受道歉，并再次安抚用户情绪，因为仪器故障与售后体验给用户带来不便确实抱歉。用户暂时不修考虑重新购买一台
李万有 | 013636737888 | 02933717888 | 陕西省 | 西安市 | # | 轮椅车 | H007 | # | 未分配的 | # | 保内 | 投诉 | 服务投诉 | 已完成 | 此用户因报修派单重复，售后工程师已取消派单，用户并未产生投诉。 | 回电用户，工程师是否与其联系并帮其处理用户表示已联系，售后已电话指导用户 | 售后电话指导用户，仪器可以正常使用，未投诉
宗姐 | 18920111133 | 15602030909 | 天津市 | 天津市 | 北辰区 | 血糖仪 | 586 | # | 新零售 | 2020-01-01 | 保内 | 投诉 | 服务投诉 | 已完成 | 2-4 17:15回电：糖前期观察阶段。建议客户室温15-20度再使用，机器没有问题，怀疑试纸有问题。客户把桶装试纸捂过了不显示， 结果用之前不出值的试纸插上去又显示了，觉得很奇怪。批号：190803.校正码306。已反馈分厂陈建军，等待答复，客户要求最迟明天给处理方案，已答应客户明天会安排负责人回电的，客户接受。 | 陈厂回复：此故障可能电池电量不太够，处于临界状态，或者试纸接插件有问题，建议先更换电池试纸。若试纸盒子上有适用于586，那试纸就没问题。建议客户再更换电池试试。如果还是解决不了，建议申请赠送寄送一套给用户。疫情期间不建议寄回 | 已回电用户再次排除故障，还是无法正常使用。已与用户沟通产品带来不便请用户谅解，帮用户申请586（1+50）一套寄去，用户接受
宗姐 | 18920111133 | 15602030909 | 天津市 | 天津市 | 北辰区 | 血糖仪 | 586 | # | 新零售 | 2020-01-01 | 保内 | 投诉 | 服务投诉 | 已完成 | （重复投诉工单，工单编号1300322965）2-4 17:15回电：糖前期观察阶段。建议客户室温15-20度再使用，机器没有问题，怀疑试纸有问题。客户把桶装试纸捂过了不显示， 结果用之前不出值的试纸插上去又显示了，觉得很奇怪。批号：190803.校正码306。已反馈分厂陈建军，等待答复，客户要求最迟明天给处理方案，已答应客户明天会安排负责人回电的，客户接受。 | 陈厂回复：此故障可能电池电量不太够，处于临界状态，或者试纸接插件有问题，建议先更换电池试纸。若试纸盒子上有适用于586，那试纸就没问题。建议客户再更换电池试试。如果还是解决不了，建议申请赠送寄送一套给用户。疫情期间不建议寄回 | 已回电用户再次排除故障，还是无法正常使用。已与用户沟通产品带来不便请用户谅解，帮用户申请586（1+50）一套寄去，用户接受
陶 先生 | 15150256275 | # | 江苏省 | 苏州市 | 张家港市 | 制氧机 | YU300尊享版 | # | 未分配的 | # | 保内 | 投诉 | 产品投诉 | 已完成 | 2020/7/6用户2019年2月份在天猫鱼跃旗舰店购买了YU300，分子筛使用4000多小时，出现故障需要报修，售后师傅检测后联系用户需要更换分子筛，已经告知用户正常分子筛的使用时间是和使用环境、连续使用时长等其他因素有关。但用户看到天猫鱼跃旗舰店页面上写着10000小时，并且咨询天猫客服也告知可以使用一万小时，用户觉得产品质量太差，现在需要免费更换分子筛 | 7/6回电了解使用情况：制氧机是家人使用，每天晚上使用2-3h，半个月就清洗过滤棉，也更换过两次过滤棉，客户觉得使用和清洁方面都没有问题，就是制氧机质量问题，要求公司出具检测报告，客户愿意返厂检测。售后工程师杨师傅回复提醒：用户从购买至报修16个月，480多天，这样算下来用户共累计要4200多小时，也就是每天9小时，如用户说每半月清洗过滤棉，那么2次换过滤棉怎样解说，这用户我查了，打了二次电话，均无人接听。按说明书整机保一年，压缩机三年，超保都要收配件费。 | 7/7建议客户提供寄回厂家的快递单号及仪器器号。现在不方便可以联系在线客户提供。7/10、24、30、31日、8月多次与用户联系核实维修情况一直无人接听。工单关闭
先生 | # | 13011222223 | 北京市 | 北京市 | 延庆区 | 制氧机 | 9F-1 | # | 未分配的 | # | 保内 | 投诉 | 服务投诉 | 已完成 | 18年7月买，屏幕显示故障，3.23号已报修，用户来电投诉售后，11点20分用户自己把机器送到售后说没人修，让其下午过去，之后回电说维修要600多元，第一售后没有检查就回去，第二明知道故障没有提前说明费用，让用户来回折腾，用户需要说法//反馈给郦翔 | 售后回复：当时疫情期间田辉辉因发烧请假，牛师傅一人上班。客户当时不满有两点：1当时中午送修售后师傅刚好不在2.关于维修费用已与客户解释是正常收费，故障判断需专用仪器检测。已与用户联系道歉并安抚，告知若需要维修先和售后师傅联系确认好时间 | 售后已回电安抚用户并致歉，表示会对后期售后服务预想更周到，用户接受道歉，用户考虑是否维修
王思祥 |  | 13182966039 | 江苏省 | 南京市 | 六合区 | 制氧机 | 8F-5W |  | 终端 | 2020-09-29 | 保内 | 投诉 | 产品投诉 | 处理中 | 用户来电购买3天，机器炸了（客户说不确定是不是操作有误），微信提供型号，购买凭证，机器图片。在线客服接待此用户反馈情况，建议先联系卖家能否换新。用户要求提供江苏区域业务经理电话。江苏业务经理霍经理接到此用户电话，告知在姜家园购买的一台制氧机，今天早上发生爆炸，烧毁床上用品若干，可上门安抚，并把机器带回，先给用户换新 | 10/1当日霍经理已上门取回故障仪器，并联系当地区域南京大明路门店提供新机给用户。 10/7业务员陈梅反馈，与分厂沟通仪器由车队带回厂家 | 10/2投诉处理组联系用户，再次致歉并告知产品使用注意事项及维护保养，用户接受